第11章 原子光谱在石油及其加工产品分析中的应用

11.1 概述

能源是国家实现可持续发展的的战略物资和必要条件。石油、天然气、油页岩等是重要的能源。以石油和天然气为原料的石油化工和轻工产品为国家的经济建设和人民的正常生活需要提供了丰富的物质资源。

在油品炼制、石油加工的生产过程中,从原材料验收、生产过程的质量控制、产品出厂检验的各环节,都涉及金属与非金属元素的检测。石油及石油产品中金属和非金属元素含量的多少是评价炼油工艺及其产品质量的重要指标之一。目前从原油中鉴定出的金属与非金属元素约有30多种,主要有Fe、Na 、Mg、 Ni、 V、 Ca、Pb 、Mo、Mn、Cr、Co、Ba、Zn、K、As、Al、B、Zr、Pd、Cd、Si等。这些元素当中，有些是石油中天然存在的，有些是在石油开采、加工储运及使用过程中引入的的污染（如催化剂中活性金属在反应过程中的损失,设备的腐蚀、磨损,导致金属进入石油产品），有些则是为提高产品收率，改善石油产品的性能，以添加剂形式特意加入油品中去的添加剂或填料（如润滑油中添加有机金属化合物改善防腐、抗氧化、抗磨、抗压等性能，汽油中添加烷基铅化合物或二茂铁、甲基环戊二烯三羰基锰等茂金属化合物以提高其抗爆性能）等。这些金属和非金属元素，其中某些元素 (如As、Ni、V)，在石油加工过程中是十分有害的杂质，当其在催化剂中含量达到一定水平将导致催化剂失活。对石油及其加工产品中痕量金属和非金属元素的分析检测，对判断催化剂的活性及其使用时间，合理选择添加剂的加入量，考查设备的磨损情况，科学合理、环保使用资源，改进加工工艺，保证和提高产品质量，开发新的石化产品都具有重要意义。

原子光谱法由于高选择性、高灵敏度、低检出限、多元素的同时检测能力等优点，在痕量金属和非金属元素分析检测中起着重要的作用，是检测痕量元素的有效手段。早在上世纪六十年代初，Pforr和Aribot首先将ICP-AES法用于石油样品的测定，将油样用汽油稀释后导入等离子体进行光谱测定。1972年，S.Greenfiled和P.B. Smith用小型加热雾化器将微升级样品引入等离子体内，建立了同时测定无机、有机溶液中多元素的方法，检出限为l0−9 ~10−10g，测定含量为10−9水平的样品，精密度RSD为5%。方法已成功用于油、有机化合物和血样中的痕量金属测定[1]。1976年 V.A.Fassel等用4-甲基-2-戊酮稀释润滑油后直接将样液注入等离子体内，在1.5min 内用ICP-AES同时测定了轴承磨损留在润滑油中15个痕量金属元素，检出限为0.0004~0.3μg/mL[2]。J.W.Robinson用原子吸收光谱法直接进样测定了汽油中的铅，不受汽油中硫、氮含量变动的影响和共存组分的干扰[3]。

随着原子光谱技术的发展和普及,它在原油、中间产物和最终产品中痕量元素的分析方面得到了广泛的应用，一些原光谱分析方法已成为国际上通用的标准分析方法和我国国家或行业标准分析方法。如GB/T 23524-2009 《石油化工废催化剂中铂含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法》，SH/T2046-2008《塑料及其制品中的铅、汞、铬、镉、钡、砷的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》，GB/T 18608-2001《原油中铁、镍、钠、钒含量的测定 原子吸收光谱法》，GB/T 12575-1990《液体燃料油钒含量测定 无火焰原子吸收光谱法》，SH/T0605-2008《润滑油及添加剂中钼含量的测定 原子吸收光谱法》，SH/T0617-2008《润滑油中铅含量的测定 原子吸收光谱法》，SH/T0648-1999《分子筛和氧化铝催化剂中钯含量测定法 原子吸收光谱光谱法》，GB/T 16781.2-1997《天然气中汞含量测定 冷原子荧光分光光度法》，SY/T 0528-2008《原油中砷含量的测定.原子荧光光谱法》等。

11.2 分析特点

在油品炼制、石油加工生产过程中,从原材料验收、生产过程的质量控制、产品出厂检验的各环节都需要进行分析检测。涉及的分析样品种类繁多，既有液态样品,也有固态、气态样品；既有有机物,也有无机物。分析样品多为易挥发、易燃、易爆和有毒物品，不同来源样品，性质差别很大。样品来源和种类的多样性,造成了样品预处理和制样方法的多样性,同时也为某些样品的处理带来相当大的困难。

原子光谱测定的对象多为有机物中的无机金属和非金属元素。因为大多数金属元素不能直接溶于石油和油类样品,不能像分析无机样品中金属元素那样，可用水溶液标准样品进行校正，而需要使用金属有机化合物配制标准样品, 常用的有机金属标准化合物有环己烷基丁酸盐、环烷酸盐、油酸盐或二乙基二硫代氨基甲酸盐等。目前有商品出售的有机金属标准油样，有美国的CONOSTANS-21混合标准油，含有Ag、AI、 B、 Ba、 Ca、 Cd、 Cr 、Cu、Fe、 Mg 、Mn，Mo、Ni、P、Pb、Na、Si、Sn、Ti、V和 Zn等21种元素，我国有Fe、Ni、Cu、V、Ca、Mg、Na和As等元素的标准原油及各种单元素有机标准样品。但总的来说，目前有机金属化合物的来源相当有限，这就为标准样品配制和分析结果的校正带来不便和不少困难，有时甚至很难找到合适的标准样品。为解决有机金属化合物的来源困难的问题，有人采用无机金属标准，酸溶后再用某些中间‘桥梁’介质（如醇类、有机酸、二甲基甲酰胺、白油等）与样品基体相近似的有机标准化合物相混合，配制成有机金属标准溶液，也取得了较好的效果。用来配制有机金属标准溶液的有机标准化合物应与中间‘桥梁’介质具有良好的混溶性、稳定的化学组成及不干扰随后的光谱测定等特性。

11.3 样品预处理简述

关于样品预处理的原则和方法，在本书第6章已有详细的介绍和讨论，读者可参见有关的章节。本节只就石油及其加工产品分析中的样品预处理，做一些补充说明。

11.3.1 油类样品预处理

油品分析样品制备，在某些情况下可以很简单，用合适溶剂稀释样品之后即可直接进样进行测定。对稀释剂的要求是：良好的油溶性，合适的密度、粘度和表面张力、环保（无毒或毒性很小）、不含被测定的元素、廉价易得。用ICP-AES分析，要求在较高进样量时矩管中无积炭；用AAS分析，要求溶剂有良好的燃烧性能，火焰背景吸收低。根据上述要求，用于ICP-AES分析的稀释剂常有二甲苯、MIBK、四氢化萘、氯仿和四氯化碳等，常用于AAS分析用稀释剂主要有二甲苯、甲基异丁基酮、甲苯和冰醋酸混合或冰醋酸和正戊烷混合溶剂等[4]。在有些情况下，即使不能通过溶剂稀释后直接进行测定，也只需对油品进行简单的预处理，如对样品进行乳化后直接进样进行测定，或者在合适的温度下灰化油基质后再用盐酸或硝酸溶解灰化后残留物，转换介质后直接进样进行测定。

乳化液进样(emulsion sampling)，又称乳浊液进样。是先用有机溶剂溶解油脂样品，再加入乳化剂[如聚乙二醇辛基苯基醚(OP)、Triton X-100]制成乳化液，直接引入原子光谱仪进行测定。乳化法进样的优点是样品预处理操作简便、快速，不消耗贵重有机试剂。准确度在很大程度上依赖于乳化液的的稳定性以及试液与样品空白溶液的匹配。乳化液进样多用于AAS，特别是火焰AAS，也有用于AFS和ICP-AES的报道。

油品易于燃烧，在合适的温度下灰化油基质后，被测金属转化为无机盐类，再用盐酸或硝酸溶解灰化后残留物，转换介质后直接进样进行测定。大量油基质灰化的同时也对被测元素起到浓缩富集的作用。测定原油、渣油、燃料油等重质油品中不易挥发元素Fe、Ni、Cu、V、K、Na、Ca、Mg等，用干灰化法处理无需加入灰化助剂，而分析轻质油品使用灰化助剂可以得到更好的结果。常用灰化助剂有浓HNO3 、浓H2SO4 、I2 、Mg(NO3)2等。测定重质油品中易挥发元素,需加灰化助剂以减少被测元素的挥发损失。分析含有少量水份的黏稠的油样(如原油)，干灰化时温度不能过高，加热速度不要太快，将温度控制在100~140℃，以避免样品飞溅损失。

酸浸取也是有效提取油品中的金属元素较为常见的方便方法。在油品中，金属元素常与碳键合，要将金属提取出来，首先要加入有效的氧化剂氧化断裂金属-碳链,再以无机酸溶液作为浸取剂提取样品中的痕量金属元素。湿法浸取方法简便快速,适于处理轻油样品，如汽油、石脑油、煤油、轻柴油等，尤其是适用于轻油中痕量金属及易挥发元素的提取。表11-1列出了常用的氧化剂和浸取剂。

表11-1 常用的氧化剂和浸取剂

| 测定元素 | 氧化剂 | 浸取剂 |
| --- | --- | --- |
| Pb Pb | 溴-四氯化碳 碘-苯，一氯化碘 | 盐酸 硝酸 |
| Cu | 次氯酸钠，硫酰氯 | 盐酸 |
| As As | 过氧化氢 碘-苯 | 硫酸 硝酸 |
| Na | 硫酰氯 | 高纯水 |
| Ni、V |  | 甲磺酸 |
| Pb、Fe、Mg、Hg、Cd、Mn、Ni、 Zn |  | 盐酸 |

# 11.3.2 石油加工产品分析的样品处理

聚合物、塑料类样品是重要的化工产品。它们可以直接固体进样石墨炉原子吸收光谱法测定其中的痕量金属[5]，优点是不需消解样品，省去了样品的预分离富集过程，避免了麻烦费时的样品预处理、被测组分损失和玷污。但进样不易重复，测定结果精密度、准确度不易保证，标准样品来源困难也是一个问题。近年来，发展了悬浮液进样(suspension sampling;slurries sampling)技术，将固体样品制成悬浮液直接引入石墨炉原子化器进行分析，也同样具有固体直接进样的优点，且可用水溶液标准系列制作校正曲线。但分析结果的优劣在相当大的程度上依赖于悬浮液的稳定性和均匀性，以及对基体效应的抑制和消除。

有些聚合物，如聚苯乙烯、乙醇纤维、乙醇丁基纤维可溶于MIBK,聚丙烯树脂可溶于二甲基甲酰胺,聚碳酸酯、聚氯乙烯可溶于环己酮,聚酰胺(尼龙)可溶于甲醇。而纤维、橡胶多属杂链化合物, 橡胶制品还含有无机填料，很难溶于有机溶剂。必须对样品进行预处理，将样品中的金属释放出来。

处理聚合物类样品常用方法是采用灰化法来除去试样中的有机基质，再用合适浓度的酸溶解残留物，使被测定金属元素转化无机盐进行再用原子光谱法测定。为避免易挥发性元素的挥发损失，通常先在在低温下(150℃以下)缓慢加热炭化,再逐渐升温到500℃左右灼烧除去残炭。使用灰化助剂可促进有机物的分解和提高金属元素的回收率。常用的灰化助剂有浓HNO3、浓H2SO4、K2SO4、Mg(NO3)2等。浓HNO3的强氧化作用可以加速有机物的分解,浓H2SO4能破坏有机物,尤其是聚合物。另一个避免易挥发性金属元素损失的办法是采用高频低温灰化法。有关样品灰化处理，请读者参见本书第6章6.2.3节。

催化剂和添加剂在石油加工中起着非常重要作用。石油及其加工工业是以催化剂为中心的一个产业。添加剂（如抗氧剂、缓蚀剂、光泽剂、增塑剂、润滑剂等）对提高产品收率，改善产品性能，减少设备腐蚀都有重要作用。催化剂、添加剂和化工原料中痕量金属元素测定是石油加工产品分析的不可缺少的组成部分。各种催化剂组成不同，预处理方式也不同，有些催化剂的催化活性金属Pd、Ag等是浸渍在载体氧化铝、硅胶上的，用酸即可将其浸取下来，再用原子光谱法测定滤液中金属，而无需将基体全部溶解。而要分析已用过的催化剂，由于催化剂表面有积炭，需先进行烧炭处理。使用近年发展的微波灰化技术处理样品，无需进行烧炭处理，样品处理简单，消解完全、省时、节约试剂和测定成本，减少了对环境的污染和对人体的伤害。方法已成功用于催化重整催化剂新催化剂和废催化剂中金属铂含量的测定、罐底油料中铂含量的测定、铂催化剂残焦中铂含量的测定、异构化催化剂中金属铂的测定。该项技术获得了国家发明专利[6]。

样品预处理方法视样品性质而定，如分析硬质样品，还需将样品研磨、粉碎，分析软质或半软质样品，则要切碎或绞碎。再用有机溶剂溶解，酸溶、碱溶或熔融，有时还需用微波辅助消解或加压溶解。有关样品湿法分解技术，请详见本书第6章6.2.2节。

分析复杂样品，如含SiO2、难溶的陶土和滑石粉填料的样品，很难完全除去基体，为减小和消除基体干扰，通常采用基体匹配法配制校正标样，用标准加入法定量。

11.4 分析方法

# 11.4.1 油品分析

# 11.4.1.1 微波灰化样品-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油中的痕量金属元素[7]

⑴ 方法提要

微波灰化样品，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油中的痕量镍、钒、铁、钠和钙。

⑵ 仪器与试剂

HKYT-2000型等离子体原子发射光谱仪。Phoenix Airwave微波灰化仪(CEM公司,美国)。

100mg/L镍、100mg/L钒、50mg/L铁、5.0mg/L钠、5.0mg/L钙的混合标准储备溶液。

实验用水为二次蒸馏水。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取5g原油样品，置于50mL石英坩埚内，放入微波灰化炉中于800℃灰化1h。从高温炉中取出坩埚，冷却到室温，用=50%盐酸在电炉上小火加热溶解残渣，再蒸发至2~3mL。冷却后，用二次蒸馏水转移到50mL容量瓶中定容。

测定条件：分析线波长分别为Ni 221.647nm，V 309.311nm，Na 589.592nm, Fe239.562nm和Ca393.366nm。高频发生器功率1.30kW，冷却气流量15L/min，辅助器流量0.5L/min，载气流量0.8L/min。进样量4mL/min。观察高度10mm。入射狭缝宽度20μm，出射狭缝宽度30μm。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

测定镍、钒、钠、铁和钙，加标回收率分别为103.2%、95.0%、92.0%、103.4%和108.4%。RSD（n=6）为2.2%~6.5%。校正曲线线性动态范围,镍和钒为0.2~24mg/L，铁为0.1~12mg/L，钠和钙为0.01~1.2mg/L。微波灰化法的测定结果与常规灰化法测定结果在95%置信水平无显著性差异。

11.4.1.2 微波灰化-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油中的金属元素[8]

⑴ 方法提要

微波辅助灰化原油样品、盐酸溶解残渣，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定其中Na、Mg、Ca、Fe、V、Ni和Cu的含量。

⑵ 仪器与试剂

Varian725ES电感耦合等离子体发射光谱仪(Agilent公司，美国)。Phoenix Airwave微波灰化仪（CEM公司，美国）。

1.0mg/mL的 Na、Mg、Ca、Fe、V、Ni和Cu单元素标准储备溶液（国家钢铁研究总院）。

HCl为超纯试剂。实验用水为高纯水（18.2MΩ·cm）。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取试样15ｇ左右原油样，置于干燥的白金坩锅内，然后放入微波灰化炉中，于550℃灰化2h。待灰化结束样品冷却后，用=50％盐酸溶解灰分，最后用=２％稀盐酸定容至一定体积，将被测溶液导入电感耦合等离子体发射光谱火炬中检测。

测定条件：各元素的分析线波长分别是Ca 396.847，Cu 327.395，Fe 259.940，Mg 285.213，Na 589.592，Ni 221.648，V 292.401nm。高频发生器频率40MHz，功率1200Ｗ。冷却气流量15.0Ｌ/min，辅助气流量１.50Ｌ/min，雾化气流量0.6Ｌ/min。蠕动泵泵速15/min。观测高度６mm。积分时间10s。

⑷ 方法评价

测定Na、Mg、Ca、Fe、V、Ni和Cu的检出限（3s）分别为0.07、0.01、0.01、0.01、0.02、0.04和0.03 mg/kg，平均加标回收率（n=6）分别为96.2%、93.7%、96.6%、94.5%、84.5%、88.4% 和 94.0％，RSD(n=13)分别为4.1%、2.1％、5.5%、4.5%、2.2%、2.4%和6.9％。

11.4.1.3 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油、常压渣油、减压渣油中的铁、镍、钙和镁[9]

⑴ 方法提要

油样不经炭化直接微波灰化，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定油中的铁、镍、钙和镁。

⑵ 仪器与试剂

OPTIMA 3100RL型电感耦合等离子体发射光谱仪（Perkin Elmer 公司,美国），Phoenix 型微波灰化仪（CEM公司，美国）。

铁、镍、钙和镁的标准储备溶液购自国家标准物质中心。

盐酸为优级纯。实验用水为二次去离子水。氩气纯度为99.99%.

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取一定量（重质原油取10 g左右, 轻质原油取20 g左右, 渣油取7 g左右）油样，放入100mL石英杯中（不要超过杯体三分之一处）, 再将石英杯放入微波灰化炉内,关好炉门。微波功率1200W，快速升温到合适的温度，原油500℃灰化3h,常压渣油和减压渣油在550℃分别灰化4h和5h。或者采用程序升温灰化。对原油，使用微波功率1200W，在30min内斜坡升温到300℃，保持20min，再在20min内斜坡升温到500℃，保持120min；对常压渣油和减压渣油，在20min内斜坡升温到250℃，保持30min，再在15min内斜坡升温到400℃，保持20min，最后在10min内斜坡升温到550℃，分别保持240min和300min。样品灰化完后,将炉门打开, 自然冷却至室温,加入10 mL =50%盐酸溶液, 摇匀。将石英杯放在电热板上驱赶酸液,直至杯中残液约为2 mL, 定量转移到25 mL 容量瓶中, 用去离子水稀释至刻度。用ICP-AES测定铁、镍、钙和镁。

⑷ 方法评价

分析减压渣油，测定铁、镍、钙和镁的最大相对误差（n=6）分别为9.80%、10.00%、4.54%和9.00%。分析Fe、Ca、Mg、N i的最大相对误差小于10% , 可以满足分析要求。

⑸ 注意事项

取样时先要将样品加热均匀,取样量要合适，使取得的样品具有代表性。

11.4.1.4 火焰原子吸收法测定重油中的痕量镍和钠[10]

（1）方法提要

用火焰原子吸收法测定重油中的痕量金属Ni和Na。

（2）仪器与试剂

AA-6401F型原子吸收光谱仪（岛津公司，日本）。

1.000mg/mL镍和钠标准储备溶液分别由镍和氯化钠配制，配制方法参见本书附录3。金属镍为光谱纯，盐酸为优级纯，氯化钠和氯化钾为分析纯。

（3）分析步骤

样品制备：准确移取一定量重油样品置于瓷坩埚内，放在电炉上缓慢加热，若样品中含少量水分应同时用红外灯照射除去水分。待出现油气时点燃，降低电炉温度，使试样自燃，燃烧将停时，提高电炉温度焦化样品。之后移入马福炉内于200℃恒温1h，再升温至550℃除尽残炭。取出坩埚，冷却后加入5mL =1:1 盐酸，在电路上缓慢加热溶解试样，至剩2mL左右时，再加入5~10mL水，加热蒸至余约2mL，转移到100mL容量瓶内，加少量抗电离剂和抗干扰剂，稀释至刻度。同时制备空白溶液。

测定条件：测定镍和钠的分析线波长分别为 Ni 232.0nm 和 Na589.0nm。空心阴极灯电流分别为 Ni12mA 和 Na10mA，光谱通带均为0.2mm。乙炔流量分别为2.2 L/min和 1.8 L/min，燃烧器高度均为7mm。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

测定Ni和Na的加标回收率分别为98.3％~102％ 和97.1％~102％，RSD分别＜3. 3％和＜2.3％。线性动态范围上限分别为2.0 g/mL和1.2 g/mL。

⑸ 注意事项

因为重油中主要含有微量金属镍、铁、钠、钙以及从设备上腐蚀下来的铬等，若钙浓度高会产生由Ca(OH)2，会对钠的测定带来负干扰。当加入适量磷酸生成难解离的Ca2P2O4，可消除Ca2+ 干扰。Na在乙炔-空气火焰中易电离，在试液中应加入少量的消电离剂KCl溶液。

11.4.1.5 消解试样-火焰原子吸收光谱法测定原有和渣油中的铁、镍和铜[11]

- 方法提要

采用微波消解原油和渣油样品样品，火焰原子吸收光谱法测定其中的铁、镍和铜。

- 仪器与试剂

HG900型原子吸收分光光度计；MSP100D微波消解系统。

1.000g/L Fe、Ni、Cu的标准储备溶液的配制方法参见本书附录3。

实验用水为二次去离子水。

⑶ 分析步骤

样品制备：称取5.0000g原油和渣油试样置于瓷坩埚中。将瓷坩埚放在电炉上加热，待油样冒烟后，点燃，使之燃烧完全。不冒黑烟后，放入550℃马弗炉中，使之完全灰化。约6h后，取出冷却，沿坩埚壁加入15mL HCl（=1+1），5mL HNO3（=1+1），放在电炉上加热溶解灰分，浓缩至约2mL后，冷却，转移至50mL容量瓶中，定容。或者用微波辅助消解样品，称取0.4000g原油和渣油试样置于清洁干燥的消解罐中，分别加入12mL HNO3 2mL H2O2，盖好外盖，拧紧。把样品均匀地放在样罐架上，按表11-2的最佳消解程序进行消解。当消解结束后，把样品罐取出，冷却至室温，打开所有样品罐，将消解液转入200mL塑料烧杯中，用水浴加热使残余的酸挥发。冷却后用水溶解，转移入25mL容量瓶中，定容。以空白溶液为参比，测定样品溶液、标准溶液的吸光度。

测定条件： 测定铁、镍、铜的分析线波长分别为Fe 248.3nm、Ni 232.0nm、Cu 324.8nm。空心阴极灯电流均为5mA，光谱通带均为0.2nm。乙炔流量分别为1.25 L/min、1.17 L/min和1.33 L/min，空气流量均为7.5 L/min。

表11-2 微波消解程序

| 步骤 | 恒压时间/min | 恒压值/MPa | 微波功率/W | 试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 1 | 10 | 0.6 | 638 | HNO3 |
| 2 | 10 | 0.7 | 638 |  |
| No.2 1 | 10 | 0.6 | 638 | H2O2 |
| 2 | 10 | 0.7 | 638 |  |
| 3 | 40 | 0.9 | 638 |  |
| 4 | 30 | 1.0 | 638 |  |
| 5 | 30 | 1.0 | 638 |  |

- 方法评价

测定Fe、Ni、Cu的检出限分别为0.036 mg/L、0.023mg/L、0.018mg/L，RSD分别为1.2％~3.0％、1.4％~1.9％、1.8％~2.2％。校正曲线的线性动态范围上限分别为20、25和100mg/L。分析辽河原油、辽河冷冻渣油、大庆原油和辽河裂化油样品，用干灰化法和微波消解法测定Fe、Ni、Cu的相对误差为0.5%~1.6%。常规灰化法的RSD（n=5）为 1.0%~2.2% 微波消解法的RSD（n=5）为0.8%~2.2%。

油样基体对Fe、Ni、Cu的测定不产生背景吸收，无需使用氘灯进行背景扣除。

⑸ 注意事项

试样中含40μg/25mL Fe、Ni、Cu，5.2 mg Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Zn2+、Co2+，0.095 mg Pb2+、Cd2+产生的相对误差小于±5％。

11.4.1.6 石墨炉原子吸收光谱法测定石脑油中微量铅铜[12]

⑴ 方法提要

用碘-甲苯溶液氧化处理石脑油样品，硝酸萃取将样品中铅和铜转入硝酸溶液中，石墨炉原子吸收光谱法测定水相中的痕量铅和铜。

⑵ 仪器与试剂

PE-Analyst800型原子吸收光谱仪（Perkin Elmer公司）。

1g/L 铅和铜标准储备溶液分别用硝酸铅和纯铜配制，配制方法参见本书附录3。

硝酸、碘、甲苯为分析纯，硝酸铅为优级纯。

⑶ 分析步骤

样品制备：量取200mL石脑油于1000mL分液漏斗内，加入ρ=0.01g/mL碘的甲苯溶液，用5mL =5%硝酸萃取。将萃取液底层放入烧杯内，仔细除去浮油，倒入进样器小杯内，自动进样测定。

测定条件：测定铅分析线波长Pb 283.3nm,光谱通带2.0 nm，空心阴极灯电流10mA。进样量5μL，进样温度110℃。干燥温度140℃，灰化温度780℃，原子化温度1520℃，净化温度2450℃。测定铜分析线波长Pb 327.4nm,光谱通带0.2 nm，空心阴极灯电流9mA。进样量15μL，进样温度110℃。干燥温度150℃，灰化温度1220℃，原子化温度2200℃，净化温度2450℃。

⑷ 方法评价

检出限（2s）为0.5μg/L，测定标准溶液中1.0和20μg/L铅和铜，铅的RSD分别为7.43%和4.95%；铜的RSD分别为10.8%和3.80%。测定标准溶液中1.0~20μg/L 水平的铅和铜，回收率为95%~102%。

11.4.1.7 用W-Ir持久化学改进剂电热原子吸收光谱法测定乳化燃料油和石脑油中镍和钒[13]

⑴ 方法提要

使用表面活性剂Triton-100，通过搅拌将油样制成乳状液直接进样，用涂W-Ir改性的整体平台管测定镍，热解涂层平台管测定钒。

⑵ 仪器与试剂

P-E 4100ZL 型原子吸收光谱仪(Uberlingen,德国)，配备横向加热原子化器和纵向塞曼效应背景校正系统。整体热解涂层平台石墨管。

500μg/mL多元素有机金属化合物标准甲苯溶液(MS-21-XYL Lot，No927723,美国)。标准物质为NIST SRM 1618残留油，NIST SRM 1634c 残留燃料油。

Triton X-100 (Merck 德国),Na2WO4•2H2O溶液 (Merck)，IrCl3(Charleston,美国)。实验用水为高纯水（电阻率18MΩ•cm）。

- 分析步骤

样品制备：在全氟烷氧基（PFA）容器内，在水中混合2ml石脑油， 1ml 3％Triton-100，用电磁搅拌器搅拌20min，制成油包水乳状液。准确称取1.55g NIST SRM 1618残留油，NIST SRM 1634c 残留燃料油,分别用甲苯稀释到21.3g和8.6g。分别量取14mg残留油甲苯溶液和70mg留燃料油甲苯溶液，用2mL石脑油和1mL 3％Triton进行乳化。称取15.30mg Ni和60mg V的金属有机化合物标准储备溶液（OMS），用2mL石脑油和1mL 3％ Triton按上述同样方法进行乳化，制得Ni和V的标准乳状溶液。用微量移液器移取样品和标样到天平上称量样品，称样容器立即密封以防止挥发损失。

测定条件：测定镍分析线波长是Ni 232.0nm,光谱通带0.2nm，空心阴极灯电流10mA。测定钒分析线波长 V 319.4nm,光谱通带0.7nm，空心阴极灯电流10mA。V 318.4 nm。乳化液进样体积 20μL。优化的石墨炉的升温程序列于表11-3。

表11-3 石墨炉的升温程序

| 步骤 | 温度/℃ | 斜坡升温时间/s | 保持时间/s | 氩气流量/mL•min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥1 | 110 | 1 | 15 | 250 |
| 干燥2 | 130 | 5 | 5 | 250 |
| 灰化 | 1800(Ni)*,1900(V) | 10 | 10 | 250 |
| 原子化 | 2200(Ni)*,2400(V) | 0 | 5 | 0 |
| 净化 | 2400 | 1 | 1 | 250 |

*测定Ni用W-Ir持久化学改进剂处理石墨管，测定V用未处理的石墨管。

⑷ 方法评价

测定石脑油乳化液中的镍与钒的检出限（3s,n=10）分别是0.002和0.006μg/g，测定残留油和残留燃料油中的镍与钒，检出限（3s,n=10）分别是0.1和0.5μg/g，RSD＜5％。用未处理管、W-Ir处理管测定Ni的特征质量分别是19±2和15±1；测定V的特征质量分别是80±5和150±10 pg。

用W-Ir管和未处理管测定Ni的加标回收分别是100~104%和99~100%，测定钒分别是100~105%和90~106%。用W~Ir管测定Ni和用未处理管测定V，分析标样NIST SRM 1618残留油，NIST SRM 1634c 残留燃料油，测定值与标准值相符合，与ICP-MS的测定值也一致。

W-Ir管使用寿命是400次，W-Rh管使用寿命是200次。

⑸ 注意事项

石脑油、残留油和残留燃料油的乳状液稳定时间，对Ni分别为20、30、40min，对V为50min。因此，测定Ni和V，分别每隔20和50min就要搅拌乳化液5min，以保持乳状液的均匀性。

W-Ir涂层管制备：移取50ml 1.0mg/mL W注入平台石墨管（注入5次共250mg W），进行低温和高温处理，将氧化钨和含氧碳化物转化为碳化钨。在涂钨平台上，进一步分别用50mL 0.1mg/mL Ir(20mgIr)处理4次，接着进行干燥和灰化，制得W-Ir涂层管。

ICP-MS 结果一致

# 11.4.1.8 微波等离子体矩原子发射光谱法测定无铅汽油中痕量的铅[14]

⑴ 方法提要

用微波消解法预处理无铅汽油样品，微波等离子体矩原子发射光谱法测定无铅汽油中的痕量铅。

⑵ 仪器与试剂

510型微波等离子体矩（M PT）原子发射光谱仪（吉大小天鹅仪器有限公司），MSP-100D微波消解系统（北京雷鸣科技有限公司）。

0.1mg/mL铅标准储备液由优级纯硝酸铅配制，配制方法参见本书附录3。

碘和四乙基氯化铵氯仿溶液，称取（1.000±0.001）g I2置于100mL容量瓶中，加入75mL氯仿溶解，再加入（1.000±0.001）g 四乙基氯化铵，充分混合至溶解，用氯仿定容。溴-四氯化碳溶液，450g Br2溶解于500mL CCl4中。

硝酸和过氧化氢均为分析纯。实验用水为亚沸蒸馏水。Ar纯度为99.995，O2屏蔽气纯度为99.9％。

- 分析步骤

样品制备：汽油样品经Br2氧化分解四乙基铅和其他有机铅化合物后，用稀硝酸抽提，使其生成水溶性的铅。或者用微波辅助直接消解样品（DMD法），移取0.5mL汽油样品分别加入消解罐中，加入4mL浓HNO3，按消解程序（见表11-4）第一步消解后，将样品罐取出，冷却，再加入0.5mL30％H2O2，按消解程序第二步进行消解后，取出，冷却，打开样品罐将消解液转移至200mL塑料烧杯中。水浴加热使残余的酸挥发，冷却后用亚沸蒸馏水溶解，转移至25mL容量瓶中定容。或者预处理后再微波消解样品（PMD法），移取2.0mL汽油试样置于25mL容量瓶中，加入2mL碘和四乙基氯化铵氯仿溶液，密封，置于紫外灯下照射3min后，向其中加入10 mL NH4NO3溶液，密封，用力摇1min，静置，待液体分为两层时，将水层滤于消解罐中。加入4mL浓HNO3，按最佳消解程序进行消解后，取出，冷却，将消解液转入200mL塑料烧杯中，用水浴加热使残余的酸挥发，冷却后用亚沸蒸馏水溶解，转移至50mL容量瓶中定容。

表11-4 微波消解程序

| 消解方法 | 步骤 | 恒压/MPa | 恒压时间/min | 功率/W | 消解方法 | 步骤 | 恒压/MPa | 恒压时间/min | 功率/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMD | No.1 1 | 0.5 | 20 | 340 | PMD | No.2 1 | 0.3 | 8 | 255 |
|  | No.1 2 | 0.6 | 10 | 340 |  | No.2 2 | 0.4 | 12 | 255 |
|  | No.2 1 | 0.3 | 15 | 340 |  | No.2 3 | 0.5 | 10 | 255 |

测定条件：测定铅分析线波长Pb 405.78nm。微波前向功率80W，O2屏蔽气流量1400mL/min，载气流量1100 mL/min，工作气流量550 mL/min。

- 方法评价

测定铅的检出限25ng/mL，RSD为1.8％。线性范围为0.05~100μg/mL，常规法处理样品的回收率为93.3％~104.0％，微波辅助直接硝酸+过氧化氢消解样品的回收率为97.0％~103.3％，经预处理后再微波消解样品的回收率为96.9％~103.8％。用微波消解程序分别处理无铅汽油样品，用MPT光谱法与AAS测定铅含量的结果彼此相吻合。

⑸ 注意事项

当铅的质量浓度为1.0μg/mL时，100倍的Cu、Mn、Ni、Co、Fe、K和Zn，20倍的Mg和V，10倍的Ca和Si，5倍的Na对铅的发射强度没有影响。

11.4.1.9应用化学改进剂微乳液进样石墨炉原子吸收光谱法测定汽油和煤油中痕量Sb、As和Se[15]

⑴ 方法提要

用Ru持久化学改进剂或硝酸钯＋硝酸镁混合化学改进剂，表面活性剂Triton-100制备微乳液进样，以Sb、As和Se标准水溶液校正，石墨炉原子吸收光谱法测定汽油和煤油中Sb、As和Se。

⑵ 仪器与试剂

AAnalyst 100型原子吸收光谱仪(Perkin Elmer公司，USA)。

1000 mg/L 锑标准储备溶液购自Fluka (瑞士)，10 mg/L硒和砷标准储备溶液用高纯
As2O3和SeO2（Spex，美国)制备。

所用试剂为分析纯。硝酸用亚沸蒸馏进一步纯化。实验用水为高纯水。Ar纯度为 99.996% 。

⑶ 分析步骤

样品制备：在10ml容量瓶内，将样品直接溶于均匀的三组分（适量汽油、水及丙醇，＝10：25：65; 或煤油、水及丙醇，＝10：15：75）溶液内制备无表面活性剂的微乳液。将1mL浓硝酸作为水组分的一部分加入以使实际样品中各种金属有机化合物转化为简单的无机物。样品中加入适量的分被测定元素水溶液，在超声水浴上放置5min。或者

将一份汽油或煤油放入10mL容量瓶内，加入1mL浓硝酸，在超声水浴上放置5min。在加入适量＝4％ Triton-100非离子表面活性剂，进行混和，加入水继续搅拌。加入已知量被测定元素水溶液，振荡2min混匀,放置在超声水浴上5min。制成含表面活性剂微乳液。微乳液稳定10min,然后分为两层，必须继续搅拌。

测定条件：分析线波长分别是Sb 217.6nm，Se 196.0nm和As193.7nm。锑空心阴极灯电流是13mA，光谱通带0.2nm。硒和砷空心阴极灯电流是11mA，光谱通带0.7nm。进样体积10μL，加入5μL混和化学改进剂（ρ=1％硝酸钯＋ρ=1％硝酸镁＋水＝3＋2＋5），石墨炉升温程序列于表11-5。

表11-5 石墨炉升温程序

| 程序 | 温度/℃ | 斜坡升温速度/℃•s-1 | 保持时间/min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sb | As | Se | Sb | As | Se | Sb | As | Se |
| 干燥1 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 干燥2 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 灰化 | 1000 | 1200 | 1000 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 原子化 | 2100 | 2400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 净化 | 2600 | 2600 | 2600 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |

⑷ 方法评价

测定Sb、As、Se，检出限分别是4、2、3μg/L。测定50μg/L元素含量水平的样品，RSD（n=10）＜8％。加标回收率（n=4）分别是102.6%、96.6%、94.1%(汽油)和99.1%、97.3%、98.5%(煤油)。

用表面活性剂制备汽油和煤油微乳液可以用被测元素的水溶液标准进行校正。

⑸ 注意事项

用表面活性剂制备汽油和煤油微乳液是最好的选择，但稳定时间不多于10min。使用固定在自动进样器臂上的超声微探针连续自动地搅拌微乳液，可以保持其均匀性。

有Ru持久化学改进剂或硝酸钯＋硝酸镁混合化学改进剂存在，砷热解温度由600℃提高到1400℃，.锑的热解温度由900℃提高到1200℃，硒的热解温度由200℃提高到1100℃（Ru持久化学改进剂）和1200℃（硝酸钯＋硝酸镁混合化学改进剂）。

11.4.1.10直接固体进样石墨炉原子吸收光谱法测定石油中Cu、Fe和V[16]

⑴ 方法提要

以 Pd+Triton X-100为化学改进剂，用多参数优化法确定热解、原子化温度、催化剂用量，无需样品预处理，固体直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定石油中Cu、Fe和V。

⑵ 仪器与试剂

ZEEnit 60型原子吸收光谱仪(Analytik Jena德国),配备横向加热原子化器和纵向塞曼背景校正系统，专用固体进样器。

1000μg/mL Cu, Fe和 V 标准储备溶液（Merck，德国），介质为=0.2% HNO3。5000μg/g Cu, Fe和100μg/g V 有机金属化合物油储备溶液(Conostan,美国) ，基础油75 (Spex, 美国)。

10,000μg/ mL Pd(NO3)2 (Merck,德国) ，1500μg/mL Pd 的=0.1% HNO3 和 =0.025% Triton X-100 混合溶液。 5000μg/mL IrCl3 的 =10% HNO3 储备溶液(Fluka, 瑞士)，1000/μg Al有机化合物油标准储备溶液 (Conostan,美国)。

HNO3 分析纯，经二次蒸馏纯化。实验用水为高纯水。Ar纯度为99.99%。

⑶ 分析步骤

样品制备：样品无需预处理。手动将石油样品摇匀，借助于先前插入样品内的一次性吸液管尖端，缓慢接触平台表面将0.10 ~3.00 mg（测定Cu，Fe）或0.10~ 1.50 mg（测定V）样品转移到试样平台上，在微量天平上称量。手动注入20μL Pd 化学改进剂溶液到试样平台上的样品上。利用固体进样附件将样品平台插入石墨炉内。以200 ng/mL Cu, 10μg/mL Fe，50μg/mL V 的 =0.2% HNO3溶液作为校正标准溶液，将不同量的校正标准溶液系列用上述相同方法引入石墨炉。.

测定条件：测定Cu, Fe和 V，分析线波长分别为Cu 324.8 nm，Fe 248.3和Fe 302.1 nm, V 318.4和V 306.1 nm。空心阴极灯电流分别为2, 6 和 12 mA, 光谱通带固定为0.2 nm。使用双磁场模式，磁场强度分别为0.8, 0.8和.0.4 特拉斯。测量方式峰面积，积分时间10s。氩气流量为 2 L/h，热解阶段自动保温和原子化阶段停止通氩气。标准曲线法定量。

直接进样测定石油中铜、铁和钒的优化石墨炉升温程序列于表11-6.

表11-6 测定铜、铁和钒的石墨炉升温程序

| 步骤 | Cu | Fe | V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/℃ | 斜坡/℃•s-1 | 保持/s | 温度/℃ | 斜坡/℃•s-1 | 保持/s | 温度/℃ | 斜坡/℃•s-1 | 保持/s |
| 干燥1 | 90 | 2 | 10 | 90 | 2 | 10 | 90 | 2 | 10 |
| 干燥2 | 150 | 10 | 5 | 150 | 10 | 5 | 150 | 10 | 5 |
| 干燥3 | 350 | 2 | 10 | 350 | 2 | 10 | 350 | 2 | 10 |
| 热解 | 900 | 50 | 20 | 1100 | 50 | 10 | 1300 | 50 | 20 |
| 自动保温 | 900 | 0 | 6 | 1100 | 0 | 6 | 1300 | 0 | 6 |
| 原子化 | 2400 | 2400 | 9 | 2650 | 2500 | 10 | 2700 | 1800 | 10 |
| 净化 | 2600 | 1000 | 3 | 2700 | 500 | 2 | 2750 | 100 | 2 |

表注：加入20μL 1000μg/mL Pd的0.025 Triton X-100化学改进剂溶液。氩气流量 2L/h。

⑷ 方法评价

分析0.10~3.00 mg样品，测定Cu, Fe和 V 的检出限（3s）分别是 10, 200 和 800 pg,

特征质量分别是6, 19 和 72 pg。分析石油标准物质 NIST 1634c (油中痕量元素)， NIST 1085a (油中轴承金属) ASTM CO0403, 0311 和 0504 原油标样，测定值与标准值没有显著性抽差异。应用合适的石墨炉升温程序和以钯为化学改进剂，用被测元素标准的=0.2% HNO3水溶液标准系列与用金属有机化合物溶于75号基础油的标准系列建立的校正曲线的斜率，经t检验证实，在95%置信水平没有显著性差异，可用被测元素标准水溶液进行校正。分析 0.10~3.00 mg Cu、Fe和0.10~1.50 mg V，线性动态范围 Cu为 0.003-16μg/g，Fe为0.07-150μg/g和 V 为0.53-600μg/g。

⑸ 注意事项

实验所用塑料和玻璃器皿，使用前都需浸泡在=20% HNO3 内至少24 h.再清洗干净，在40℃干燥,避免玷污。

11.4.1.11 累积进样石墨炉原子吸收光谱法直接测定喷气燃料中痕量钒[17]

⑴ 方法提要

采用4次累积进样，石墨炉原子吸收光谱法直接测定喷气燃料中痕量钒。

⑵ 仪器与试剂

日立Z-8000型偏振塞曼原子吸收光谱仪。

1 g/L 钒标准储备溶液(国家标准物质研究中心)。

所用试剂均为分析纯, 实验用水为二次蒸馏水。

⑶ 分析步骤

样品制备：无需预处理，准确移取20μL喷气燃料油直接进样进行测定。

测定条件：分析线波长V 318.4 nm。光谱通带0.4 nm,空心阴极灯电流12.5mA。干燥温度80~120℃,时间30 s;灰化温度900℃,时间30 s; 原子化温度3000℃,时间10 s; 净化温度3000℃,时间3 s。氩气流量200mL/min, 原子化阶段载气流量30mL/m in。测量方式峰高。标准曲线法测定。

⑷ 方法评价

测定钒的特征质量为0.15 ng,检出限(3s)为0.11 ng。RSD(n=10)为4.1%。校正曲线新动态范围上限为200μg/L。分析10种喷气燃料实际样品RSD(n = 6)为1.4%~4.4%。加标回收率为96%~102%。用标准加入法与用标准曲线法的测定结果一致。

# 11.4.1.12 微波消解样品-原子荧光谱法测定原油中铅、砷和汞[18]

⑴ 方法提要

微波辅助硝酸+过氧化氢溶样，硫脲为预还原剂，硼氢化钾还原发生铅和砷氢化物与汞蒸气，原子荧光光谱法测定铅、砷和汞。

⑵ 仪器与试剂

SA-10型双道原子荧光光谱仪。

1.000mg/L 铅、砷、汞标准储备溶液的配制方法参见本书附录3。

所用酸为优级纯，其他试剂均为分析纯。实验用水为高纯水。

⑶ 分析步骤

称取0.2000g原油置于聚四氟乙烯消解罐中，加入10mL硝酸，2mL过氧化氢，盖好密封盖，放入微波消解仪内，程序升温到195℃，保持45min。冷却后，用水转移到25mL容量瓶中定容。同时制备空白溶液。移取10mL消解样液,置于烧杯内，放在电热板上于150℃赶酸至干，冷却后加入1mL ρ=10%硫脲溶液，用=5%的盐酸溶液转移到10mL容量瓶内定容，在水浴内于60℃恒温20min，冷却后测定砷含量。移取10mL消解样液,置于烧杯内，放在电热板上于180℃赶酸至干，冷却后用=2%的盐酸溶液转移到10mL容量瓶内定容，测定铅含量。测定砷含量。移取10mL消解样液, 用=2%的盐酸溶液转移到10mL容量瓶内定容，测定汞含量。

氢化物和汞蒸气发生条件：发生PbH2和AsH3合适的介质分别是=2%盐酸和=5%盐酸，合适的硼氢化钾的用量分别是20g/L的ρ=1%氢氧化钾+ρ=1%铁氰化钾溶液和25g/L的ρ=0.5% 氢氧化钾溶液。发生汞蒸气合适的介质是=2%盐酸，合适的硼氢化钾的用量为0.5g/L的ρ=0.5% 氢氧化钾溶液。

测定条件：测定铅、砷和汞，空心阴极灯电流分别为60、60和30mA，辅助阴极电流分别为30、30和0mA。光电倍增管负高压分别为270、270和260V。载气和屏蔽器流量分别为300mL/min和800 mL/min。读数时间10s，延迟时间1s。测量方式为峰面积。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

测定铅、砷和汞的检出限（35）为0.050.050.01mg/kg，线性动态范围分别为2.0 ~80.0μg/L，2.0 ~100μg/L和1.0 ~20μg/L。分析实际样品，加标回收率分别为103% ~115%、87.5%~92.1%和87.5% ~102%，RSD（n=7）分别为6.25%、3.92%和3.69%。

11.4.1.13 微波消解-原子荧光光谱法测定原油中砷含量[19]

⑴ 方法提要

采用微波消解原油样品，原子荧光光谱法测定原油中的砷。

⑵ 仪器与试剂

AFS-9130原子荧光光谱仪（北京吉天仪器公司）。Ethos1 微波消解仪,配有温控及压控传感器(Milestone 公司,意大利)。

1000 mg/L As标准储备溶液（国家标准物质中心）。

硝酸为优级纯；硼氢化钠、氢氧化钠、过氧化氢均为分析纯。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.3000g已混匀的原油样品，置于干燥的消解罐中，用移液管移取10 mL硝酸，加入消解罐内，加盖密封。将消解罐固定在微波消解仪的炉腔中，确认主控消解罐上的温度传感器及压力传感器均已连接好。设置微波消解程序（表11-7）。待消解程序结束后，消解罐在炉腔内放冷，将消解罐取出，缓慢泄压，打开消解罐盖。用移液管移取2 mLH2O2加入消解罐内，置于150℃控温电热板上加热，使残余的酸挥发至2mL左右，冷却后定容，溶液含=5% HNO3。

表11-7 微波消解程序

| 步骤 | 温度/℃ | 升温时间/min | 恒温时间/min | 功率/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | 10 | 10 | 800 |
| 2 | 170 | 10 | 10 | 700 |
| 3 | 190 | 10 | 15 | 700 |

测定条件：空心阴极灯电流70mA，光电倍增管负高压280V。原子化器温度200℃，载气流速300mL/min，屏蔽气流速700 mL/min。原子化高度8mm。原子荧光光谱仪预热30min，以空白溶液为参比，依次确定砷标准系列溶液及样品溶液。标准曲线法定量。

- 方法评价

样品加标回收率在92%~103%。

校正曲线线性动态范围上限为10.00μg/L。

11.4.1.14 原子荧光光谱法测定裂解汽油中的痕量砷[20]

⑴ 方法提要

用H2SO4 和 H2O2混合溶液提取油样中的砷化物，加热消解破坏有机物，将各种形态的砷全部转化为砷酸,在一定酸度下将As(Ⅴ)还原成As(Ⅲ)，用KBH4溶液发生AsH3，原子荧光光谱法测定砷。

⑵ 仪器与试剂

AFS-3000原子荧光光谱仪。

1.000mg/mL As标准储备溶液。

浓度，硫酸、盐酸均为优级纯，H2O2为分析纯。实验用水为去离子水。氩气纯度为99.999%。硫脲-5%抗坏血酸混合溶液使用前配制。ρ=2% KBH4的ρ=0.5% NaOH溶液。

⑶ 分析步骤

样品制备：取一定量（参见表11-8）的油样，用4mL =30% H2O2+5 mL=70% H2SO4混合液提取砷两次，再用5 mL去离子水提取一次。在170V加热电压（对应的溶液温度为280~285℃），冒白烟后继续加热0.5h，停止加热。在=5% 盐酸介质内，加入一定量的硫脲-5%抗坏血酸混合溶液预还原2h后，以=5% 盐酸为载流，用ρ=2% KBH4的ρ=0.5%NaOH溶液还原发生AsH3，用Ar导入检测器测定As的原子荧光强度。

表11-8 分析裂解汽油样品推荐的取样量与提取液用量

| 砷含量/μg·L-1 | 取样量/mL | =30% H2O2/mL | =70% H2SO4/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| >100 | 5 | 8 | 10 |
| 50-100 | 5-10 | 8 | 10 |
| 10-50 | 10-20 | 8 | 10 |
| <10 | 100 | 12 | 15 |

仪器条件：光电倍增管负高压300V，空心阴极灯电流60mA。载气流速400mL/min，屏蔽气流速900 mL/min。原子化高度8mm。

⑷ 方法评价

测定砷的检出限(n=11)为0.023μg/L, RSD(n=7)为1.01%~2.97%，校正曲线的线性动态范围上限为20μg/L。对于砷含量在11.22~104.1μg/L的油样进行加标回收实验，回收率为101.0~100.4%。

# 11.4.2 石油加工产品中的痕量元素分析

# 11.4.2.1 微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定聚丙烯塑料中的铅镉汞铬[21]

⑴ 方法提要

用微波辅助硝酸+过氧化氢消解聚丙烯塑料样品，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定其中的铅、镉、汞和铬。

⑵ 仪器与试剂

IRIS Intrepid Ⅱ XSP电感耦合等离子体原子发射光谱仪（Thermo公司，美国）。

1000μg/mL铅、镉、汞、铬标准储备溶液（国家钢铁材料测试中心）。

硝酸为超级纯，过氧化氢为优级纯。实验用水为高纯水。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.2g（精确至0.0001 g）聚丙烯塑料样品，置于高压消解罐中，加入10 mL硝酸，2mL过氧化氢，加盖，置于夹持装置中，然后放入微波炉，按表11-9消解程序加热。消解结束后，将消解液冷却至常温，打开密闭消解罐，样品消解液转入50mL塑料容量瓶中，以少量二次蒸馏水洗涤高压消解罐和盖子3~4次，洗涤液合并于塑料容量瓶中，定容至50mL。同时制备空白样品溶液。

表11-9 聚丙烯塑料的微波消解程序

| 步骤 | 微波功率/W | 升温时间/min | 温度/℃ | 保持时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 6 | 120 | 1 |
| 2 | 1200 | 7 | 190 | 30 |

测定条件：分析线为Pb 324.8nm，Cd 226.502 nm，Hg184.950 nm 和 Cr,267.716 nm。高频发生器功率1350W，辅助气流量1.0 L/min，雾化器压力28psi (1 psi= 6.89476 kPa)，蠕动泵转速100r/min。曝光时间为短波10 s，长波5s。

⑷ 方法评价

测定Pb，Cd，Hg和Cr的检出限（3s,n=8）分别为5.20，0.05，5.00和3.78 mg/kg，RSD（n=8）分别为0.7%，0.8%，0.5%和0.7%。分析标准物质ERM-EC 680，标准值分别为（107±2.8），（140.8±2.5），（25.3±1.0）和（114.6±2.6）mg/kg，测定均值（n=6）分别为109.4，142.8，24.6和112.5 mg/kg，测定值与标准值相符。

11.4.2.2 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定塑料及其制品中的铅、汞、铬、镉、钡、砷[22]

⑴ 方法提要

用硝酸+过氧化氢+氟硼酸高压密闭微波消解塑料及其制品样品后，用ICP-AES检测其中的Pb、Hg、Cr、Cd、Ba和As。此方法可以避免塑料的不完全消解及Hg、As等元素的挥发损失。

⑵ 仪器与试剂

OPTIMA 4300DV 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。Ethos Plus微波消解仪。

Pb、Hg、Cr、Cd、Ba和As标准储备溶液配制方法参见本书附录3。

硝酸, 高氯酸, 硫酸, 氢氟酸, 过氧化氢, 四氟硼酸, 盐酸均为分析纯；实验用水为蒸馏水。

⑶ 分析步骤

样品制备：对各种大块塑料制品，用剪刀将样品预先剪至大小为2cm×2cm，再研磨；对厚度小于0.5mm的塑料膜制品，用剪刀将样品剪至尺寸小于5cm×5cm的小碎片。大多塑料采用HNO3加H2O2消解样品，ABS塑料用HNO3+H2O2+HBF4混合酸消解样品。微波消解程序列于表11-10。

表11-10 塑料及其制品的微波消解程序

| 步骤 | 时间/min | 温度/℃ |
| --- | --- | --- |
| 升温1 | 5 | 125 |
| 升温2 | 10 | 210 |
| 升温3 | 45 | 210 |
| 升温4 | - | 0 |

测定条件：分析线波长分别是Pb 220.353nm，Hg 194.168 nm，Cr 276.716 nm，Cd 214.438 nm、Ba 233.527 nm 和 As 193.696 nm。高频发生器功率1300W。冷却气流量14 L/min，辅助气流量0.8 L/min，雾化气流量0.6 L/min。试液进样量1.0 mL/min。积分时间1~5s。

⑷ 方法评价

测定Pb，Hg，Cr，Cd，Ba和As,方法检出限(3s,n=9)分别为：5.5，3.0，3.4, 0.5，3.2和7.9 mg/kg。分析聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）、尼龙（Nylon）六种有代表性的塑料样品进行加标回收试验，回收率列于表11-11。8个实验室平行3次测定 EC 680 聚乙烯标准样品中各元素的实验室内标准偏差（Sr）, 实验室间标准偏差SR, 相对重复性允差r与相对再现性允差R列于表11-12。

表11-11 塑料材料加标回收率（%）

| 测定元素 | 塑料类型 |
| --- | --- |
|  | PE | PVC | ABS | PP | PS | PC | Nylon |
| Pb | 97.4 | 98.6 | 95.7 | 96.6 | 102.3 | 97.4 | 93.6 |
| Cd | 96.9 | 105.0 | 101.5 | 100.0 | 106.7 | 98.0 | 94.2 |
| Cr | 98.5 | 99.0 | 94.5 | 102.2 | 98.4 | 98.4 | 95.5 |
| Hg | 87.8 | 101.5 | 94.7 | 89.4 | 86.5 | 90.9 | 86.2 |
| Ba | 93.9 | 99.0 | 95.0 | 113.6 | 96.3 | 102.2 | 97.9 |
| As | 91.1 | 112,0 | 103.0 | 107.9 | 110.3 | 94.7 | 96.2 |

表11-12 8个实验室平行3次测定EC 680 聚乙烯标准样品中各元素的

| 测定元素 | 含量水平/mg•kg-1 | sr/mg•kg-1 | sR/mg•kg-1 | r% | R% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 113.5 | 5.06 | 19.8 | 4.5 | 17.4 |
| Cd | 25.0 | 4.07 | 8.3 | 16.3 | 33.2 |
| Cr | 117.5 | 5.93 | 16.2 | 5.0 | 13.8 |
| Hg | 146.7 | 5.63 | 17.7 | 3.8 | 12.1 |
| Ba | 2878 | 73.3 | 304 | 2.5 | 10.6 |
| As | 30.2 | 5.63 | 9.61 | 18.6 | 31.8 |

11.4.2.3 ICP-AES法测定进口废塑料金属涂层中金属元素的含量[23]

⑴ 方法提要

用盐酸加热溶解废塑料上的金属涂层，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝、铜、镍、铬。

⑵ 仪器与试剂

ICAP-6300型电感耦合等离子体原子发射光谱仪（Thermo Scientific公司，美国）

1000μg/ml铝、铜、镍、铬单元素标准溶液 (北京钢铁研究总院)。100μg/ml Al、Cu、Ni、Cr混合标准溶液。

盐酸，优级纯，国药集团化学试剂有限公司。实验用水为高纯水（电阻率18.2 MΩ•cm）。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取2.0 g废塑料样品，置于200 mL烧杯中，加入10 mL盐酸，盖上表面皿，置于控温电加热板上，加热至废塑料上的金属涂层完全溶解。取下烧杯，用水冲洗表面皿和烧杯内壁，将溶液转移到100mL容量瓶中定容，静置待测。同时配制空白溶液。

测定条件：分析线波长分别是Al 308.215、Cu 324.754、Cr 283.563 和N i352.454nm。高频发生器功率1150W。辅助气流量0.5L/min，雾化气流量0.6L /min。垂直观测高度12mm，分析泵速50 r/min，冲洗泵速50 r/min，冲洗时间30s。延迟时间5s。根据软件功能选择扣除背景。

⑷ 方法评价

测定Al、Cu、Cr 、Ni，检出限（3s,n=11）分别为0.030，0.026，0.003和0.016μg/mL。样品平均加标回收率为94.8%~104.5%。RSD（n=6）为1.0%~4.7%。校正曲线的线性动态范围上限为50.0 μg/mL。

11.4.2.4 微波消解-ICP-AES法测定人造革合成革中重金属元素的含量[24]

⑴ 方法提要

用硝酸-氢氟酸-过氧化氢混合酸消解人造革合成革样品，以硼酸掩蔽过量的氟离子消除其影响，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定人造革合成革及其制品中铅、镉、铬、铜、锑。

⑵ 仪器与试剂

ICP-700ES型电感耦合等离子体发射光谱仪（瓦里安公司，美国）

1 000 mg/L Pb、Cd、Cr、Cu、Sb标准储备溶液（北京纳克分析仪器有限公司）。

硝酸和过氧化氢为优级纯。实验用水为高纯水（电阻率 18.2 MΩ•cm）。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.2 g人造革或合成革样品，置于聚四氟乙烯消化内罐中，加入4 mL硝酸、1 mL过氧化氢、0.5 mL氢氟酸。将内罐放入外罐，密闭罐盖，在微波工作站中按以下程序消解样品：100℃消解10 min，180℃消解10 min，220℃消解20 min。消解完成后，罐内温度冷却至室温，压力降至0.1 MPa以下，加入5 mL硼酸溶液，将消解液转移到25 mL容量瓶中，用高纯水少量多次清洗内罐，清洗液合并至容量瓶中，定容至刻度。同时制备空白溶液。

测定条件：分析线波长分别是Pb 220.353 nm，Cd 228.802 nm，Cr 205.560 nm，Cu 327.395 nm和Sb 206.834 nm。高频发生器发射功率1.2 kW，冷却气流量15.0 L/min，辅助气流量1.50 L/min，雾化器压力240 kPa。蠕动泵转速15 r/min。清洗时间20 s。一次读数时间10 s，读数3次。

⑷ 方法评价

电感耦合等离子体发射光谱法测定样品中Pb、Cd、Cr、Cu、Sb。检出限（3s,n=11）分别为0.0019，0.0030，0.0075，0.0027和0.0430 μg/mL。加标3种浓度水平的平均回收率为88.5%~102.8%，相对标准偏差(n=6)小于6.3%。校正曲线的线性动态范围为0.02~10μg/mL。

该方法适用于PVC 人造革，PVC 合成革，PU 人造革，PU 合成革和PU超细纤维合成革中重金属元素的检测。

⑸ 注意事项

在对人造革合成革进行微波消解时，除了要考虑PVC和PU的消解条件，还应确保布基能够消解完全。硝酸和过氧化氢可消解大多数人造革合成革样品，但对于添加硅质填料的样品有白色沉淀存在，加入氢氟酸可将其完全消解，得到澄清消解溶液。用于络合氢氟酸，掩蔽过量的氟离子。

# 11.4.2.5 表面活性剂增敏微波等离子体炬原子发射光谱法测定聚烯烃树脂中铜[25]

⑴ 方法提要

用灰化法处理聚烯烃样品，微波等离子体矩原子发射光谱法测定聚烯烃中的铜。

⑵ 仪器与试剂

510型MPT光谱仪（长春吉大•小天鹅仪器有限公司）。

100μg/mL铜标准储备溶液，准确称取0.1965g CuSO4•5H2O于烧杯中，用去离子水溶解，加入1mL 浓硫酸酸化，转移到500mL容量瓶中，用去离子水定容。

0.01g/mL十六烷基三甲基溴化铵（STMAB）等所用试剂均为分析纯。实验用水为一次去离子水。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取一定量聚烯烃树脂，置于磁坩埚中，放到电炉上低温加热至样品融化。当出现白色气体时点燃样品，同时降低温度让样品自燃。当火焰快熄灭时再升高炉温，继续加热至无气体产生。将坩埚移入马弗炉内，在500℃灰化4h后停止加热。待马弗炉温度降至200℃以下时，取出坩埚冷却至室温。加入5mL =1+1盐酸溶解灰分。加热消解液至近干，用少量去离子水溶解盐类，转移到25mL容量瓶中定容。

测定条件：测定铜的分析线是Cu324.75nm。微波功率20W，载气流量1100mL/min，工作气流量560mL/min。标准曲线法定量。仪器预热20min后，通入氩气，待载气和工作气流量稳定后，点燃MPT进行测定。

⑷ 方法评价

# 在0.1% STMAB 存在下，测定2μg/mL铜,检出限(n=11)为3.1ng/mL，RSD为0.86%。5倍于铜量的钒、钠、锰、铁、钛存在，产生的相对误差＜±5%。测定聚乙烯和聚丙烯样品中铜，RSD分别为3.0% 和 1.9%，加标回收率分别为98%~103%和99%~102%。

# 无 STMAB存在下，检出限为7.6ng/mL，RSD为1.4%，钒、钠、锰、铁、钛的允许量为1倍铜量。可见STMAB存在显著地改善了分析性能。

11.4.2.6 原子吸收光谱法测定卤化丁基橡胶塞中的氧化镁含量[26]

⑴ 方法提要

低温炭化高温灰化样品，盐酸加热溶解灰分，原子吸收光谱法测定卤化丁基橡胶塞中的镁。

⑵ 仪器与试

AA 6800 型原子吸收光谱仪（岛津公司，日本）。

1 000 mg/L 镁标准溶液购自中国计量科学研究院。

ρ=0.1% SrCl2•6H2O, 浓盐酸, 市售品。试验用水为蒸馏水。

⑶ 分析步骤

样品制备：称取约1g（质量精确至0.0001g)卤化丁基橡胶试样,置于瓷坩埚中, 在电炉上低温炭化至无烟, 再置于( 550±25)℃马弗炉中灰化。用少量水使残渣湿润后,加20 mL =（1+1）HCl溶解, 在电炉上加热至沸腾。冷却至室温后, 过滤于100 mL 容量瓶中, 用水洗涤坩埚5次, 洗液一并过滤于容量瓶, 定容摇匀。吸取试样溶液1.0 mL 置于100 mL 容量瓶中,加2. 0 mL ρ=0.1% 的氯化锶溶液, 用质量分数为0.01% 的盐酸稀释至刻度, 用原子吸收分光光度计测定分光度。

测定条件: 测定镁分析线波长是 Mg 202.6nm。乙炔流量1. 6 L/min,空气流量8.0 L /min,燃烧器高度7 mm。光谱通带0.5 nm,空心阴极灯电流5 mA。D2 校正背景。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

分析试样溶液，RSD（n=5为0.14%。加标回收率（n=6）为97.9%~106%。校正曲线的线性动态范围上限为8mg/L的镁标准溶液。

100μg 的Ba, Pb, Cu, Fe, Zn 和 Mn 对测定无干扰;100μg 的Al 和 SiO2 对测定有负干扰。经试验, 用ρ=0.1% 的氯化锶溶液可以消除干扰。

⑸ 注意事项

用酸消解和直接炭化灰化法处理样品,测定结果基本一致。考虑到环保和节约试剂,选择炭化灰化处理样品。盐酸加热溶解灰分，提取镁的效率达到99.3% 以上。

11.4.2.7 火焰原子吸收光谱法测定芳纶中钙含量[27]

⑴ 方法提要

用强氧化性混合酸液或高温分解聚对苯二甲酰对苯二胺，火焰原子吸收光谱法测定芳纶中的钙。

⑵ 仪器与试剂

AA7020 型火焰原子吸收光谱仪（北京东西电子公司）。

高纯乙炔（含量≥99.99%）。

1000μg/mL钙标准储备溶液(介质为=1% HNO3)，符合GBW( E)080632 国家二级标准物质(上海市计量测试技术研究所)。

浓硫酸，硝酸均为优级纯，过氧化氢为分析纯。实验用水为二次去离子水

⑶ 分析步骤

样品制备：湿法消化时称取0.5g(精确至0.0001g) 样品，置于250 mL 三角烧瓶中，加入6.0 mL 优级纯的浓硫酸，在电炉上加热湿法消化样品，溶液呈黑色时，再小心加入6~ 8 mL 过氧化氢，将样品处理为透明溶液。取下冷却，小心转移至100mL 容量瓶中，稀释至刻度。干法灰化样品时，称取3~5 g(精确至0.000 1g) 样品,置于坩埚中，在可调节式电炉上炭化(温度由低到高，防止样品损失)。炭化后放入高温马弗炉，在800℃左右高温灰化，直至灰化完全。取出冷却，加2mL 优级纯硝酸溶解灰分，将样品溶液小心转移至100 mL 容量瓶中，以蒸馏水稀释配制成=2% HNO3的待测溶液。

测定条件：测定钙的分析线波长是Ca 422.65 nm。光谱通带0.2 nm，空心阴极灯电流3.0mA。光电倍增管负高压200~300 V。乙炔流量1.2 L/min，空气压力2.0 MPa。燃烧器高度10 mm。

⑷ 方法评价

方法的检出限为0.0105μg/mL。灵敏度为0.07μg/mL。RSD小于5%，加标回收率在96.1%~101.2%之间，校正曲线的线性动态范围上限为0.80μg/mL。

⑸ 注意事项

由于聚对苯二甲酰对苯二胺的特殊强度、韧性和难溶性，很难溶于硝酸、盐酸。根据芳纶(粉体或纤维)的特性，湿法消化选择强氧化能力的浓硫酸-过氧化氢混合溶液分解芳纶聚合物，干法灰化依靠高温来破坏芳纶聚合物，最后用硝酸溶解芳纶聚合物的灰份。

# 11.4.2.8 微波消解-氢化物发生原子荧光法测定塑料原料及其制品中的砷、汞[28]

⑴ 方法提要

用微波消解样品，以硫脲为预还原剂，用氢化物发生原子荧光法测定塑料原料及其制品中的砷和汞。

⑵ 仪器与试剂

AFS-230原子荧光光度仪（北京海光公司）。

1000μg/mL砷、汞标准储备溶液（国家标准物质研究中心）。

50g/L硫脲溶液，15 g/L硼氢化钾的5g/L氢氧化钾溶液。

硼氢化钾、盐酸、氢氧化钾、过氧化氢、硫酸试剂均为优级纯。实验用水为去离子水。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.2g塑料样品（精确至0.001g）置于微波消解压力罐中，加入3 mL浓硝酸，1mL过氧化氢，旋紧保护套，放入微波消解装置中进行微波消解，按表11-13中的程序消解样品。对于比较难以消解的塑料及其制品（如ABS），要先加入2mL浓硫酸，在微波功率250W，压力200 kPa，预消解5min和恒压3min，再按表11-13 消解程序进行消解。待消解程序结束，消解液冷却后，将罐内消解液置于100℃水浴上蒸10min，赶去二氧化氮气体。放冷，然后转移至50mL容量瓶中，加入2mL硫脲溶液,用 =5% HCl溶液定容。以=5%盐酸溶液为载流液，用50g/L硫脲溶液为预还原剂，硼氢化钾还原发生AsH3和汞蒸气，原子荧光法测定砷和汞。

表11-13 微波消解程序

| 消解程序 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间/min | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 恒压时间/min | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 恒压/kPa | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 |
| 微波功率/W | 250 | 250 | 430 | 430 | 510 |

测定条件：光电倍增管负高压300V，原子化器高度8mm，空心阴极灯电流分别为As 60mA和 Hg 15 mA。载气流量400 mL/min，屏蔽气流量1000 mL/min。

⑷ 方法评价

测定砷和汞，检出限（n=11）分别为0.005μg/L和0.076μg/L。分析PE、PS、PVC、和ABS塑料样品，RSD（n=11）分别为4.96%-7.38%和Hg的RSD为2.94%-7.20%。分析PE和PS样品中的砷和汞，加标回收率（n=6）分别为92.0%-103.2%和为92.0%-98.0%。校正曲线的线性动态范围上限为8 ng/mL。以相对误差10%为判据，共存元素允许量分别800 ng/mL Cu2+、Zn2+,110 ng/mL Sn2+,80 ng/mL Pb2 +,30 ng/mL Sb3+。

# 11.4.2.9 微波消解-原子吸收光谱法测定三醋酸纤维素中铜和铁的含量[29]

⑴ 方法提要

用微波辅助硝酸消解三醋酸纤维素，空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定三醋酸纤维素中铜和铁。

⑵ 仪器与试剂

TAS990型原子吸收光谱仪（北京普析通用仪器有限责任公司），WX-4000微波快速消解系统（上海屹尧分析仪器有限公司）。

1000μg/mL标准储备液由纯度为99.99%的Cu、Fe制备，制备方法参照国家标准溶液配制方法。

浓硝酸为分析纯，三醋酸纤维素为工业纯。实验用水为高纯水。

⑶ 分析步骤

样品制备：称取0.1000g三醋酸纤维素样品，置于KJ-60密闭消解罐中，加入4.0 mL 浓HNO3，加盖后置于微波消解炉中，在功率800W、150℃下消解4min。消解完成后，取出，水浴加热驱除多余的硝酸。将消解液转移到10 mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度。同时制备两份空白样品溶液。

测定条件：测定铜和铁，分析线波长分别是Cu 422.7和Fe 248.3nm。光谱通带均为0.4nm,空心阴极灯电流均为3.0mA。乙炔流量2.0L/min，燃烧器高度6.0 mm。

⑷ 方法评价

测定1.15μg/g Cu，RSD（n=5）为0.75%，加标回收率为98.9%。测定5.63μg/g Fe，RSD（n=5）为0.22%，加标回收率为99.3%。校正曲线的线性动态范围上限均为0.1000μg/mL。

# 11.4.3.10 微波消解氢化物发生-原子荧光光谱法测定食品接触材料高密度聚乙烯中痕量锑[30]

⑴ 方法提要

用微波消解氢化物发生-原子荧光光谱法测定食品接触材料高密度聚乙烯中痕量锑。

⑵ 仪器与试剂

AFS-200型原子荧光分光光度计（北京海光仪器公司）。Ethos 微波消解系统(Milestone公司，意大利)。

500μg/mL Sb标准储备溶液（国家标准物质中心）。

硼氢化钾溶液:称取2.5g氢氧化钠溶于水中,溶解后加入10g硼氢化钾,加水定容至500 mL，混匀,用时现配。硫脲-碘化钾溶液，分别称取10g硫脲和10g碘化钾,溶于水中, 加水定容至100 mL，用时现配。

硝酸和盐酸均为优级纯,其余试剂为分析纯。实验用水为高纯水(电阻率18.2ＭΩ•ｃｍ）。

⑶ 分析步骤

样品制备：对于大块试样，应用剪刀将样品预先剪至2.0cm×2.0cm样块，再用粉碎机将样品研磨至粒径20目。准确称取约0.1g样品，置于微波消解罐中，加入8 mL HNO3和2 mL H2O2，放置在微波消解仪器中，在微波功率1000W，在罐内130℃（罐外温度130℃）消解5min，再在罐内温度210℃（罐外温度140℃）消解10min，接着消解45min。消解完成后，冷却至室温，将消解液转移至烧杯中，用水反复冲洗消解罐，洗液并入烧杯中，置于150℃电热板上加热至近干，再加入2.5 mL HCl和2.5 mL硫脲-碘化钾溶液，用水定容至25mL容量瓶。同时制备试剂空白。仪器稳定30min后，以10%盐酸为载流，用氢化钾溶液为还原剂，发生SbH3。

测定条件：光电倍增管负高压300V。空心阴极灯电流为60mA。原子化器高度8mm，载气流量300 mL/min，屏蔽气流量900 mL/min。记录时间10s，延迟时间2s，记录方式为峰面积。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

测定锑，分析线波长Sb217.6nm。检出限（n=11）为0.3ng/mL，RSD为2.9%~6.9%。校正曲线的线性动态范围为1~10ng/mL。加标回收率（n=6）为80.4%~106.5% 。

# 11.4.3 催化剂和其他样品分析

# 11.4.3.1 气动雾化进样-微波等离子体矩原子发射光谱法测定催化剂中铜和钠[31]

⑴ 方法提要

用压力溶弹消解催化剂样品，标准加入法消除基体干扰，气动雾化进样，微波等离子体矩原子发射光谱法测定催化剂中的铜和钠。

⑵ 仪器与试剂

510型微波等离子体矩（M PT）原子发射光谱仪（吉大小天鹅仪器有限公司）。

1.0g/L Cu和Na的标准储备溶液配制方法参见本书附录3。

所用试剂均为分析纯，实验用水为二次去离子水，氩气纯度为99.99%。

(3)分析步骤

样品制备：准确称取0.14~0.16g催化剂试样，置于压力溶弹中，用少许水润湿，加入8mL =（1+1）HCl及4 mL =（1+1）HNO3，盖好压盖。放入烘箱于150℃恒温4~6h。从烘箱取出，将样液转移至50mL容量瓶中，定容和摇匀，过滤。

测定条件：测定铜和钠的分析线波长分别为324.8nm和589.0nm，微波前向功率分别为85W和80W。载气流量为1197 mL/min和1139mL/min，工作气流量分别430 mL/min和602 mL/min。标准加入法定量。

(4)方法评价

测定Cu和Na的检出限分别为2.0μg/L和4.2μg/L，RSD均小于2.2％。校正曲线的线性动态范围分别为0.01~12.0μg/mL和0.02~8.0μg/mL。测定催化剂中Cu和Na的RSD均小于2.9%，回收率（n=6）为96.1％~102％。

⑸ 注意事项

测定ρ= 1.0 mg/L的Cu，10倍的Ni，5倍的Al均不干扰测定。K、V、Na对Cu的激发均有抑制作用。对ρ= 1.0 mg/L的Na，1倍的K、Fe、V，100倍的Cu，10倍的Ni、Al均不干扰测定。

11.4.3.2 在线化学蒸汽发生-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定催化剂中的微量铑[32]

⑴ 方法提要

基于铑和NaBH4反应生成挥发物化合物，在线化学蒸汽发生-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定废催化剂中的微量铑。

⑵ 仪器与试剂

Optima4300DV顺序扫描电感耦合等离子体原子发射光谱仪（Perkin Elmer公司,美国）。

1000mg/L铑标准储备溶液购自国家标准物质储备中心。

0.05mol/L NaBH4的NaOH溶液现用现配；

HNO3，HCl、NaOH为优级纯。实验用水为二次去离子水。

⑶ 分析步骤

样品制备：将二氧化硅基质的催化剂样品，粉碎过0.075mm孔径筛，于105℃烘干。准确称取2g此样品置于聚四氟乙烯压力罐中，加20mL HCl，6mL H2O2，立即盖上外盖，旋紧外盖，放入烘箱中于150℃加热溶解18h。取出压力罐，冷却至室温后，将溶液洗入100mL烧杯中，于电炉盘上低温加热蒸至近2mL，然后准确加入6.0 mL HNO3，溶液滤入100mL容量瓶中。

用外置蠕动泵同时抽取NaBH4溶液和含铑的酸性样品溶液，在内径1.2mm的T型玻璃管中混合反应后，混合液被泵到气液分离器中，反应产生的气态挥发物由Ar载气经多孔玻璃烧结板鼓泡分离后，载入到ICP等离子焰中测定。

测定条件：测定铑分析线波长为233.47nm。其他测定条件与蒸气发生条件列于表11-14。

表11-14 ICP-AES仪器及蒸汽发生操作条件

| 蒸汽发生条件 | ICP-AES工作条件 |
| --- | --- |
| 还原剂 1.2% NaBH4的0.05mol/LNaOH溶液 | RF发生器功率 1.3 kW |
| 介质 HNO3 | 冷却气流量 15 L/min |
| 样品流速 2.0mL/min | 辅助气流量 0.5L/min |
| 还原剂流速 2.0 mL/min | 载气流量 0.4L/min |
| 废液流速 5.0 mL/min | 水平ICP观测方式 |

⑷ 方法评价

分析有机合成废催化剂样品中的铑，化学蒸汽发生法与气动雾化法ICP-AES测定铑的特性参数列于表11-15。

表11-15两种进样方法分析特性的比较

| 进样方法 | 检出限/μg·L-1 | 灵敏度(斜率) | RSD/% | 线性范围/μg·L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化进样 | 8.6 | 16.7 | 0.26 | 20~10000 |
| 蒸气发生进样 | 6.9 | 42.4 | 1.6 | 20~1500 |

催化剂基质二氧化硅没有溶解，对测定没有影响。150mg/L的Ca，Zn、Mn、Tl、Al、Fe对测定100μg/L Rh无影响。其它离子允许的最高浓度分别为200 mg/L As，304mg/L Co和Ni，4mg/L Cu，2 mg/L Pt和Pd。

11.4.3.3 火焰法测定氢化丁腈橡胶催化剂脱除液中铑[33]

⑴ 方法提要

三苯基膦氯化铑[RhCl(PPh3)3]是一种高效加氢催化剂，加氢后部分铑化合物残留在胶液中，以硫脲为络合剂，甲酸为萃取剂，将胶液中的铑萃取到水相内，用火焰原子吸收光谱法测定水相中的铑。

⑵ 仪器与试剂

Z-8000原子吸收光谱仪（日立公司，日本）。

1000μg/L铑标准储备溶液，浓度，介质为10% HNO3（冶金部钢铁研究院）。使用前用2% HNO3溶液稀释成浓度为10μg/mL 的标准使用液。

HNBR胶液，自制。催化剂为RhCl(PPh3)3,加氢度98%以上。硫脲、甲酸均为分析纯。

⑶ 分析步骤

样品制备：移取一定体积的HNBR胶液，加入到装有搅拌和回流冷凝管的三口瓶中，开启搅拌，通冷却水，，加入用量为催化剂的15倍（摩尔比）的络合剂硫脲，升温到110℃，.搅拌反应2min.后，停止加热和搅拌。用88%的甲酸（用量为胶液体积的一半）震荡搅拌萃取铑，静置分离（或离心分离），萃取效率可达98%以上。收集下层含铑的水相，用火焰原子吸收光谱法测定铑。

测定条件：测定铑分析线波长为Rh 343.5nm。空心阴极灯电流10mA，光谱通带0.4nm。.乙炔流量2.0L/min，空气流量9.5 L/min，燃烧器高度7.5 nm。加标回收率为100.5%~101.5%，RSD为1.6%~1.8%。标准曲线法定量。校正曲线的线性动态范围上限为8.00 mg/L。

⑷ 方法评价

分析铑含量为2.66μg/mL和7.78μg/mL 的试样，测定铑的RSD（n=5）分别为1.6%和1.8%，分析铑含量为4.81μg/mL和7.03μg/mL的试样.加标回收率分别为100.5%和101.5%。线性动态范围为0.00 ~8.00 mg/L。

11.4.3.4 微波消解-火焰原子吸收光谱法测定硅橡胶催化剂中的铂的含量[34]

⑴ 方法提要

用微波消解硅橡胶催化剂样品，火焰原子吸收光谱法测定其中的铂含量。

⑵ 仪器与试剂

M6型原子吸收光谱仪（热电公司，美国）。

1000mg/L Pt标准储备液，介质为=10％HCl（钢铁研究总院）。

硅橡胶用铂催化剂，自制。浓HNO3，浓HCl，浓HF均为优级纯。CuSO4•5H2O为分析纯。实验用水为高纯水。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.2g左右催化剂样品，置于消解罐中，分别加入5mL HNO3 + 2mL HF或5mL HCl + 2mL HF或5mL 王水 + HNO3 2mL HF，按表11-16微波程序消解样品。冷却后加入10mL饱和硼酸溶液和2.5mLρ=15％ CuSO4•5H2O溶液，然后转移至25mL容量瓶中，用水定容。

表11-16  微波消解程序

| 温度/℃ | 升温时间/min | 保温时间/ min |
| --- | --- | --- |
| 120 | 2 | 5 |
| 160 | 2 | 10 |
| 180 | 2 | 10 |
| 100 | 1 | 5 |

Pt标准曲线绘制：准确吸铂标准储备液5.00mL，移入50mL容量瓶中，用高纯水定容至刻度，将其浓度稀释至100mg/L(介质为ρ=1％HCl)，再用此标准使用液配制质量浓度分别为0、10、20、30mg/L的标准溶液（每10mL溶液加入1mLρ=15％CuSO4•5H2O溶液），按仪器测定条件测定吸光度，绘制Pt校正曲线。

测定条件：测定铂的分析线波长为Pt 266.0nm。空心阴极灯电流10mA，光谱通带0.5nm。乙炔流量1.0L/min。燃烧器高度7.0 nm。

⑷ 方法评价

该方法的RSD小于2％，回收率为92.43％~109.05％。校正曲线的线性动态范围上限

为30mg/L。常见共存离子K+、Na+、Fe2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、Ca2+、M g2+、Si对测定铂的影响很大, 无机酸HCl、HNO3 及HF对铂含量的测定结果也有一定的影响，采用CuSO4 作干扰抑制剂不能有效抑制无机酸和共存离子的影响,且具有明显的增敏作用。

⑸ 注意事项

采用CuSO4作为干扰抑制剂不仅能有效地抑制无机酸HCl、HNO3、HF和共存离子的影响，还具有明显的增敏作用。

11.4.3.5 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定三氯氢硅中的七种杂质[35]

⑴ 方法提要

用ICP-AES法测定三氯氢硅中的Ca、Mg、Cu、Fe、Al、B 和 P七种杂质。

⑵ 仪器与试剂

Varian 725-Es电感耦合等离子体发射光谱仪。

各元素标准储备溶液购自国家标准物质研究中心。

氢氟酸、硝酸均由高纯酸再经蒸馏提纯。0.5%甘露醇水溶液；实验用水为二次离子交换水再经亚沸蒸馏提纯。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取50g左右三氯氢硅样品，置于洗净和干燥后的50 mL铂坩埚内，放入预先经15min充氮气的石墨挥发器中，在25℃左右的条件下通入低通量（流量最大不得超过1L/min）氮气（氮气经1%EDTA和浓硫酸干燥净化），蒸发试样至近干。取出坩埚，向.坩埚中加入0.1 mL 0.5%甘露醇水溶液，并用滴管移取2.0mL HF分次、仔细冲洗坩埚内部，在100℃左右电热板上蒸至近干，去除残留的SiO2。取下冷却，向杯中加入2 mL（=1+1）HNO3，加热至微沸，取下放冷。将其转移到10mL的FPA塑料比色管中，用高纯水稀释至刻度。

测定条件：分析线波长分别Ca 422.673 nm，Mg283.213 nm，Cu327.395nm，Fe234.350 nm，Al 396.152 nm，B 249.722 nm 和 P 213.618 nm。高频发生器功率1.00kW。冷却气流量15.0 L/min，辅助气流量1.5 L/min，雾化气流量0.75 L/min。泵速15r/min。观察高度10mm。一次读数时间3.0s。

⑷ 方法评价

10次测定各元素的获得的各元素的特性参数列于表11-7。

表11-7 方法的特性参数

| 元素 | Ca | Mg | Cu | Fe | Al | B | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限/μg·mL-1 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.018 |
| 分析均值/μg·mL-1. | 29 | 23 | 15 | 472 | 2904 | 991 | 27 |
| RSD/% | 2,74 | 3.95 | 3.46 | 1.86 | 1.28 | 2.20 | 4.65 |
| 加标回收率/% | 96 | 98 | 109 | 102 | 97 | 92 | 109 |

（5）注意事项

使用氘灯扣除背景和不使用氘灯扣除背景所测得的吸光度一致，说明无背景吸收。

11.4.3.6 乳化进样火焰原子吸收光谱法测定硬脂酸盐中主金属元素[36]

⑴ 方法提要

在盐酸介质内加热，将硬脂酸盐分解成硬脂酸，再用乳化剂OP乳化制成透明或半透明的乳浊液，火焰原子吸收光谱法测定其中的主金属元素。

⑵ 仪器与试剂

HG-9002型原子吸收光谱仪（沈阳华光精密仪器研究所）。

1.0g/L 钙标准储备溶液用在105～110℃烘干2h的分析纯CaCO3配制，0.5g/L Cd、Pb、Zn标准储备溶液分别用高纯金属Cd、分析纯Pb(NO3)2及Zn(SO4)2配制，配制方法参见本书附录3.

=（1+4）HCl溶液，25 g/L La3+溶液。硬脂酸钙、硬脂酸镉、硬脂酸铅、硬脂酸锌。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取0.05g左右硬脂酸盐样品置于小烧杯中，加入2.0mL =（1+1）HCl溶液，加热至冒烟。加水约50mL，再加入10 mL OP溶液，剧烈搅拌，加热至沸，稍冷，转入100mL容量瓶中（钙盐、铅盐、锌盐）或1000 mL容量瓶中（镉盐），定容，溶液为透明或半透明的样品乳状液。同时制备空白乳状溶液。移取以上配制的乳状液（钙盐为4.00mL，镉盐及铅盐各1.00mL，锌盐为0.50mL）于25 mL容量瓶中，以水定容。测定硬脂酸钙，在溶液中还需加入释放剂1.0mL La3+溶液。

测定条件：分析线波长分别是Ca 422.7nm，Cd 228.8 nm，Pb 217.0 nm 和 Zn 213.9 nm，光谱通带宽0.2nm。空心阴极灯电流分别是4、7、5和5mA。空气流量固定为450 L/h，乙炔流量分别为100、90、80和80L/h，燃烧器高度分别为4、8、10和8mm。测量方式峰面积，积分时间5s。标准曲线法定量。

⑷ 方法评价

测定钙、镉、铅和锌的校正曲线线性动态范围分别为1.6~8.0、0.12~0.6、2.0~10.0和0.16~0.8μg/mL。分析硬脂酸钙、硬脂酸镉、硬脂酸铅和硬脂酸锌样品中的钙、镉、铅和锌，RSD分别为0.6%、1.2%、1.0%和4.2%，回收率分别为98.9%~101.7%、97.3%~103.2%、97.9%~102.9% 和96.7%~103.7%。

100μg/mL Ca，Fe，Al和10μg/mL Si，Mg，Cu，B，P相互之间基本上没有影响。

11.4.3.7 火焰原子吸收光谱法间接测定氯化石蜡中的氯[37]

⑴ 方法提要

以Na2CO3-MgO-KOH为灰化固定剂，处理氯化石蜡样品，加入过量的Ag+沉淀Cl-，火焰原子吸收光谱法测定Ag间接定量氯。

⑵ 仪器与试剂

3510型原子吸收光谱仪（安捷伦上海科技公司）。

0.0100 mol/L Ag及Cl-标准储备溶液的配制方法参见本书附录3。Ag 标准溶液要避光保存。

所用试剂均为分析纯或优级纯，实验用水为去离子水。

用时稀释成0.0100 mol/L标准工作溶液，；200g/L KOH溶液：0.5mol/L AgNO3。

⑶ 分析步骤

样品制备：准确称取约0.05g氯化石蜡样品置于瓷坩埚中，分别加入2.0 g Na2CO3-MgO（w=1+1），1.00 mL 200g/L KOH溶液作为灰化固定剂，搅拌均匀，置电炉上炭化至不冒烟，然后在600℃高温炉内灼烧2h。取出冷却，加水，加热溶解灰分，转入50mL容量瓶中，以水定容。吸取1.00 mL试液，定容至50mL作为样品溶液。同时配制样品空白溶液。移取4.00mL样品溶液置于小烧杯中，加少量水，用0.5 mol/L HNO3溶液调节溶液至中性，加入5mL 0.5mol/L HNO3溶液及4.00mL 0.0100 mol/L Ag标准工作溶液，摇匀。煮沸1min，转入25 mL容量瓶中，以水定容，干过滤，弃去最初几mL滤液。将以后的滤液收集于小烧杯中。

测定条件：测定银的分析线波长为Ag 328.1nm。光谱通带0.2nm，空心阴极灯电流2.0mA。固定空气流量6.0 L/min，乙炔流量1L/ min。燃烧器高度6mm。称量方式峰面积，积分时间5s。

⑷ 方法评价

测定的RSD(n=6)为1.9%，回收率在96.7％～101.2％，平均回收率为99.7％。测定Cl-的线性动态范围上限为3.5μmol/25mL。

11.4.3.8 ICP-AES法测定油田水中钾、钠[38]

⑴ 方法提要

采用ICP-AES法测定油田水中钾、钠，具有多元素同时测定、线性范围宽、分析速度快、检出限低，精密度及准确度高的特点，可满足油田水分析的需要。

⑵ 仪器与试剂

iCAF6300型等离子体原子发射光谱仪（赛默飞世尔公司，美国），中阶梯光栅，二维阵列（CID）检测器。

100μg/mL Na、K的标准储备溶液，1000μg/mL Na 和K混合标准储备溶液由中国计量科学研究院提供。

HCl和HNO3均为优级纯。实验用水为高纯水。

⑶ 分析步骤

样品制备：对于较为清洁的水样（从油井里直接取样），经滤纸过滤，用高纯水稀释，再用=（1+1）HNO3溶液酸化至pH≤2，上机测定。或者，取50mL水样于150mL聚四氟乙烯烧杯中，加1 mL HNO3，置于电热板上浓缩至近干，用10mL 7% HCl溶解残留物，摇匀后上机测定。

消解法：吸取50mL酸化水样置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加5 mLHNO3，置于电热板上加热消解，并蒸发到10mL左右。稍冷，再加入5 mL HNO3和1mL HClO4，继续加热消解，蒸至近干，加40mL水，1 mL HNO3，加热煮沸，冷却，将试样转入50 mL容量瓶中，用=（1+1）HNO3稀释至刻度。

仪器条件：分析线波长分别是 K 766.490 nm， Na 330.237nm（油田水中Na含量很高），Na 588.995 nm 和 Na 589.592 nm。高频发生器频率27.12MHz，功率1150W。进样量1.5 L/min。冷却气流量15 L/min，辅助气流量 0.5 L/min，雾化器压力 0.22 MPa。观察高度15mm。

⑷ 方法评价

测定K、Na的检出限（n=11）分别为0.0441mg/L和0.0532 mg/L，RSD（n=11）分别为0.64%和0.62%。在稀释100倍油田水样中加入不同量的标样，得到K、Na的加标回收率分别为98.0%和97.6%。

11.4.3.9 浸提法-电感耦合等离子体发射光谱测定炭黑中的铅、镉、汞[39]

⑴ 方法提要

用硝酸浸提样品，电感耦合等离子体原子发射光谱测定炭黑样品中的铅、镉、汞。

⑵ 仪器与试剂

GENESIS型电感耦合等离子体原子发射光谱仪（Ｓpectro公司，德国）。

１.000ｇ/L汞标准储备液购自天津市光复精细化工研究所提供。１.000ｇ/L铅和镉标准储备溶液分别由高纯金属铅和优级纯氧化镉配制，配制方法参见本书附录3.

其余试剂为分析纯，实验室用水为二次蒸馏水。

⑶ 分析步骤

样品制备：称取约１.0ｇ炭黑样品置于小烧杯中，加入25mL 4 mol/L硝酸溶液，浸泡１h后，过滤于50mL的容量瓶中，定容。

测定条件：测定铅、镉、汞分析线波长分别是Pb 220.353,Cd 226.502 和 Hg 194.227nm。高频发生器频率27.12 MHz，功率为1300Ｗ。冷却气流量12 /min，辅助气流量1 L/minｎ，

⑷ 方法评价

测定铅、镉和汞，检出限分别为0.108、0.062和0.087μg/mL。校正曲线的线性动态范围上限分别为6.4、2.0和2.0μg/mL。分析5个炭黑样品中铅、镉和汞，RSD为1.7%～4.3%，加标回收率为90.9%％～105.0%。

⑸ 注意事项

玻璃仪器均需在=（１+１）HNO3溶液中浸泡24h，冲洗干净后使用。

11.4.3.10 ICP-AES法测定PTA中的重金属含量[40]

⑴ 方法提要

对苯二甲酸( PTA )是生产涤纶的重要原料, PTA 中重金属的存在对合成的PET 树脂以及涤纶的品质有直接的影响,用微波灰化处理试样，电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定精对苯二甲酸中铬、钴、铁、锰、钼、镍、钛等重金属元素含量。

⑵ 仪器与试剂

Prodigy型电感耦合等离子体全谱直读原子发射光谱仪，配中阶梯光栅, CID电荷注入检测器（利曼-徕伯斯公司）。Phoenix 型微波灰化炉（CEM公司，美国）。

1.0 mg/mL铬、钴、铁、锰、钼、镍、钛标准储备溶液（钢铁研究总院国家钢铁材料测试中心）。

硝酸(国药集团化学试剂有限公司,上海)

⑶ 分析步骤

样品制备：称取2.5 g PTA 试样,置于100 mL 铂金坩埚中,放入微波灰化炉中, 升温至600℃灰化60 min。取出坩埚,冷却后沿坩埚内壁滴入5 mL硝酸溶液, 将坩埚置于电炉上缓缓加热, 使液体处于亚沸或微沸状态下挥发,其间摇动坩埚2~3 次,至溶液恰好蒸干。再沿坩埚内壁加入1 mL硝酸溶液,用少量水冲洗内壁, 再置于电炉上加热片刻, 轻轻摇动坩埚次数, 然后取下坩埚冷却,将消解液转移至25 mL 容量瓶中, 以水稀释至刻度。同时制备试剂空白溶液。

测定条件：测定铬,钴, 锰, 镍, 钼, 钛，分析线波长分别是Cr 205.552 Co 228.615, Mn 293.306,Ni 231.604,Mo 202.030，Ti 334.941和 Fe 239.563 nm。高频发生器入射功率1.10 kW、反射功率射小于5W。冷却气流量18 L/m in,雾化压力2.20×105 Pa。不用辅助气流量。蠕动泵进样, 进样量1.1 mL/min, 积分次数1次，积分时间45 s。

⑷ 方法评价

测定铬、钴、锰、镍、钼、钛和铁，检出限（3s,n=11）分别为0.049，0.027，0.067，0.086，0.148，0.013，0.039 mg/kg。RSD(n=11)分别为0.30%，0.80%，0.28%，0.92%,0.26%，0.55%和0.30%。平均加标回收率(n=2)分别为94.2%、90.4%、89.5%、97.5%、92.0%、90.2%和93.4%。

ICP-AES法与SH /T 1612.3-1995 原子吸收分光光度法的检测结果彼此相符。

参考文献

[1] Greenfield S，Smith P B.The determination of trace metals in microlitre samples by plasma torch excitation: with special reference to oil, organic compounds and blood samples. Ana1．Chim．Acta，1972,59（3）341~348

[2] Fassel V A, Peterson C A,Abercrombie F N,et al.. Simultaneous determination of wear metals in lubricating oils by inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry.Anal.Chem.1976,48(3): 516~519

[3] Robinson J W.Determination of lead in gasoline by atomic absorption spectroscopy. 1961,24:451~455

[4] 邓  勃主编. 应用原子吸收与原子荧光光谱分析（第二版）. 北京：化学工业出版社，2006：365~369

# [5] 何安标，段菁华，董  亮.直接固体进样石墨炉原子吸收光谱仪测定塑料中铅镉.现代科学仪器,2007,(2):67~69

[6] 郭换如,杨苏平,黄贤平.微波消解ICP法测定催化重整催化剂中金属铂含量的方法. CNIO1446556A，2009-6-3

# [7] 林培喜,陈东华.掲永文等. 微波灰化样品-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油中的痕量金属元素.理化检验-化学分册，2011,47（6）:706~707,710

[8] 王　豪，邬蓓蕾，林振兴等.微波灰化-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定原油中的金属元素. 分析科学学报,2012,28（4）：553~555

[9] 马  越,唐新忠,丁恬甜.微波灰化分析在油品金属含量前处理中的应用.分析测试技术与仪器,2010,16(3):206~208

[10] 庞永倩，张尕玲.原子吸收法测定重油中镍、钠含量.云南化工.2005,32(1):33~34,30

[11] 张金生，李丽华. 微波消解试样-火焰原子吸收光谱法测定原油和渣油中的铁、镍和铜. 理化检验-化学分册，2007,43(12):1065~1067

[12] 王建全.应用PE-Analyst800石墨炉法测定脑油中微量铅铜.精细石油化工,2010,27(4):73~75

[13] Noorbasha N. Meeravali, Sunil Jai Kumar. The utility of a W-Ir permanent chemical modifier for the determination of Ni and V in emulsied fuel oils and naphthaby transverse heated electrothermal atomic absorption spectrometer. J.Anal.At.Spectrom.,2001, 16(5):527~532.

[14] 张金生，李丽华，张金平等.微波消解-微波等离子体矩原子发射光谱法测定无铅汽油中痕量铅的研究. 高等学校化学学报. 2004，25（7）：1248~1250

[15] Ricardo Queiroz Aucelio and Adilson José Curtius. Evaluation of electrothermal atomic absorption spectrometry for trace determination of Sb, As and Se in gasoline and kerosene using microemulsion sample introduction and two approaches for chemical modification. J.Anal.At.Spectrom.,2002, 17(3):242~247

[16] Geisamanda Pedrini Brandão, Reinaldo Calixto de Campos,Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, et al.Determination of copper, iron and vanadium in petroleum by direct sampling electrothermal atomic absorption spectrometry.Spectrochim. Acta,2007 62B(9):962~969

[17] 王书俊,王志华, 李  昂.累积进样石墨炉原子吸收光谱法直接测定喷气燃料中痕量钒.分析测试学报，2006，25(3):77~79

[18] 王  豪,邬蓓蕾,陈  平等.微波消解样品-原子荧光谱法测定原油中铅、砷和汞. 理化检验-化学分册，2012,48（9）:1027~1029

[19] 魏  哲.微波消解-原子荧光光谱法测定原油中砷含量.现代仪器，2012,18（4）：92~93

[20] 张小确，杨德凤，王树清.原子荧光光谱法测定裂解汽油中的痕量砷.现代科学仪器，2008,(2)：79~82

# [21] 王艳泽，张学凯.微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定聚丙烯塑料中的铅镉汞铬.冶金分析，2008,28(2):55~58

[22] 刘崇华，曾嘉欣，钟志光等.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定塑料及其制品中的铅、汞、铬、镉、钡、砷.检验检疫科学，2007，17(4)：32~35

[23] 王  恒，薛庆波，秦立俊等.ICP-AES法测定进口废塑料金属涂层中金属元素的含量.塑料科技，2012,40（7）：87-89

[24] 赵  洋.微波消解-ICP-OES法测定人造革合成革中重金属元素的含量.塑料科技，2010,38（1）:83-86

# [25] 张起凯,焦金庆.表面活性剂增敏微波等离子体炬原子发射光谱法测定聚烯烃树脂中铜.冶金分析,2012,32 16):60~63

[26] 王  丽, 邢  旭, 曹  欣.原子吸收分光光度法测定卤化丁基橡胶塞中的氧化镁含量.橡胶工业,2011,58(7):430~431

[27] 王建娥，杨玲.火焰原子吸收光谱法测定芳纶中钙含量.合成技术及应用,2012,27(3):

49~52

[28] 陈明岩，徐立明，马书民等.微波消解-氢化物发生原子荧光法测定塑料原料及其制品中的砷、汞.化学分析计量，2005,14(4):19~21

# [29] 张琦，龚丽芳，姚成.微波消解-原子吸收光谱法测定三醋酸纤维素中铜和铁的含量.光谱实验室，2010,27(1):202~205

# [30] 韩  超，李  蕊,朱振瓯等.微波消解氢化物发生-原子荧光光谱法测定食品接触材料高密度聚乙烯中痕量锑.分析化学学报，2012,28(1):116~118

[31] 张金生，李丽华，张金平.气动雾化进样-微波等离子体矩原子发射光谱法测定催化剂中铜和钠. 分析试验室. 2004，28（9）：79~81

[32] 殷旭川.在线化学蒸汽发生-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定催化剂中的痕量铑.分析化学，2010,38(3):421~424

[33] 姚  明，赵伟栋，王叔俊等.火焰原子吸收光谱法测定氢化丁腈橡胶催化剂脱除液中铑.光谱学与光谱分析，2003,23(2):377~379

[34] 吕素芳，倪  勇，傅水玉.微波消解-火焰原子吸收光谱法测定硅橡胶催化剂中的铂的含量.有机硅材料，2010,24(1):45~49

[35] 褚连青，魏利洁. ICP-AES法测定三氯氢硅中的七种杂质.现代仪器，2009，15（5）：54~55

[36] 刘立行.乳化技术-FAAS法测定硬脂酸盐中主金属元素.现代科学仪器，2007，(3)：120 ~121

[37] 刘立行，江松林. 火焰原子吸收光谱法间接测定氯化石蜡中的氯. 冶金分析，2006，26（3）：65~66

[38] 宋继芳. ICP-AES法测定油田水中钾、钠的方法研究.现代仪器，2012,18(4)：94~95, 91

[39] 杨  柳，刘新群，王  进.浸提法-电感耦合等离子体发射光谱测定炭黑中的铅、镉、汞.橡胶工业,2011,58(2):756~758

[40] 俞雄飞,王巧英，林振兴等.ICP-AES法测定PTA中的重金属含量.合成纤维工业, 2009,32(1): 63~65

(邓  勃，尹  洧)

（字数40000）