第11章 原子吸收光谱分析在环境监测中的应用

11.1概述

11.2环境监测中应用原子吸收的标准方法

11.3环境样品的预处理

11.3.1引言

11.3.2样品消解

11.3.2.1 湿法消解法

11.3.2.2 干灰化法

11.3.2.3 微波消解法

11.3.3富集与分离

11.3.3.1 挥发分离和蒸发浓缩

11.3.3.2 蒸馏法

11.3.3.3 液-液萃取法

11.3.3.4 离子交换法

11.3.3.5 共沉淀法

11.3.3.6 吸附法

11.3.3.7 液膜法

11.4环境样品分析

11.4.1水环境监测

11.4.1.1 水样的采集与保存

11.4.1.2 水环境监测方法

11.4.1.3 分析实例

11.4.2大气环境监测

11.4.2.1大气环境

11.4.2.2 空气及废气样品的采集

11.4.2.3 空气及废气监测分析

11.4.2.4 分析实例

11.4.3固体废物环境监测

11.4.3.1 固体废物

11.4.3.2 分析实例

11.4.4土壤环境监测

11.4.4.1 土壤环境

11.4.4.2 分析实例

参考文献

第16章 原子吸收光谱分析在环境监测中的应用

11.1概述

环境污染主要是指由于人类的生产和生活活动引起的环境质量下降，导致人类及其它生物难以正常生存和发展的现象。而环境监测就是通过各种方法分析测定有关数据，从而确定环境质量或污染程度，并进而采用合理可行的方法治理污染，以达到改善环境质量的目的。

环境样品的种类和成分是多样性的。就样品状态来说，有液态、气态（包括气溶胶）和固态，就种类来说，有水、大气、土壤、固废、岩石、矿物等。以土壤样品为代表，在许多情况下是固态的混合物，而混合物中各组分的比例又随采样地点的不同而不同。

环境样品具有以下几个特点：

1．成分复杂，干扰多。

2．待测物的浓度比较小，一般在10-6～10-9的浓度水平。

3．采样时环境背景各不相同，影响因素较多。

4．同种元素以不同的物相和不同的价态形式存在、易受环境影响而变化

5．样品采集后，往往要加入保存剂，以防运输过程中待测物的流失和变化。

6．不同的监测的目的有不同的监测方法，环境质量监测、污染源监测和应急监测有着不同的目的应采取不同的前处理方法和监测方法。

一般污染源监测中待测物的浓度比较高，而环境质量监测中待测物的浓度比较低，尤其在空气污染源监测中污染源又分为固定源、无组织排放源、流动源等。应急事故监测则要求响应速度快。为此，环境监测就要求灵敏度高、准确性好、分辨率高，对于一些现场的应急监测还需要仪器小型便携、监测快速、简便，为了能够准确反映一些系统或区域的环境质量及其变化，往往还需要监测技术自动化、标准化、计算机化，配合远程传输系统及时将分析结果传输到领导决策部门和环保管理部门。

原子吸收光谱法在环境监测中具有广泛的应用，其中火焰原子吸收法的应用更为普遍，火焰法可直接测定水中低至μg · L-1级，实际测量范围在μg· L-1~ mg· L-1级，电热原子吸收法可测定10-10-10-14g的痕量重金属，氢化物发生原子吸收法和冷原子吸收原子石墨炉原子吸收法比火焰法高1-3个数量级，可以测定μg· L-1~ ng· L-1级的痕量和超痕量成分。用空气-乙炔火焰、氧化亚氮-乙炔火焰及氢化物发生原子吸收、冷蒸气技术、石墨炉技术等可测定元素周期表中70个金属元素，再利用某些化学反应还可间接测定一些非金属元素和有机化合物。

采用原子吸收光谱法进行环境监测都是建立在水溶液检测的基础上的，这方面有许多成熟的方法，对于大气中颗粒物中的金属污染物可以转换到溶液中，土壤和固体废物中的金属污染物也可以经过样品消解后，转换到溶液中，最后都可以采用水的监测方法进行测定。目前，原子吸收光谱法已成为环境中重金属污染物测定的主要方法之一。我国从20世纪七十年代，就开始在环境监测领域应用原子吸收光谱法，做了许多工作，并取得了很大成绩，许多方法已被列入国家标准方法（详见附录11.1）。

11.2环境监测中应用原子吸收的标准方法

在我国现行的环境监测标准分析方法中，就有多种监测项目是应用原子吸收光谱法的，内容涉及地表水、集中式生活饮用水源地、海水、农灌水、渔业水、污水、空气、危险废物焚烧设施、危险废物浸出液、土壤等，具体的测定方法及标准来源可参见附录11.1。

11.3环境样品的预处理

11.3.1引言

由于环境样品具有上述的诸多特点，大多数样品的基体和背景比较复杂，相关组分的干扰成为监测分析的一大障碍。为此，需要对这些样品进行适当的前处理。

采用原子吸收光谱法测定环境样品时，也有前处理的问题。只有对较高浓度Fe、Mn、Cu、Zn等被测元素的比较清洁的水样，可以不经预处理直接测定，而对于较低浓度的Cd、Pb、Zn、Cu等被测元素的水样，则需进行预富集。经过样品前处理步骤，制备成供直接分析用的试样。

对于一些物理形态复杂、组成不均匀的样品（如土壤、沉积物、生物、固体废物等），常需进行消解处理。

11.3.2 样品消解

11.3.2.1 湿式消解法

样品消解方法一般可分为湿法和干法两种。湿法消解主要采用酸、混酸或碱消解，见表11.1。

表 11.1 湿式消解法及其要点

| 消解方法 | 方法要点 |
| --- | --- |
| 硝酸消解法 | 对于基体不太复杂的样品，可用硝酸消解法。 取混匀的水样50～100mL于烧杯中，加入5~10mL浓硝酸，在电热板上加热煮沸，蒸发至小体积，试液应透明，呈浅色或无色，否则，应加硝酸继续消解。蒸至近干，取下烧杯，稍冷后加2% HNO3（或HCl）20mL,温热溶解可溶盐。若有沉淀，应过滤，滤液冷至室温后20.0mL容量瓶中定容，备用。 |
| 硝酸-高氯酸消解法 | 两种酸都是强氧化性酸，联合使用可消解含难氧化有机物的水样。 去适量水样于烧杯中，50~100mL于烧杯中，加入5~10mL硝酸，在电热板上加热，消解至大部分有机物被分解。取下烧杯，稍冷，加入2~5mL高氯酸，继续加热至开始冒白烟，若试液呈深色，在补加硝酸，继续加热至冒浓厚白烟尽（不可蒸至干涸），取下烧杯冷却，用2% HNO3溶解，若有沉淀，应过滤，滤液冷至室温后定容备用。 因为高氯酸能与羟基化合物反应生成不稳定的高氯酸酯，有爆炸危险，故先加入硝酸，氧化样品中的羟基化合物，稍冷后再加高氯酸处理。 |
| 硝酸-硫酸消解法 | 两种酸都有较强的氧化能力，其中硝酸沸点低，而硫酸沸点高，可提高消解效果。 常用硝酸与硫酸的比例为5:2。消解时，现将硝酸加入水样中，加热蒸发至小体积，稍冷，再加硫酸、硝酸，继续加热至冒浓大量白烟，冷却，加适量水，温热溶解可溶盐，若有沉淀，应过滤。为提高消解效果，常加入少量过氧化氢。 该法不适用于处理测定易生成难溶硫酸盐组分（如铅、钡、锶）的样品。 |
| 硫酸-消解法 | 两种酸的沸点都比较高，硫酸氧化性较强，磷酸能与一些金属离子，如Fe3+等络合，故二者结合下消解水样，有利于测定，可消除Fe3+等离子的干扰。 |
| 硫酸-高锰酸钾消解法 | 该方法常用于测定汞的水样。高锰酸钾是强氧化剂，再中性、碱性、酸性条件下氧化有机物，其氧化产物多位草酸根，但在酸性介质中还可继续氧化。 消解要点：取适量的水样，加适量硫酸和5%高锰酸钾，混匀后加热煮沸，冷却，滴加盐酸羟胺溶液破坏过量的高锰酸钾。 |
| 多元消解法 | 为提高消解效果，在某些情况下需要采用三元以上酸或氧化剂消解体系。例如，处理测总铬的水样时，用硫酸、磷酸和高锰酸钾消解。 |
| 碱解法 | 当用酸体系消解水样造成易挥发组分损失时,可改用碱解法，即在水样中加入氢氧化钠和过氧化钠，或者氨水和过氧化氢溶液，加热煮沸至近干，用水或碱溶液温热溶解。 |

11.3.2.2干灰化法

干灰化法又称高温分解法。其处理过程是；取适量水样于白瓷或石英蒸发皿中，在水浴上蒸干，移入马福炉，450~550℃灼烧到残渣呈灰白色，有机物完全分解除去。取出蒸发皿，冷却，用适量2％HN03(或HCl)溶解样品灰分，过滤，滤液定容后供测定。

本方法不适用于处理测定易挥发组分(如砷、汞、镉、硒、锡等)的样品。

11.3.2.3 微波消解法

微波消解技术是20世纪末分析化学样品处理中一个重大进步，它大大加快了固体样品在溶剂中的溶解速度，广泛应用于含重金属样品的消解，样品加强酸及氧化剂经微波消解后制备的分析样品可用于原子吸收光谱法或其它仪器分析方法，其特点是一次消解可满足多种元素测定的要求，即使样品中存在有高温元素、低温元素和易挥发元素，也均可在一次消解中完成[1]。在废水的光谱分析前，将50.0mL样品放入PFA的罐中，加入5mLHNO3。放置安全膜并将安全帽拧紧，将此罐放在微波腔内的转盘上，加上排气管。运转微波系统时，最大排气。微波消解时间为30min，保持5 min，让样品消解，冷却至室温，每个罐放气，并稀释至适当浓度。

11.3.3 分离与富集

当水样中的欲测组分含量低于分析方法的检出限时，就必须进行富集或浓缩；当有共存干扰组分时，就必须采取分离或掩蔽措施。富集和分离往往是不可分割、同时进行的。富集或浓缩用于提高待测组分的浓度，分离或掩蔽用于消除共存干扰组分。

过滤、挥发、蒸馏、溶剂萃取、离子交换、吸附、共沉淀、层析、低温浓缩等，要结合具体情况选择使用。

11.3.3.1 挥发分离和蒸发浓缩

是利用某些污染组分挥发度大，或者将欲测组分转变成易挥发物质，然后用惰性气体带出而达到分离的目的。例如，用冷原子荧光法测定水样中的汞时，先将汞离子用氯化亚锡还原为原子态汞，再利用汞易挥发的性质，通入惰性气体将其带出并送入仪器测定。用分光光度法测定水中的硫化物时，先使之在磷酸介质中生成硫化氢，再用惰性气体载入Zn(Ac)2-Na Ac溶液吸收，从而达到与母液分离的目的。

蒸发浓缩是指在电热板上或水浴中加热水样，使水分缓慢蒸发，达到缩小水样体积，浓缩欲测组分的目的。该法无需化学处理，简单易行，也有缓慢、易吸附损失等缺点。据有关资料介绍，用这种方法浓缩饮用水样，可使铬、锂、钴、钢、锰、铅、铁和钡的浓度提高30倍。挥发和蒸发浓缩的作用详见表11.2。

表11.2  挥发和蒸发浓缩

| 方法 | 作用 |
| --- | --- |
| 挥发分离法 | 欲测组分挥发度大 欲测组分转变成易挥发组分 惰性气体带出欲测组分而分离 |
| 蒸发浓缩法 | 水样加热（电热板或水浴） 水分蒸发，水样体积缩小 欲测组分达到浓缩目的 |

11.3.3.2 蒸馏法

蒸馏法是利用水样中各污染组分具有不同的沸点而使各组分彼此分离的方法，具有消解、富集和分离三种作用，有直接蒸馏和水蒸气蒸馏。

测定水样中的挥发酚、氰化物、氟化物时，均需先在酸性介质中进行预蒸馏分离。在此，蒸馏具有消解、富集和分离三种作用。

氟化物可用直接蒸馏装置，也可用水蒸汽蒸馏装置，后者虽然对控温要求较严格，但排除干扰效果好，不易发生暴沸，使用较安全。测定水中的氨氮时，需在微碱性介质中进行预蒸馏分离。

11.3.3.3 液-液萃取法

金属离子与螯合剂反应生成疏水性的螯合物，可被有机溶剂（如甲基异丁基酮MIBK）萃取，一般可富集10～50倍。MIBK喷入火焰中具有良好的雾化效率和燃烧性能，使灵敏度能提高2～8倍，在总体上能使测量灵敏度提高20～100倍。我国将Me-APDC-MIBK萃取火焰原子吸收法测定水中的Cu、Pb、Cd列为标准分析方法。测定时，取100mL水样，调节pH至3，用10mLMIBK萃取，吸喷有机相入火焰进行定量分析。

11.3.3.4 离子交换法

离子交换是利用离子交换剂与溶液中的离子发生交换反应进行分离的方法。 离子交换剂可分为无机离子交换剂和有机离子交换剂，目前广泛应用的是有机离子交换剂，即离子交换树脂，分阴离子交换树脂和阳离子交换树脂两种。强酸性阳离子树脂含有活性基团-SO3H、-SO3Na等，一般用于富集金属阳离子。强碱性阴离子交换树脂含有-N(CH3)3+X-基团，其中X-为OH-、Cl-、NO3-等，能在酸性、碱性和中性溶液中与强酸或弱酸阴离子交换，应用较广泛。

一些重金属离子能与Cl-在一定盐酸酸度条件下生成络合阴离子，如CdCl42-、ZnCl42-、AgCl2-、AuCl2-，可定量地被强碱性阴离子树脂吸附，然后用稀HNO3进行洗脱。用1L水样在pH 4的条件下通过717号阴离子树脂柱，此时Ca2+、Mg2+、K+、Na+被除去，再用1mol.L-1 HNO3淋洗定量吸着的Cd2+，可富集100倍，用火焰原子吸收法就能测定到环境水中0.1μg.L-1级的镉[2]。用强酸性阳离子交换树脂可以交换吸着水中各种金属离子，控制酸度和淋洗液能有选择地将某些元素分离和富集。我国《水和废水监测分析方法》中推荐用静态阳离子交换法吸着500mL水样中的Cu2+、Pb2+、Cd2+，吸着条件是将试液调至pH1.8～3.0，加H型强酸性阳离子交换树脂2.0g，振摇20min，弃水相，即可与大量的Ca2+、Mg2+、K+、Na+分离，分出树脂后用3 mol.L-1 HCl溶液5mL分次洗脱待测金属例子，再用火焰原子吸收法测定，方法检测限为Cu 0.93μg.L-1、Cd 0.1μg.L-1、Pb 1.4μg.L-1，使灵敏度提高100倍。

螯合树脂带有氨基羧酸螯合基团、或氨基磷酸基螯合基团、或氨基巯基螯合基团等，在弱酸至弱碱性介质中，重金属离子与树脂上的螯合基团反应生成螯合物而被吸着在树脂上。例如，用Chelex-100树脂在现场从4L水样中将Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+富集在小型树脂柱上，带回实验室，用酸洗脱后测定，富集倍数可达400~1000倍，灵敏度的提高十分明显[3]。

11.3.3.5 共沉淀法

共沉淀系指溶液中一种难溶化合物在形成沉淀过程中，将共存的某些痕量组分一起载带沉淀出来的现象。常用的无机共沉淀剂有Fe(OH)3、Al(OH)3、Mn(OH)2、La(OH)3、CuS、PbS等，必须注意引入的共沉淀剂不能干扰以后待测元素的分析，也不能由于引入共沉淀剂而导致待测元素的污染。例如，测定水样中的Cr3+时，当水样有色、浑浊、Fe3+含量低于200mg·L-1时，可于pH 8-9条件下用Zn(OH)2分离干扰物质；PbSO4–SrSO4 的混晶共沉淀分离水样中的Pb2+；以丁二酮肟二烷作为共沉淀剂，将“丁二酮肟一镍”螯合物共沉淀。

另外还有许多有机共沉淀剂，如1-（2-吡啶偶氮）-2-萘酚（PAN）、NaDDTC、APDC、5，7-二溴-8-羟基喹啉等。例如，将5，7-二溴-8-羟基喹啉的丙酮溶液加到海水中，文火加热煮沸，随着丙酮的挥发和试液的冷却，有机溶剂的溶解度逐渐减小而从溶液中沉淀出来，即把有机金属螯合物共沉淀出来，由此而富集了海水中的Cu2+、Zn2+、Fe3+、Co2+、Cr3+，其回收率达99％[4]。采用PAN  作共沉淀剂可从2L饮用水中富集Pb2+、Cd2+、Mn2+、Ni2+，富集倍数为40倍，能够测定饮用水中0～1μg.L-1级的Pb2+、Mn2+、Ni2+，0.0xμg.L-1级的Cd2+ [5]

11.3.3.6 吸附法

吸附是利用多孔性的固体吸附剂将水样中一种或数种组分吸附于表面，以达到分离的目的，常用的吸附剂有活性炭、氧化铝、分子筛、大网状树脂等。被吸附富集于吸附剂表面的污染组分，可用有机溶剂或加热解吸出来供测定。

活性炭比表面积很大，对于金属离子水解沉淀，或硫化物沉淀、或金属有机络合物具有很强的吸附作用，能从水样中高倍富集重金属离子。但要注意活性炭的空白值要低，当用酸洗方法除去活性炭的重金属，降低其空白时，还要注意活性炭的活性是否受到破坏。用乙基黄原酸钾-活性炭可以富集天然水中的重金属。取500mL水样，加入pH7.2的缓冲溶液5mL，搅拌后加入6mg.mL-1的活性炭悬浮液10mL，再搅拌20min，过滤。将滤纸放入坩锅中炭化后，用1mL浓HNO3破坏活性炭的活性及螯合物，蒸干，用2mol.L-1 HNO3溶液10mL浸取残渣，上清液用于火焰原子吸收测定Cd、Co、Cu、Fe、Zn[6]。

二苯卡巴腙键合硅胶稳定性高于物理吸附硅胶，在Hg2+、Cd2+、Cu2+、Zn2+的四种溶液中，当pH8.5条件下搅拌40min，其对金属离子的富集百分率为93％～100％，而物理吸附硅胶金属离子的富集百分率却只有70％～80％。在各金属离子最佳富集条件下以1mL.min-1的流速过柱，分别用0.01、0.04、0.1mol.L-1 HCl和0.1mol.L-1 HNO3作洗脱剂，测定洗脱液中金属离子的含量，其回收率为88％～100％[7]。

壳聚糖的化学名称为（1，4）-2-胺基-2-脱氧-β-D葡聚糖，是甲壳素脱乙酰基产物，分子中的羟基和胺基均可在适当的条件下与金属离子发生配位作用，表现出优良的富集分离金属离子的功能。由于壳聚糖对水中K+、Ca2+、Na+、Mg2+等金属元素及一些非金属元素不吸附，可用其螯合物测定水中Cu2+，具有良好的选择性。以壳聚糖修饰钨丝基质使其在钨丝表面成膜，利用壳聚糖薄膜对水中的Cu2+进行富集和分离，并可直接将修饰并富集了Cu2+的钨丝基质送入空气/乙炔火焰中，以火焰原子吸收法测定水中痕量的Cu2+，用于自来水中Cu2+的测定获得满意的效果[8]。

樊静等研究了二苯卡巴腙化学键合硅胶和物理吸附硅胶的制备方法以及2种修饰硅胶的性质。结果表明，二苯卡巴腙化学键合硅胶的稳定性、使用寿命及最大富集量均高于物理吸附硅胶。在一定的条件下，有多种金属离子共存时，化学键合硅胶对痕量的Hg2＋、Cd2＋、Zn2＋、Cu2＋有较好的选择性富集效果。最佳条件是：在适宜pH时，4种金属离子可以同时富集，也可分步富集[9]。

江放明等采用PE（聚乙烯）-双硫腙复膜树脂吸附贵金属钯，用100g.L-1乙二胺-20 g.L-1NaOH溶液脱洗，再用火焰原子吸收法测定钯，回收率在94.5％-101％之间，可实际用于地质环境样品的分离富集和测定[10]。

用8-羟基喹啉为络合剂，用反相C18键合硅胶柱富集，可以测定水体中痕量锰。结果表明，在常温下对于10-6mol.L-1浓度的锰，pH5.50-6.50范围内，1.00mg.L-18-羟基喹啉络合剂的用量在0.20-0.40mL测定结果最佳。同时，酒石酸、葡萄糖的质量浓度达1.00 mg.L-1时，对测定结果没有影响。该方法的检出限为0.03μmol.L-1，在0.50-5.00 mol.L-1范围内，具有良好的线性关系。加入8-羟基喹啉后，络合约1h后在C18键合硅胶柱富集（富集前键合硅胶柱先用甲醇进行活化），再用甲醇洗脱。此法可用于海水中痕量锰的测定，加标回收率为93.2％-96.4％[11]。

11.3.3.7 液膜法

液膜分离技术是一种高效、快速的新分离技术，已在废水处理、温法冶金、石油化工等许多领域内显示出极为宽广的应用前景。本节主要介绍与水污染控制密切相关的乳状液型液膜。

液膜分离体系的形成是：先将液膜材料与一种作为接受相的试剂水溶液混合，形成含有许多小水淌(内水相)的油包水乳状液，再将此乳状液分散在水溶液连续相中，于是使形成了由外水相、膜相和内水相组成的"水包油包水"液膜分离体系。外水相的分离对象透入液膜后，由流动裁体将其输送至内水相而得以分离。

液膜分离技术是处理工业废水的重要分离手段之一，可用以脱除铜、汞、铵、银、铬、镉等阳离子；也可用以脱除硫化物、磷酸根、硝酸根、氰根等阴离子，还可用以分离酚、烃类、胺、有机酸等有机物。

刘春明等采用准液膜富集法将液-液萃取过程与反萃取过程合为一步完成，从而富集水中痕量的金属离子。使用的萃取剂为含5％P204、0.08％N205的环己烷-CCl4溶液，解析剂是H2SO4。经解析循环5次后，停止注入，静置分层，从分离柱下口活塞放出解析剂，准确测量体积，再进仪器进行测定[12]。

11.4 环境样品分析

11.4.1 水环境监测

水是人类社会的宝贵资源，也是地球上分布最广的物质之一。水又是地球上人类和生物赖以生存的主要物质，人类在生产与生活活动中，将大量生活污水、工业废水、农业回灌水及其它废弃物排入水体，造成污染，引起水质恶化，影响人体健康。此外，由于地球上人口的分布和水量的分布不成比例，使得很多地方缺水。因此，人们在水环境方面所面临的主要问题是必需充分合理地保护、使用和改善水资源，使其不受或少受污染。水质监测正是以此为目的，以海洋、河流、湖泊、水库、地下水等水体和工业废水、生活污水的排水口为对象而进行监督和监测，检查水的质量是否符合国家规定的有关质量标准，为控制水污染、保护水资源提供依据[13] [14]。

天然淡水并不是单纯的H2O，它是多种化学成分的水溶液，其主要化学成分是8大离子：Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-。绝大多数离子的浓度在ng.L-1 ~μg.L-1的数量级[15]。

11.4.1.1 水样的采集与保存

水样的采集是水质监测关键的一步，没有合理的采样设计就没有合理的分析数据。采样断面的设计必须具有代表性，再配以合理的采样方法和采样设备[12]。

一般将水样分为以下几类：

1．综合水样

把从不同采样点同时采集的各个瞬时水样混合起来的样品称作“综合水样”。综合水样在各点的采样时间虽然不能同步进行，但越接近越好，以便能得到可以对比的资料。综合水样是获取平均浓度的重要方式，有时需要把代表断面上的各点，或几个污水排放口的污水按相对比例流量混合，取其平均浓度。

2．瞬时水样

对于组成比较稳定的水样，或水体组成在相当长的时间和相当大的空间范围变化不大，采集瞬时水样也具有较好的代表性。当水体组成随时间变化，则要在适当时间间隔内进行瞬时采样，分别进行分析，测出水质的变化程度、频率和周期。当水体发生空间变化时，就要在各个相应的部位采样。

3．混合水样

在大多数情况下，混合水样是指在同一采样点上于不同时间所采集的瞬时样的混合样，也叫“时间混合样”。这在观察平均浓度时非常有用。但混合水样不适用于被测组分在储运过程中发生明显变化的水样，如挥发酚、油类、硫化物等。

如果污染物在水中的分布随时间而变化，则必须采集“流量比例混合样”，即按一定的流量采集适当比例的水样混合而成。

4．平均污水样

对于企业的排污口，生产的周期性直接影响着排污的规律性。为了得到具有代表性的污水水样，应根据具体的排污情况进行周期性采样。一般地说，应在一个或几个生产或排放周期内，按一定的时间间隔分别采样。对于性质稳定的污染物，可对分别采集的样品进行混合后一次测定，对于不稳定的污染物则可在分别采样、分别测定后取平均值为代表。

在污染源监测中，随污水流动的悬浮物或固体微粒，应看成污水样的一个组成部分，不应在分析前滤除。象水中的油、有机物和金属离子可能被悬浮物吸附，有的悬浮物中就含有被测组分，如选矿、冶炼废水中的重金属。

5．其它水样

在应急水污染事故调查、洪水期或退水期水质监控中，都必需根据进入水系的位置和扩散方向布点、采样，一般采集瞬时水样。

6．在线监测

目前已有自动在线监测装置，可以方便地采集水样即时进行分析。

水样采集后，应尽快分析。在运输过程中，水质会因生物因素、化学因素、物理因素而发生变化，需进行保存。一般采用冷藏或冷冻、加入化学保护剂等。

11.4.1.2 水环境监测方法

水体是指地表被覆盖地段的自然综合体，它不仅包括水，同时还包括水中的悬浮物、底质和水生生物，有时也将底质归并到固体废物之中。对于一个水系的监测分析及综合评价应包括水相（水溶液本身）、固相（悬浮物和底质）、生物相（水生生物），才能得出准确而全面的结论。例如，某些重金属污染物进入水系后，会很快水解沉淀而转入底质之中，而水溶液中重金属的浓度并不高。从底质重金属含量变化我们可以了解一个水系污染的历史过程和污染程度。众所周知的水俣病发生在日本水俣湾，当时监测结果水中的汞浓度极低，甲基汞是通过生物的食物链逐渐富集起来的，即通过水    藻类   飞蛄     鱼贝这条生物链的富集作用，最后在鱼贝中，甲基汞富集了上万倍，从而造成了使用者的甲基汞中毒。水生生物对污染物的富集系数为生物体中污染物浓度与水中污染物浓度的比值，常见水生生物对重金属的富集系数如表11.3所示。

表11.3 常见水生生物对重金属的富集系数

| 元素 | 淡水 | 海水 |
| --- | --- | --- |
|  | 淡水藻 | 无脊椎动物 | 鱼类 | 淡水藻 | 无脊椎动物 | 鱼类 |
| Cr | 4×103 | 2×103 | 2×102 | 2×103 | 2×103 | 4×102 |
| Co | 1×103 | 1.5×103 | 5×102 | 1×103 | 1×103 | 5×102 |
| Ni | 1×103 | 1×102 | 4×10 | 2.5×102 | 2.5×102 | 1×102 |
| Cu | 1×103 | 1×103 | 2×102 | 1×103 | 1.7×103 | 6.7×102 |
| Zn | 4×103 | 4×104 | 1×103 | 1×103 | 1×105 | 2×103 |
| Cd | 1×103 | 4×103 | 3×103 | 1×103 | 2.5×105 | 3×103 |
| As | 3.3×102 | 3.3×102 | 3.3×102 | 3.3×102 | 3.3×102 | 2.3×102 |
| Hg | 1×103 | 1×105 | 1×103 | 1×103 | 1×105 | 1.7×103 |

原子吸收法是水质监测金属元素非常成熟而又成功的技术，又是应用十分普遍的方法。美国环境保护局出版的水和废水分析方法规定了水中34种金属主要用原子吸收法进行测定。较高浓度用火焰法测定，较低浓度用石墨炉技术测定[16]。美国公共卫生协会等编著的《水和废水标准检验方法》将火焰原子吸收法测定34种金属元素作为标准方法，把石墨炉原子吸收法作为试行方法[17]。日本JIS颁布了用火焰法测定15种元素，用氢化物法测定2种元素，用冷蒸气技术测定Hg。前面已经指出，采用空气-乙炔火焰、氧化亚氮-乙炔火焰、氢化物发生原子吸收、冷蒸气技术、石墨炉技术可测定元素周期表中70个金属元素，再利用某些化学反应还可以间接测定某些非金属元素和有机化合物。例如用BaCrO4与SO42-的交换反应释放CrO42-，用火焰原子吸收法测定铬而间接测定SO42-；用Ag+、Cu2+、Cd2+与S2-的沉淀反应，通过测定剩余金属离子而间接测定S2-；Cu2+与新亚铜灵（NeC）生成络合阳离子可和阴离子表面活性剂生成电中性的离子缔合物，这种缔合物被有机溶剂萃取，通过火焰原子吸收法测定有机相中的铜，从而间接测定阴离子表面活性剂等等。

火焰原子吸收法可测定水中mg.L-1级和μg.L-1级的金属元素，在环境水质中，除了Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-的浓度在mg/L级以外，其它许多金属离子和非金属离子的浓度多在0.0x~0.000xmg/L级。在此情况下，如何提高火焰原子吸收测量的灵敏度，降低检出限，来提高水质监测的定量水平就显得特别重要。

在美国《水和废水标准检验法》（第15版）中，用直接进样空气-乙炔火焰原子吸收法测定的金属有Sb、Bi、Cd、Se、Cr 、Co 、Cu 、Au 、Ir 、Fe 、Pb 、Li 、Mg 、Mn 、Ni 、Pt 、K、Rh、Ag、Na、Sr、Tl、Sn、Zn，用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵（APDC）与金属螯合萃入甲基异丁基酮（MIBK），测定低浓度Cd、Cr、Co、Cu 、Fe 、Pb 、Mn 、Ni 、Ag 、Zn , 用直接进样氧化亚氮-乙炔火焰原子吸收法测定的有Al、Ba、Be、Mo、Os、Si、Th、Ti、V，用8-羟基喹啉螯合，然后萃入MIBK，测定低浓度的Al、Be，用氢化物发生法，吸入氩-氢火焰或氮-氢火焰，测定As和Se，用冷蒸气技术测定Hg。

中国环境监测总站编写的《水和废水监测分析方法（第四版）》中，介绍了应用原子吸收光谱法测定水中的金属及其化合物，有些方法已被列为国家标准分析方法。有关水环境中应用原子吸收的方法见表11.4。

表11.4 水环境监测中的测定方法

| 被测元素 | 波长/nm | 火焰类型 | 最低检测限/mg.L-1 | 测定上限/mg.L-1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 328.1 | 空气-乙炔 | 0.03 | 3.0 | GB11907 |
| Al | 324.7 | 空气-乙炔 | 0.1 | 0.8 | 间接测定Cu |
| As | 193.7 |  | 0.00025 | 0.012 | 氢化物发生 |
| Ba | 553.6 | 空气-乙炔 | 1.7 | 500 | GB/T15506 |
| Be | 234.9 |  | 0.00004 | 0.004 | HJ/T59石墨炉法 |
| Cd | 228.8 | 空气-乙炔 | 0.05 | 1.00 | GB7475直接吸入火焰法 |
|  | 228.8 | 空气-乙炔 | 0.001 | 0.050 | GB7475螯合萃取法 |
|  | 228.8 | 空气-乙炔 | 0.002 |  | 在线富集流动注射 |
|  | 228.8 |  | 0.0001 | 0.0020 | 石墨炉法 |
| Cr | 357.9 | 空气-乙炔，富氧还原 | 0.03 | 5.00 | 推荐方法 |
| Cu | 324.7 | 空气-乙炔 | 0.05 | 5.00 | GB7475直接吸入火焰法 |
|  | 324.7 | 空气-乙炔 | 0.001 | 0.050 | GB7475螯合萃取法 |
|  | 324.7 | 空气-乙炔 | 0.002 |  | 在线富集流动注射 |
|  | 324.7 |  | 0.001 | 0.005 | 石墨炉法 |
| Hg | 253.7 |  | 0.00005 | 0.0005 | GB7468冷原子吸收 |
| Fe | 248.3 | 空气-乙炔 | 0.03 | 5.0 | GB/T11911 |
| Mn | 279.5 | 空气-乙炔 | 0.01 | 3.0 | GB/T11911 |
| Ni | 232.0 | 空气-乙炔贫燃 | 0.01 | 8.00 | GB/T11912 |
| Pb | 283.3 | 空气-乙炔 | 0.2 | 10.0 | GB7475直接吸入火焰法 |
|  | 283.3 | 空气-乙炔 | 0.01 | 0.20 | GB7475螯合萃取法 |
|  | 283.3 | 空气-乙炔 | 0.005 |  | 在线富集流动注射 |
|  | 283.3 |  | 0.001 | 0.005 | 石墨炉法 |
| Sb | 217.6 | 空气-乙炔，微富燃 | 0.2 | 40 | 推荐方法 |
| Se | 196.0 |  | 0.003 | 0.200 | GB/T15505石墨炉 |
| Zn | 213.8 | 空气-乙炔 | 0.05 | 1.00 | GB7475直接吸入火焰法 |
|  | 213.8 | 空气-乙炔 | 0.002 |  | 在线富集流动注射 |
| V | 318.4 |  | 0.05 | 1.0 | GB/T14673石墨炉 |
| In | 325.6 |  | 0.00108 | 0.080 | 推荐方法-萃取石墨炉 |
| Tl | 276.8 |  | 0.0272 | 0.160 | 推荐方法-萃取石墨炉 |
| K | 766.5 | 空气-乙炔 | 0.03 | 4.0 | GB/T11904 |
|  | 404.4 | 空气-乙炔 | 0.40 | 300 | GB/T11904 |
| Na | 589.0 | 空气-乙炔 | 0.010 | 2.0 | GB/T11904 |
|  | 330.3 | 空气-乙炔 | 0.10 | 200 | GB/T11904 |
| Ca | 422.7 | 空气-乙炔，化学计量火焰 | 0.02 | 6.0 | GB/T11905 |
| Mg | 285.2 | 空气-乙炔，化学计量火焰 | 0.002 | 0.60 | GB/T11905 |
| SO42- | 359.3 | 空气-乙炔，富燃焰 | 0.2 | 12 | GB/T13196铬酸钡间接法 |

日本JIS方法以火焰法为主，从1993年开始公布了一批石墨炉原子吸收标准方法。而美国EPA方法中除了火焰原子吸收法外，在水中痕量金属元素测定时还采用了石墨炉原子吸收法（EPA-0.0014-79-20），见表11.5所示。火焰原子吸收(FAAS)、氢化物发生原子吸收(HG-AAS)、石墨炉原子吸收(GFAAS)分析水质的最佳浓度范围见表11.6。

表11.5 美国EPA水质分析方法中石墨炉原子吸收法（单位：mg.L-1）

| 元素 | 检出限 | 适用浓度范围 | 元素 | 检出限 | 适用浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag Al Au Ba Be Cd Co Cr Cu Fe In Mn Mo Ni | 0.0002 0.003 0.001 0.002 0.0002 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.03 0.0002 0.001 0.001 | 0.001-0.025 0.02-0.2 0.005-0.1 0.01-0.2 0.001-0.03 0.0005-0.01 0.005-0.1 0.005-0.1 0.005-0.1 0.005-0.1 0.1-0.5 0.001-0.03 0.003-0.06 0.005-0.1 | Os Pb Pd Pt Re Rh Ru Sb Sn Ti Tl V Zn | 0.02 0.01 0.005 0.02 0.2 0.005 0.02 0.003 0.005 0.01 0.001 0.004 0.00005 | 0.05-0.5 0.05-0.1 0.02-0.4 0.1-2 0.5-5 0.02-0.4 0.1-2 0.02-0.3 0.02-0.3 0.05-0.5 0.005-0.1 0.01-0.2 0.0002-0.004 |

表11.6 水质分析的最佳浓度范围      （单位：mg.L-1）

| 元素 | EPA（FAAS） | JIS（FAAS） | EPA（GFAAS） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检出限 | 最适浓度范围 | 最适浓度范围 | 检出限 | 最适浓度范围 |
| Ag | 0.01 | 0.1-4 | 0.005-0.05 | 0.0002 | 0.001-0.025 |
| Al | 0.1 | 5-50 | 5-500 | 0.003 | 0.02-0.2 |
| As* | 0.002 | 0.002-0.02 | 0.005-0.05 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Au | 0.1 | 0.5-20 |  | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Ba | 0.1 | 1-20 |  | 0.002 | 0.01-0.2 |
| Be | 0.005 | 0.05-2 |  | 0.0002 | 0.001-0.03 |
| Ca | 0.01 | 0.2-7 | 0.2-4 |  |  |
| Cd | 0.005 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.0001 | 0.0005-0.01 |
| Co | 0.05 | 0.5-5 | 0.5-10 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Cr | 0.05 | 0.5-10 | 0.2-5 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Cu | 0.02 | 0.2-5 | 0.2-4 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Fe | 0.03 | 0.3-5 | 0.3-6 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Hg** | 0.0002 | 0.0002-0.01 | 0.0005-0.01 |  |  |
| Ir | 3 | 20-500 |  | 0.03 | 0.1-1.5 |
| K | 0.01 | 0.1-2 |  |  |  |
| Mg | 0.001 | 0.02-0.5 | 0.02-0.4 |  |  |
| Mn | 0.01 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.0002 | 0.001-0.03 |
| Mo | 0.1 | 1-40 |  | 0.001 | 0.003-0.06 |
| Na | 0.002 | 0.03-1 |  |  |  |
| Ni | 0.04 | 0.3-5 | 0.3-4 | 0.001 | 0.005-0.1 |
| Os | 0.3 | 2-100 |  | 0.02 | 0.05-0.5 |
| Pb | 0.1 | 1-20 | 1-20 | 0.01 | 0.05-0.1 |
| Pd | 0.1 | 0.5-15 |  | 0.005 | 0.02-0.4 |
| Pt | 0.2 | 5-75 |  | 0.02 | 0.1-2 |
| Re | 5 | 50-1000 |  | 0.2 | 0.5-5 |
| Rh | 0.05 | 1-30 |  | 0.005 | 0.02-0.4 |
| Ru | 0.2 | 1-50 |  | 0.02 | 0.1-2 |
| Sb | 0.2 | 1-40 |  | 0.003 | 0.02-0.3 |
| Se* | 0.002 | 0.002-0.02 |  | 0.002 | 0.005-0.1 |
| Sn | 0.8 | 10-300 |  | 0.005 | 0.02-0.3 |
| Ti | 0.4 | 5-100 |  | 0.01 | 0.05-0.5 |
| Tl | 0.1 | 1-20 |  | 0.001 | 0.005-0.1 |
| V | 0.2 | 2-100 | 1-20 | 0.004 | 0.01-0.2 |
| Zn | 0.005 | 0.05-1 | 0.05-2 | 0.00005 | 0.0002-0.004 |

* 氢化法，**还原气化法

我国海水监测的的标准方法中[18]，对汞采用冷原子吸收法，检出限为1.0×10-3μg.L -1，对铜、铅、镉、总铬采用无火焰原子吸收法，检出限分别为0.2、0.03、0.01μg.L -1,对铜、铅、镉也可以采用火焰原子吸收法，检出限分别为1.1、1.8、0.3μg.L -1,对锌采用火焰原子吸收法，检出限为3.1μg.L -1，对砷采用氢化物发生原子吸收法，检出限为0.06μg.L -1。

11.4.1.3 分析实例

1 石墨炉原子吸收法分析水样

采用石墨炉原子吸收法测定水库水、自来水原水、各工艺取水点和自来水厂出厂水中的铜、铅、镉、银、镍、钡、钒、锰、总铬。

实验时，先安装好空心阴极灯、石墨管，调节好仪器光路和石墨炉的位置，使仪器处于最佳状态。按表11.7和表11.8的条件进行测定。用氩气作为保护气，流速为300 mL.min-1。应用赛曼效应扣背景。

表11.7 各元素仪器条件

| 元素 | 铜 | 铅 | 镉 | 银 | 镍 | 钡 | 钒 | 锰 | 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm 光谱通带/nm 电流/mA | 324.8 0.7 15 | 283.3 0.7 10 | 228.8 0.7 8 | 328.1 0.7 10 | 232.0 0.2 16 | 553.6 0.4 25 | 318.4 0.7 30 | 279.5 0.2 8 | 357.9 0.7 20 |

表11.8 各元素测定条件

| 程序 | 元素 | 温控范围/℃ | 斜坡时间/s | 保持时间/s | 氩气流量/mL·min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥阶段 | Cu | 100 | 5 | 30 | 300 |
|  | Pb | 90 | 120 | 5 | 5 | 35 | 25 | 300 | 300 |
|  | Cd | 100 | 5 | 15 | 300 |
|  | Ag | 100 | 2 | 20 | 300 |
|  | Ba | 120 | 10 | 30 | 300 |
|  | Ni | 120 | 10 | 30 | 300 |
|  | V | 110 | 4 | 10 | 300 |
|  | Mn | 100 | 2 | 20 | 300 |
|  | Cr | 100 | 120 | 5 | 5 | 20 | 30 | 300 | 300 |
| 灰化阶段 | Cu | 800 | 5 | 25 | 300 |
|  | Pb | 700 | 5 | 25 | 300 |
|  | Cd | 400 | 5 | 15 | 300 |
|  | Ag | 500 | 2 | 20 | 300 |
|  | Ba | 1200 | 10 | 20 | 300 |
|  | Ni | 1000 | 10 | 20 | 300 |
|  | V | 1100 | 1 | 10 | 300 |
|  | Mn | 700 | 2 | 15 | 300 |
|  | Cr | 1400 | 10 | 20 | 300 |
| 原子化阶段 | Cu | 2100 | 0 | 5 | 0 |
|  | Pb | 1800 | 0 | 5 | 0 |
|  | Cd | 1600 | 1 | 5 | 0 |
|  | Ag | 2000 | 0 | 6 | 0 |
|  | Ba | 2550 | 0 | 6 | 0 |
|  | Ni | 2500 | 0 | 5 | 0 |
|  | V | 2650 | 0 | 5 | 0 |
|  | Mn | 2000 | 0 | 6 | 0 |
|  | Cr | 2500 | 0 | 3 | 0 |
| 空烧阶段 | Cu | 2650 | 1 | 5 | 300 |
|  | Pb | 2650 | 1 | 5 | 300 |
|  | Cd | 2600 | 1 | 4 | 300 |
|  | Ag | 2600 | 1 | 4 | 300 |
|  | Ba | 2600 | 2650 | 1 | 1 | 5 | 5 | 300 | 300 |
|  | Ni | 2650 | 1 | 5 | 300 |
|  | V | 2700 | 1 | 5 | 300 |
|  | Mn | 2600 | 1 | 4 | 300 |
|  | Cr | 2650 | 1 | 5 | 300 |
| 清洗阶段 | Cu | 20 | 1 | 10 | 300 |
|  | Pb | 20 | 1 | 1 | 300 |
|  | Cd | 20 | 1 | 1 | 300 |
|  | Ag | 20 | 1 | 10 | 300 |
|  | Ba | 20 | 1 | 1 | 300 |
|  | Ni | 20 | 1 | 5 | 300 |
|  | V | 20 | 1 | 10 | 300 |
|  | Cr | 20 | 5 | 15 | 300 |

注意事项：

在具体测定中，一般选择最灵敏的共振吸收线作为分析波长，在保证能量的前提下，尽量使用小电流。对基体比较复杂的试样，分2-3步使用慢斜坡进行灰化处理，以促进基体的分解，避免发生突然冒烟现象。在灰化过程中，低沸点化合物如铅可能以金属形式损失，使用化学改进剂（磷酸氢二铵和硝酸镁混合液），在干燥与灰化过程中与待测元素生成难挥发的化合物，防止灰化损失。

2  Zeeman效应石墨炉原子吸收分析重金属[19]

Cu2+、 Ni2+、Pb2+、Cd2+与APDC-NaDDTC形成稳定的络合物，Cu、Ni络合物、Pb、Cd络合物可分别可稳定10h和4h。在一定的pH范围内用MIBK，可同时萃取分离富集Cd、Pb、Cu、Ni四个元素。有机相直接进样，依次测定这四个元素。

采集水样尽快经0.45μm混合纤维素滤膜抽滤，于滤液中加1％HNO3作为稳定剂。量取100～200mL水样于250mL分液漏斗中，加10％NaOH溶液中和至甲基橙由紫色刚变为黄色，加HAc-NaAc缓冲溶液5mL（pH≈4.5），1％APDC-1％NaDDTC混合络合剂溶液2.0mL，摇匀。准确加入甲基异丁基酮10.0mL，振摇3min，待分层后，弃尽水相，放有机相1mL入石英样品杯中，采用热解涂层石墨管，按石墨炉工作条件测量Cd、Pb、Cu、Ni的吸光度，减去同样操作的试剂空白。标准曲线法定量。此时测得的为水样中可溶态金属的含量。另取样品，加入1％HNO3稳定剂，移取100mL水样至100mL石英烧杯中，于电热板上微沸蒸至5mL，取下加浓HNO33mL，继续加热消解，并小心蒸至近干，加水溶解残渣，洗入250mL分液漏斗中，以下与可溶态金属分析相同。这时测得金属总量。

测定四元素的仪器条件和石墨炉升温程序分别列于表11.9和表11.10，Zeeman效应校正背景，标准曲线法定量。

表11.9 四元素的仪器测定条件

| 元素名称 | Cd | Pb | Cu | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm 光谱带宽/nm 灯电流/mA 进样量/μL | 228.8 1.3 7.5 10 | 283.3 1.3 7.5 10 | 324.8 1.3 7.5 40 | 232.0 0.2 12.5 40 |

表11.10石墨炉加热程序

| 升温程序 | 被测元素 |
| --- | --- |
|  | Cd | Pb | Cu | Ni |
| 干燥1 干燥2 灰化 原子化 清洗 原子化时载气 | 80~100℃/10s 100~120℃/10s 300~500℃/20s 2200℃/5s 2600℃/3s 停气 | 80~100℃/10s 100~120℃/10s 300~500℃/20s 2400℃/5s 2700℃/3s 停气 | 80~100℃/20s 100~120℃/20s 800~1000℃/60s 2700℃/5s 2800℃/3s 停气 | 80~100℃/20s 100~120℃/20s 800~1000℃/60s 2700℃/5s 2800℃/3s 停气 |

方法的检出限（按100mL水样计，n-6）分别为Cd 0.0003 、Pb 0.10 、Cu 0.12 、Ni 0.50 ng.mL-1。测定可溶态金属的RSD分别是1.74％、10.3％、0.92％和15.9％，两次平行测定的平均回收率≥85％， 最佳浓度范围Cd 0.01-0.50、Pb 0.5-5.0、Cu 0.5-10、Ni 1.0-20.0 ng.mL-1。测定可溶态金属总量德RSD分别是的7.2%、5.9%、2.0%和6.5%，平均回收率为88％～110％。

注意事项：

⑴ Ni在232.0nm附近有3条谱线，互有影响，光谱带宽要尽可能小些。

⑵ 石墨炉原子吸收法测Cu、Ni灵敏度较Pb、Cd低，可适当增加进样量。

⑶ 在弱酸性介质中萃取，有部分络合剂进入有机相，若灰化的温度和时间不够，背景值太高，影响结果的准确度。

⑷ 所用试剂要用萃取体系萃取纯化，分液漏斗用10％HNO3浸泡24h以上，用二次水洗净后，再用APDC-NaDDTC/MIBK萃取洗涤1次。全程空白值水平大约为：Cd 0.0003 、Pb 0.10、Cu 0.057ng.mL-1，Ni未检出。

3 氢化物发生原子吸收法测定水中的砷[20]

在pH1.7-2.0，L-半胱氨酸用量大于1.5mg.mL-1时，能增强砷信号到最大，使检出限降低了2.6倍。

吸取砷标准溶液（1.0μg.mL–1）置于50mL比色管中，加水至40mL，加0.1gL-半胱氨酸，用0.5mol.mL–1盐酸或0.5mol.mL–1NaOH调至pH1.7-2.0，稀释至刻度。将氢化物发生器的3支吸液管分别插入被测溶液、2.0％硼氢化钾溶液和去离子水中。用待测试样溶液清洗3次试样量液系统后进行测定，氩气载流将所发生的氢化物及氢气送入热的石英管原子化器，待听到哨音后立即按动主机读数键，仪器自动给出吸收信号。

测定条件：波长As193.7 nm，光谱带宽2.0nm，灯电流5mA，积分时间6s，吸收部位9mm，氩气流量0.6L.min–1，空气流量0.5 L.min–1，乙炔流量1.6.min–1。

对中国环境监测总站标样、自来水和地表水，按本方法进行6次平行测定，其相对标准偏差为1.03％～1.14％，加标回收率为96.0％-98.8％。L-半胱氨酸存在和不存在时，砷的检出限（3倍空白的标准偏差）分别为0.36ng.mL–1和0.94 ng.mL–1。

4 环境水样中微量银的测定[21]

用10μL 4％氯氧化锆溶液对石墨管进行涂层，同时又作为化学改进剂，银的灰化温度从600℃提高到1000℃，有效地提高了测定微量银的稳定性，灵敏度提高1.6倍。

先将聚乙烯塑料采样瓶用硝酸荡洗，然后用清水、去离子水洗净。采样时加入硝酸作为保护剂，使水样的酸度约为1％，并在阴凉处保存。

由于饮用水、地表水等清洁水样中的银含量一般在痕量级，因此要对清洁水样进行适当的浓缩处理。分取水样100mL于150mL烧杯中，加入硝酸10mL，盐酸3mL，高氯酸2mL，于电热板上加热至冒白烟，并蒸发至近干。取下稍冷后，加入（1＋1）硝酸2mL，微热溶解残渣，转移至25mL比色管中定容，待测。

测定条件：测定波长Ag328.1nm，光谱带宽0.4 nm，灯电流4mA，进样体积20μL，化学改进剂10μL，氩保护气流量200mL.min-1，石墨炉升温程序见表11.11。原子化阶段停气，测定方式为峰高。

表11.11 石墨炉升温程序

| 步骤 | 温度/℃ | 斜坡时间/s | 保持时间/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥 | 120 | 45 | 10 |
| 灰化 | 850 | 20 | 5 |
| 原子化 | 1900 | 0 | 3 |
| 清洗 | 2200 | 1 | 2 |

测定银的检出限为2.8×10-12g，测定1.0ng.mL-1和5.0 ng.mL-1银标样的RSD分别为6.2％和3.2％（n=6），加标回收率在93.6％～106％。测定2ng.mL-1Ag，下述量的各元素(μg.mL-1计)均对测定无干扰：Al、Ca（10）、Mg（5）、Na、Fe、Mn、Zn（2）、Cu（0.5）。

5．强酸性离子交换纤维富集-火焰原子吸收测定水中痕量Cu、Pb、Cd、Ni[22]

以SCVCIFEF强酸型离子交换纤维分离富集分离水样中的Cu、Pb、Cd和Ni，用火焰原子吸收法测定。

将水样过滤去不溶物，取1000mL水样于1L烧杯中，加入还原剂亚硫酸钠和掩蔽剂酒石酸溶液各5mL，加5滴甲基橙，用0.1mol.L-1HCl调至由黄色变红色。将水样转入富集装置中，以8mL.min-1流速过柱，全部滤完后，用10mL2mol.L-1HCl，以2mL.min-1的流速洗脱于25mL比色管中，稀释至刻度，摇匀，用火焰原子吸收法测定。测定条件列于表11.12。

表11.12 原子吸收分光光度计测试条件

| 元素名称 | Cd | Pb | Cu | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm 狭缝/nm 灯电流/mA 燃烧器高度/cm 空气流量/L.min-1 乙炔流量/L.min-1 喷雾速度/mL.min-1 | 228.8 1.3 7.5 7.5 9.3 2.3 5.6 | 283.3 1.3 7.5 7.5 9.3 2.3 5.6 | 324.8 1.3 7.5 7.5 9.3 2.3 5.6 | 232.0 0.4 12.5 10.0 9.3 2.3 5.6 |

测定Cu、Pb、Cd、Ni的回收率分别为98.7％、103.8％、101.9％和98.3％，RSD（n=6）分别为1.19％、1.33％、0.61％、4.05％。方法已用于实际水样分析。

注意事项：

样品中40μgK＋、140μgNa＋、200μgCa2＋、200μgMg2＋对测定无明显干扰，而10μgFe3＋、10μg Hg2＋、10μg Mn2＋、10μg Zn2＋对本法干扰较大。

6．浊点萃取-石墨炉原子吸收测定水中痕量钴[23]

在pH5.0-7.5的柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲体系中，水样中的痕量Co与加入的络合剂1-（2-吡啶偶氮）-萘酚形成稳定的络合物。钴络合物被萃取到TritonX-100表面活性剂相，用0.5％硝酸和0.1％硝酸钯作化学改进剂，提高灰化温度消除有机物干扰。

50mL尖底刻度离心管中依次加入500μL0.05％PAN溶液，2.5mL10％Triton X- 100，600μL20％柠檬酸和3mL20％磷酸氢二钠溶液，再加入50.0mL水样，盖好，充分振荡混匀，在66℃水浴箱恒温加热2h。待容器底部的溶液由浑浊变得澄清，底部沉积一层黄色胶状物时，取出，吸取上清液弃之。对待测元素浓度极低的水样可重复上次操作步骤，富集倍数可提高1倍。冷却后，在胶状物中分别加入100μL0.5％％硝酸和100μL 0.1％硝酸钯，再用超纯水稀至1mL刻度线，同时摇动离心管，待黄色胶状物全部转化为澄清透明的溶液后，即可上机测定。

测定条件：ASC-60G自动进样器近样20μL，测定波长Co240.7nm，工作电流10mA，光谱带宽0.25 nm。用石墨炉升温程序是：120℃干燥30s ，500℃灰化20s ，800℃原子化10s，1300℃和2100℃各清洗5s。氘灯校正背景，测量方式为峰高法。

分析多种水样，加标回收率是90.5%~106％，RSD是1.5%~5.6％。本方法能定量检测到水样中0.003μg.L-1钴，对一般的环境水样和饮用水样都已达到要求。

注意事项；

通过浊点萃取可富集100倍。

7 流动注射-氢化物发生原子吸收法测定天然水中丁基锡化合物[24]

在酸性介质中，加入4％NaBH4形成挥发性有机锡氢化物，经N2洗提送至放置在液氮中的填充着固定相的冷凝阱，氢化物收集后，将冷凝阱从液氮中移出，加热，基于氢化物沸点的差异依次解吸分离，依次随载气进入石英管吸收池进行测定，产生的吸收信号与锡原子蒸气浓度成正比，并据此得到样品中各种形态锡的含量。

取0.1μg.mL-1丁基锡化合物标液0，0.5，1.0，3.0，5.0，7.0，10.0mL放入100mL容量瓶中，加（1＋4）H2SO45mL，定容，再分别放于AS91自动进样器的标准溶液杯内，把氢化物冷凝管浸入液氮中冷却15s，启动流动注射-氢化物系统和石英管程序器，当到达原子化温度（850℃）后10 s，迅速将液氮中的冷凝管转移到50℃以上的热水杯里，此时冷凝富集在冷凝管里的氢化物依沸点的不同依次解吸，随载气进入石英管内原子化，测定吸光度。标准曲线法定量。分析样品时，取100～500mL水样放于AS91自动进样器内，按上述同样程序进行测量，并同时做全程序空白样。

仪器操作条件见表11.13，FIAS400泵的转速与调节参数见表11.14。

表11.13 原子吸收分光光度计测试条件

| 波长/nm | 狭缝/nm | 灯源 | 石英管加热 温度/℃ | 载液量 /mL | 载液流速 /mL.min | 还原液流速 / mL.min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224.6 | 0.2 | EDL灯 | 850 | 70～100 | 9～10 | 4～5 |

表11.14 调节参数

| 步骤 | 时间/s | 泵1＃/v.min | 泵2＃/ v.min | 阀位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预填充 1 2 | 15 10 15 | 100 100 0 | 120 120 10 | 填充 填充 注射 |

测定淇澳岛的海水水样中一丁基锡、二丁基锡、,三丁基锡、四丁基锡各种形态锡的检出限（n=11）分别为20、 14、12、18ng.L-1。RSD（n=6）≤1％。方法已用于多种水样的锡形态分析。

8. 氢化物发生法测定水中有机锡形态[25]

在酸性介质中，以NaBH4还原生成的氢化物用冷阱捕集，然后加热冷阱，利用不同形态有机锡的沸点(SnH4  -52℃、CH3SnH3 1.4℃、(CH3)2SnH2 35℃、(CH3)3SnH 59℃、C4H9SnH3  100℃、(C4H9)2SnH2 250℃、(C4H9)3Sn 280℃)的差异将其分离。通常用Ar-H2火焰原子吸收法或石英管原子吸收法进行测定。

在反应瓶中加入50~100mL水样，测定甲基锡（MeSn）时加入0.2mL5mol.L-1的HNO3酸化，如需同时测定甲基锡（MeSn）和正丁基锡（n-BuSn）时，则加入1mL5mol.L-1的HNO3，在电磁搅拌的同时通入He气4~5min，以除去氧气和其它挥发性物质。4~5min后加入1.5mL4%NaBH4，再通气提取4min后，用四通阀将生成的氢化物送入除湿器（除湿器先用液氮冷却，再用5V电压加热），当提取出最后一个有机锡化合物Me4Sn后，电压上升至20V，再洗提n-BuSn。

测定波长Sn224.6nm, 线性范围达到30ng，适用于很低浓度的水样分析。测定无机锡和烷基锡的校正曲线及检测限检出限列于表表11.15。

表11.15  无机锡和烷基锡的校正曲线及检测限

| 化合物 | 线性范围/ng | 斜率（×10-7） | 检出限/pg |
| --- | --- | --- | --- |
| 总无机锡 | 3-30 | 0.218 | 900 |
| MeSn3+ | 0.1-30 | 0.303 | 30 |
| Me2Sn2+ | 0.1-30 | 0.246 | 30 |
| Me3Sn+ | 0.1-30 | 0.250 | 30 |
| Me4Sn | 0.1-30 | 0.274 | 30 |
| (n-Bu)Sn3+ | 0.1-30 | 0.349 | 50 |
| (n-Bu)2Sn2+ | 0.1-30 | 0.206 | 50 |
| (n-Bu)3S2+ | 0.6-30 | 0.141 | 200 |

注意事项：

⑴ 为了提高灵敏度，可以使用长管吸收池，即在火焰上加一个长石英管或氧化铝管作为原子化器。

⑵ 若用Sn235.4nm波长，则线性范围可扩展到100 ng。

9. 石墨炉原子吸收法测定工业废水中的铍[26]

加入铝和硫酸产生稳定的增感效应，提高灵敏度，并抑制某些元素的干扰，对某些干扰元素含量过高的样品，则以阴离子交换树脂吸附分离后，再用石墨炉原子吸收法测定工业废水中铍。

对于干扰元素较少的样品，可根据需要决定稀释倍数，测定液每10mL中需含10mg.mL-1溶液1mL，浓硫酸0.2mL。标准系列和样品同时测定。对于干扰较多的样品，则取适量配成6mol.L-1盐酸溶液，以2.0mL.min-1的流速流过阴离子交换树脂柱，弃去初流出液10mL，收集流出液，用6 mol.L-1盐酸溶液配制的标准系列溶液依次测定。

测定波长Be234.9nm，灯电流12.5mA，光谱带宽1.3nm。

石墨炉升温程序：干燥阶段80~120℃，20s；灰化阶段600℃，10s；原子化阶段2600℃，5s；净化阶段2800℃，2s。

本方法最低检出限为0.066μg.L -1,对工厂废水测定的加标回收率为99.0％~104％。用标准曲线法对工业废水测定的RSD为7.3％-9.7％(n=6)，用阴离子树脂分离干扰元素后对工业废水测定的RSD为8.0％(n=6)。

注意事项：

⑴ 铍和基体元素含量均较高的样品，若稀释后无基体效应，可用标准曲线法定量，若仍有基体效应，用标准加入法测定。

⑵ 采用阴离子交换树脂分离时，盐酸浓度为6 mol.L-1时分离效果最佳，此时可除去99.9％的Fe、75％的Cr6+、99.5％的Zn和96％的Cu。当树脂床高度为11cm时，溶液通过的流速可达5 mL.cm-2.min-1。在吸附其它络阴离子时，不影响铍的定量回收。

10. 石墨炉原子吸收法测定海水中的铍[27]

以硝酸作基体改进剂，用以消除海水中NaCl的基体干扰，可以使NaCl的背景吸光值由1.0以上降低到0.25以下，与硝酸铵改进剂的效果相当。

取一定量（一般为25.0mL）海水样品注入50.0mL容量瓶中，加入5％硝酸后，定容至刻度，同时做空白。若海水样品需浓缩，可取50.0mL海水样于100mL烧杯中，置电炉上蒸发至剩下少量样液，加适量硝酸后用超纯水定容到所需体积，同时做空白。

石墨炉升温程序见表11.16。

表11.16 石墨炉升温程序

| 元素 | 干燥 | 灰化 | 原子化 | 净化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s |
| Pb Cd | 80-120 80-120 | 30 30 | 400 300 | 30 30 | 2000 1500 | 7 7 | 2400 2400 | 3 3 |

本方法加标回收率为100±5％，RSD<4%。

11.4.2大气环境监测

11.4.2.1大气环境

由于人类的活动，排放了大量的污染物质，使得空气中有些物质的浓度超过了背景浓度，当这些物质的浓度对人类健康和自然生态环境产生不利影响时，就说空气受到了污染。

颗粒物污染是空气中最重要的污染物之一，我国大部分地区空气中的首要污染物就是颗粒物，尤其是在北方地区。根据颗粒物的粒径大小通常可以分为降尘、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）、粗颗粒物和细颗粒物，其中总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物中往往吸附了一些重金属元素，由于PM10的空气动力学直径小于10μm，可以通过呼吸进入人体的上、下呼吸道，因此份外引起人们的注意。有些汽车使用了含铅汽油，使得交通干线两旁空气及植被中的铅被吸附在TSP、PM10和气溶胶中。由于TSP有相当大一部分来源于燃煤、燃油烟尘以及冶金、化工、建筑等工业粉尘，因此对一些重金属元素相对于土壤扬尘有所富集。根据北京市环境监测中心的监测结果，As、Cd、Cu、Se、Zn的富集倍数分别为10～40、150～400、30～100、40～350、10～50倍[28]。

11.4.2.2 空气及废气样品的采集

空气环境监测分瞬时采样、24小时连续采样-实验室分析，对颗粒物采用滤膜采样称重，酸沉降监测包括湿沉降、干沉降、土壤、植被和内陆水环境监测，污染源监测分固定源、无组织排放源、流动源的监测。

对于TSP，采用具有一定切割特性的采样器，以恒速抽取定量体积的空气，空气中粒径小于100μm的悬浮颗粒物，被截留在已恒重的滤膜上，当被测物为重金属时，选用聚氯乙烯有机滤膜。大流量采样器的采气流量为1.05m3.min-1，中流量采样器的采气流量为100L.min-1。对于PM10，需要采样器具有PM10切割特征，采气流量为1.05m3.min-1。

在酸雨研究领域，人们普遍是对降雨或降雪等湿沉积过程进行研究。近年来，干沉积也引起广泛关注。干沉积是气体污染物和悬浮微粒直接从大气中沉积到地表（包括植被、建筑物和水面等）而不受降水影响的过程。大气中干沉积被认为是一种重要的迁移过程，即使在降雨量较大的日本也可与湿沉降相提并论。目前，四段滤膜法因其低成本、易处理，加之技术和场地易适应的优点，正在被北美和欧洲部分国家、日本等国家研究和使用。用于干沉积监测的四段滤膜组法由四个不同的滤膜组成：商用聚四氟乙烯滤膜F0用于采集气溶胶，商用聚酰亚胺滤膜F1用于收集HNO3、HCl、SO2、NH3等气体，赛珞珞滤F2纸用于收集HCl和SO2气体，纤维素滤纸F3用于收集NH3气体，这四种滤膜装于滤膜套内，连续2个星期抽取大气进行采样，采气速率控制在1L.min-1，累积流量约10m3左右。应用于气溶胶中金属元素分析主要在聚四氟乙烯滤膜F0上。采样后，将滤膜置于100mL带盖聚丙烯试瓶中，装有F0滤膜的加入20mL蒸馏水，用电动振荡器振摇20min，再将试液用孔径为0.22μm的滤膜过滤后作为试样。

11.4.2.3空气及废气监测分析

空气污染监测包括空气质量监测、酸沉降监测、污染源监测、污染事故监测、室内空气监测等，原子吸收光谱法主要用在对颗粒物中重金属的分析监测上。在采样时，用滤膜采集颗粒物样品，经消解制备成样品溶液，再用原子吸收光谱法测定。对于危险废物焚烧处理过程中产生的大气污染物，国家也有相应的标准限值和标准分析方法，见表11.17。空气和污染源废气中重金属分析方法分别见表11.18至表11.21。

表11.17 危险废物焚烧炉大气污染物控制标准及分析方法

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度限值/mg.m-3 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.1 | 冷原子吸收光谱法 |
| 2 | 镉及其化合物（以Cd计） | 0.1 | 原子吸收光谱法 |
| 3 | 铅及其化合物（以Pb计） | 1.0 | 火焰原子吸收光谱法 |
| 4 | 砷、镍及其化合物（以As＋M计） | 1.0 | （As）原子吸收光谱法 |
| 5 | （以Cr＋Sn＋Sb＋Cu＋Mn计） | 4.0 | （Sn、Cu、Mn）原子吸收光谱法 |

表11.18 火焰原子吸收法测定空气环境中的重金属

| 被测元素 | 波长/nm | 火焰类型 | 狭缝/nm | 灯电流/mA | 燃烧器高度/nm | 检出限/mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb Fe Cu Zn Cd Cr Mn Ni Hg | 283.3 248.3 324.7 213.9 228.8 357.9 279.5 232.0 253.7 | 空气-乙炔 |  |  |  | 2.5×10－4 |
|  |  | 空气-乙炔 |  |  | 6.0 | 1.4×10－4 |
|  |  | 空气-乙炔贫燃焰 | 0.7 | 6 |  | 2×10－4 |
|  |  | 空气-乙炔贫燃焰 | 0.7 | 15 |  | 3×10－4 |
|  |  | 空气-乙炔贫燃焰 | 0.7 | 2 |  | 5×10－5 |
|  |  | 富燃焰 | 0.7 | 20 |  | 4×10－4 |
|  |  | 贫燃焰 | 0.2 | 6 |  | 2×10－4 |
|  |  | 中性焰 | 0.2 | 12 |  | 5×10－4 |
|  |  | 冷原子 |  |  |  | 1×10－5 |

表11.19 石墨炉原子吸收法测定环境空气中有害元素的条件

| 测定条件 | 被测元素 |
| --- | --- |
|  | Pb | As | Be | Cd | Cr | Ni |
| 测定波长/nm 干燥温度/℃ 干燥时间/s 升温时间/s 保持时间/s 灰化温度/℃ 灰化时间/s 升温时间/s 保持时间/s 原子化温度/℃ 原子化时间/s 升温时间/s 保持时间/s 净化温度/℃ 净化时间/s 升温时间/s 保持时间/s 线性范围ng.mL-1 氘灯扣背景 | 283.3 90 15 700 15 1900 5 2600 5 10-50 | 193.7 80~120 30 400 25 2800 12 | 234.9 150，500 3，10 10，20 1100 20 3 2600 1 5 2700 2 3 | 228.8 150 15 350 30 1700 6 2000 5 0.1-2.0 扣 | 357.9 150 15 1000 30 2600 6 2700 5 1.0-50 不扣 | 232.0 150 15 1100 30 2600 6 2700 5 20-400 不扣 |

表11.20 火焰原子吸收和原子荧光法测定污染源废气中的有害元素

| 被测元素 | 波长/nm | 火焰类型 | 测定范围/mg.m－3 | 灯电流/mA | 狭缝宽度/ nm | 燃烧器高度/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 283.3 | 空气-乙炔 | 0.05~50 | 5 | 0.8 | 10.0 |
| Cd | 228.8 | 贫燃焰 | 0.001~0.05 | 10 | 0.09 | 0.75 |
| Ni | 232.0 | 空气-乙炔贫燃焰 | 0.01-0.5 | 10 | 0.09 | 0.75 |
| Hg | 253.7 | 冷原子吸收 | 0.01-30 |  |  |  |

表11.21 石墨炉原子吸收法测定污染源废气中的有害元素

| 被测元素 | Pb | Ni | Be | Cd | Sn | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 283.3 | 232.0 | 234.9 | 228.8 | 286.3 | 196.0 |
| 干燥温度/℃ | 80~180 | 120 | 150 | 120 | 80~120 | 80~120 |
| 干燥时间/s | 5 | 20 | 3 | 20 | 20 | 30 |
| 灰化温度/℃ | 700~750 | 700 | 1000 | 700 | 400 | 1200 |
| 灰化时间/s | 35 | 20 | 3 | 20 | 40 | 30 |
| 原子化温度/℃ | 2600 | 2700 | 2600 | 2000 | 2700 | 2700 |
| 原子化时间/s | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 |
| 测定范围/μg.m－3 | 2.5×10-3 ~0.25 | 0.005~0.2 | 0.003~3 | 0.0005~0.01 | 0.005~0.1 | 0.012~0.24 |

11.4.2.4 分析实例

1．大气飘尘中痕量Pb、Cu、Mn、Fe、Ca、Mg的测定[29]

将采集飘尘样品的聚氯乙烯滤膜经消解后，用火焰原子吸收法测定其中痕量的Pb、Cu、Mn、Fe、Ca、Mg。

取已采集飘尘样品的聚氯乙烯滤膜半张（相当于过滤大气100m3），折叠好放在铂坩锅内，盖上盖，在电炉上200~300℃碳化，碳化完全后，取下坩锅稍冷，加2滴HNO3，在电炉上蒸干硝酸后，移入马弗炉灰化8~10h，取出坩锅冷却，加2滴蒸馏水润湿样品，加7.5mol·L –1 HNO33.0mL ,HF酸 1.0 mL ，然后于电热板上低温加热，待样品全溶，继续加热至干待冷，再沿坩锅内壁加7.5mol·L –1 HNO31.0mL ,加热直至HF酸完全蒸干，加1 mol．L-1HCl 2mL加盖低温溶解盐类，最后转移到盛有2mL50g·L –1 La(NO3)2的20mL塑料瓶中，用蒸馏水定容至20.0mL，记为A液，用以测定Pb 、Cu，然后取1.0mL A液加到另一个盛有 1.0mL50g．L-1 La(NO3)2的10mL塑料瓶中，以0.2 mol．L-1HNO3稀释定容至10.0mL，记为B液，用以测定Fe 、Ca、Mn，再取A液1.6mL，加到另一盛有1.0mL50g．L –1 La(NO3)2的10mL塑料瓶中，以0.2 mol．L-1 HNO3稀释定容至10.0mL，用于测定Mg。

仪器测定条件列于表11.22。

表11.22 仪器测定条件

| 元素 | 波长/nm | 灯电流/mA | 燃烧器高度/ mm | 光谱带宽 / nm | 空气流量 /m3·h-1 | 乙炔流量/m3·h-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb Cu Mn Fe Ca Mg | 283.3 324.7 279.5 248.3 422.7 285.2 | 4 3 4 5 4 2 | 4 4 4 2 7 4 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 | 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 |

测定Pb、Cu、Mn、Fe、Ca、Mg的RSD（n＝5）分别为2.4％、1.0％、4.0％、1.1％、2.5％、2.7％，回收率为89％～103％。另取一个空膜，将其平均二等分，取其中1份按样品预处理的方法制成试液，然后也分别加入上述元素量的标准溶液，测得所得加标回收率为97％～103％。

注意事项：

在空气-乙炔火焰中测定上述元素，较易受到干扰的有Mn、Ca、Mg等元素，SiO32-严重干扰Mn、Ca、Fe的测定，在制备试液时，用氢氟酸处理样品将Si除去。Si、Ca、Mg对测Mn有干扰，处理后的飘尘试液中这些元素的含量往往低于允许共存量。对Ca、Mg的测定，加入镧盐作稀释剂来消除干扰。

除个别元素外，聚氯乙烯合成纤维滤膜比玻璃纤维滤膜的金属元素本底值低好几个数量级。

2．空气颗粒物中Pb、Cd的超声波浸取-原子吸收法测定[30]

用超声波振荡方法对大气滤膜样品进行前处理，提取待测元素。用流动注射在线富集-原子吸收法测定颗粒物中的Pb和Cd。

用KB-120大气采样器和玻璃纤维滤膜采集样品，流量40～80L.min-1，采样30～60 min。将样品滤膜放入50mL具塞比色管内，加入5％HNO3溶液30mL，密封后置于超声波100℃的水槽中，40KHz（250W）振荡50 min后取出，将试管浸取液离心，上清液倾入50.0mL容量瓶中，用高纯水洗涤滤膜，一并转入容量瓶，最后用NH3·H2O溶液调节pH5.0～7.0，用高纯水定容。

Pb和Cd在线富集条件：溶液pH5.0～7.0，富集速率6mL.min-1，解析液酸度2.0mol.mL-1HNO3，解析速率与富集速率一致。将流动注射仪与原子吸收分光光度仪雾化器联结，按表11.23设定的条件进行测定。

表11.23 原子吸收测定条件

| 元素 | 波长/nm | 灯电流/mA | 光谱带宽 / nm | 空气流量 /mL.min-1 | 乙炔流量 / mL.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb Cd | 283.3 228.8 | 7.5 7.5 | 1.3 1.3 | 4000 4000 | 800 800 |

测定Pb、Cd的检出限(n=11)分别为0.40μg.L-1、0.030μg.L-1，比传统方法（69.0μg.L-1、5.0μg.L-1）低1～2个数量级。方法已用于市区东郊、西郊大气颗粒物样品的测定,加标回收率是98.5％~97.6％。用美国大气颗粒物PB2490Pb标准样品对方法进行检查，标准值是4.00 mg.L-1，测得值是4.02 mg.L-1，两者符合得很好。

注意事项：

浸取液中Ca≤250mg.L-1,Fe ≤0.50 mg.L-1, SO42-、Cl-高达450 mg.L-1时，对Pb、Cd的富集没有明显的影响。

3．空气颗粒物中Cu、Zn、Cd、Cr、Mn、Ni的测定[31]

采集在过氯乙烯滤膜上的颗粒物，用H2SO4-灰化法消化，用火焰或石墨炉原子原子吸收法测定，用标准曲线法或标准加入法定量。

取适量样品滤膜于铂坩锅或裂解石墨坩锅中，加入0.7％H2SO4溶液2mL，使样品充分湿润，浸泡1h，然后在电热板上加热，小心蒸干。将坩锅置于马弗炉中400±10℃加热4h，至有机物完全烧尽，停止加热，待炉温降至300℃以下时，取出坩锅，冷至室温，加4～6滴HF酸，摇动使其中残渣溶解。在电热板上小心加热至干，再加7～8滴HNO3，继续加热至干，用0.16mol.L-1HNO3溶液将样品定量转移到10.0mL容量瓶中，并稀释至标线，摇匀，作为待测样品溶液。同时取同批号、等面积的空白滤膜，按样品测定步骤测定空白值。火焰和石墨炉原子吸收法的测定条件分别列于表11.24和表11.25。

表11.24 火焰原子吸收分光光度法工作条件

| 元素 | 波长/nm | 狭缝/nm | 灯电流/mA | 火焰类型 | 线性范围/μg.mL-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd Cr Cu Mn Ni Zn | 228.8 357.0 324.7 279.5 232.0 213.9 | 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.7 | 2 20 6 6 12 15 | 贫燃焰 富燃焰 贫燃焰 贫燃焰 中性焰 贫燃焰 | 0.2～1 0.5～5 0.5～8 0.5～5 0.5～5 0.2～3 |

表11.25 石墨炉的升温程序

| 元素 | Cd | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥温度/℃ | 150 | 150 | 150 |
| 干燥时间/s | 15 | 15 | 15 |
| 灰化温度/℃ | 350 | 1000 | 1100 |
| 灰化时间/s | 20 | 30 | 30 |
| 原子化温度/℃ | 1700 | 2600 | 2600 |
| 原子化时间/s | 6 | 6 | 6 |
| 净化温度/℃ | 2000 | 2700 | 2700 |
| 净化时间/s | 5 | 5 | 5 |
| 线性范围/ng.mL–1 | 0.1～2.0 | 1.0～50 | 20～400 |
| 氘灯扣背景 | 扣 | 不扣 | 不扣 |

注意事项:

⑴ 除Cd外，测定其它元素没有明显的干扰。测Cd时，可用KI-MIBK（碘化钾-甲基异丁基酮）进行萃取分离以消除干扰。

⑵ 在制备样品溶液蒸干过程中，温度不能过高，以防止崩溅。

4．大气飘尘中Be的测定[32]

采用玻璃纤维滤纸（事先恒重称量）置于大气采样器滤纸夹上，若只作飘尘中Be单项测定的话，可用低流量采样器采气30～40m3。采集飘尘后的滤纸再称重，两次称重的差值即为飘尘的重量。

将采完飘尘的玻璃纤维滤纸用光亮无锈的剪刀剪碎，放入回流冷凝装置的烧瓶中，同时取该批号的玻璃纤维滤纸作空白对照。量取50mL新配置的HNO3（1＋1）＋H2O2（3％）混合液（4＋1）放入回流冷凝装置中，放入数粒玻珠以防爆沸。在通风橱中置沸水浴上加热2h，加热期间补加两次3％H2O2，第一次2mL，第二次3mL，以充分溶解样品。

将上述冷却后的样品溶液，全部转移到铺有2张滤纸的布氏漏斗中抽滤。操作中可用玻棒仔细地挤压漏斗内容物，再用水洗涤4～5次，每次约10mL。将滤液移入300～500mL烧杯中，在电热板上浓缩至近干时（不得蒸干），取下移到水浴上蒸干。

浓缩后向样品中加入少量5％H2SO4溶液，仔细地将烧杯中的浓缩物全部洗涤下来，移入10.mL容量瓶中，再用5％H2SO4溶液稀释至刻度，此即为待测样品。

测定条件：波长Be 234.8nm，灯电流30mA，光谱带宽0.2 nm，干燥温度和时间分别是100℃和30s，灰化温度和时间分别是1200℃和30s，原子化温度和时间分别是2400℃和10s，氮气流量1 L.min-1。

注意事项：

⑴ 当Be含量小于5ng.mL-1 时，Pb含量大于100μg.mL-1 ,Pb对Be测定有干扰。

⑵ 试剂及滤纸与样品一起进行消化处理，注意降低空白。

5．大气飘尘中Hg的测定[33]

汞与金接触生成汞齐，将大气中微量汞进行富集，在高温下定量释放出原子态汞，用载气吹入仪器内进行定量。测定Hg253.7nm的检出下限为5×10－5g(1%吸收)。

将经过驱汞处理的金膜微粒富集管连接在采样器进气口，一般以1L.min-1的流量，采气100L。

在气路系统将汞蒸气发生瓶取下，换上加热器，再将富集管插在加热器的电热丝螺旋圈中间，并与气路相连，使净化的空气以0.8 L.min-1的速度，流过富集管和干燥管，再进入测汞仪。检查气路系统是否漏气，待仪器稳定后，即可进行测量。在测定之前，接通加热器电源，用调压器加20V电压，通气处理富集管数min，至记录仪读数回零，旋转两个三通活塞，使气流从旁路流过，然后准备标准管和样品管的测定。

依次将不同浓度的6支汞蒸气发生管分别连接在三通活塞和富集管之间，每管加入0.3mL30％SnCl2溶液后，迅速转动两个三通活塞，使净化的空气经过汞蒸气发生管，通气2 min，将汞蒸气富集在富集管中的金膜微粒上。然后转动两个三通活塞，使气流从旁路流过。取下汞蒸气发生管，将三通活塞和富集管连接。接通加热器电源，用调压器加20V电压，预热富集管30s，管中温度迅速上升到600℃左右，使金汞齐分解，立即旋转两个三通活塞，使空气流过富集管，将蒸气吹入无火焰原子吸收测汞仪，测量峰高。切断加热电源，旋转两个三通活塞，使气流从旁路流过，准备下一个标准管的测定。以峰高（减去试剂空白管的读数）对汞含量绘制标准曲线。

样品采集后，将富集管插在加热器的电热丝螺旋圈中间，连接好气路，接通加热器电源，以下按制备标准曲线操作步骤进行。

注意事项:

⑴ 为防止污染，富集管在保存时两端须密封。如富集管被油雾、水汽等所污染，必须再生使用。其方法是将此管在800℃以上通气2 min去除杂质。

⑵ 富集管反复使用后，金膜微粒在石英管中会发生松动，会影响对汞的富集效果，故使用时需注意塞紧。

⑶ 如果空气中汞浓度很低，则应增加采气量。

⑷ 可以银毛代替金膜富集汞。

11.4.3固体废物环境监测

11.4.3.1固体废物

固体废物是指人类生产和生活中所丢弃的固体和泥状物质，它包括各种工业固体废料、废渣和污泥、建筑垃圾、生活垃圾、农业垃圾等[34]。固体废物来源广泛，种类繁多，组成复杂。从不同的角度出发，可进行不同的分类。按固体废物的危害性，可分为危险废物和一般固体废物。在环保工作中，危险废物的监测及治理尤其引起人们的关注[35]。在GB5085-1996《危险废物鉴别标准》[36]中，将危险废物定义为具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危险特征的废物。

浸出毒性是指固态的危险废物遇水浸沥，其中有害的物质迁移转化，污染环境，浸出的有害物质的毒性称为浸出毒性。在浸出毒性鉴别中，规定了浸出毒性鉴别标准值，当浸出液中任何一种危害成分的浓度超过表11.26所列的浓度值，则该废物就是具有浸出毒性的危险废物。此表中的适用范围已扩展到任何过程产生的危险废物。

表11.26 危险废物浸出液毒性鉴别标准值和测定方法

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度，mg/L | 测定方法 | 标准方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机汞 | 不得检出 | 气相色谱法 | GB/T14204 |
| 2 | 汞及其化合物（以总汞计） | 0.05 | 冷原子吸收光谱法 | GB/T15555.1 |
| 3 | 铅（以总铅计） | 3 | 原子吸收光谱法 | GB/T15555.2 |
| 4 | 镉（以总镉计） | 0.3 | 原子吸收光谱法 | GB/T15555.2 |
| 5 | 总铬 | 10 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.5 |
|  |  |  | 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  |  |  | 硫酸亚铁铵滴定法 |  |
| 6 | 六价铬 | 1.5 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.4 |
|  |  |  | 硫酸亚铁铵滴定法 |  |
| 7 | 铜及其化合物（以总铜计） | 50 | 原子吸收光谱法 | GB/T15555.2 |
| 8 | 锌及其化合物（以总锌计） | 50 | 原子吸收光谱法 | GB/T15555.2 |
| 9 | 铍及其化合物（以总铍计） | 0.1 | 铍试剂Ⅰ光度法 |  |
| 10 | 钡及其化合物（以总钡计） | 100 | 电位滴定法 | GB/T14671 |
| 11 | 镍及其化合物（以总镍计） | 10 | 火焰原子吸收光谱法 | GB/T15555.9 |
|  |  |  | 丁二酮分光光度法 |  |
| 12 | 砷及其化合物（以总砷计） | 1.5 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T15555.3 |
| 13 | 无机氟化物(不包括氟化钙) | 50 | 离子选择性电极法 | GB/T15555.11 |
| 14 | 氰化物（以CN-计） | 1.0 | 硝酸银滴定法 | GB7486 |

我国对危险废物的处理以集中连续型焚烧设施为基础，在危险废物焚烧过程中也需要对污染情况进行监控。处理危险废物的焚烧炉要求焚烧炉焚烧温度大于1100℃，烟气停留时间大于2.0秒，燃烧效率大于99.9％，焚烧去除率大于99.99％，焚烧残渣烧灼减率小于5％。焚烧设施排放气体污染物的分析方法见11.5.2大气环境监测部分表11.18的内容[37]。

燃煤电厂的粉煤灰是煤粉经过1300～1500℃高温燃烧而产生的固体废弃物，对粉煤灰的消化大致分为湿法消化、干法消化和浸出法。湿法消化多采用混酸体系，有HCl-HNO3（王水）、HCl –HNO3-HClO4 -–HF、HClO4 - HNO3 –HF、H2O2- HNO3等体系，干法以NaOH- HCl熔融为主[38]。

对城市污水处理厂或河道底泥样品的预处理一般采用高氯酸溶解法或Na2CO3熔融法[39]。

样品3g                        白烟

HF5mL     HClO410mL    HCl10mL  H2O   100mL1％溶液

HClO4溶解法

样品3g

Na2CO31.2g                        HCl10mL       H2O  100mL1％溶液

H2BO321.2 g

Na2CO3熔融法

对于固体废物有害成分的分析方法中应用原子吸收的有：溶液直接进样和KI-MIBK萃取火焰法测定Cd、Pb、 Ag，DDTI-乙酸乙酯萃取火焰法测定Zn，氢化物发生测定As、Sb、Se、Bi，溶液直接进样火焰法测定Cr、Cu、Ni、Mn、涂层石墨管法测定Be、Sn、火焰法测Ba[40]。

11.4.3.2 分析实例

1．内河底质中总铜、铅、锌、镉、铬的监测[41]

由于母质结构的不同和人为的影响，内河底质中各种重金属含量的差异较大。母质类型的差异使底质样品中的有机质和二氧化硅含量变化很大，也使其矿物质构成差异较大，为了使重金属元素从矿物晶格中释放出来，选择了王水-氢氟酸-高氯酸消解。为了兼顾5种元素的测定，选择取样量为1.000g。消解后用火焰光度法测定,测定Pb和Cd使用标尺扩展。测定条件列于表11.27。

表11.27 测定条件

| 元素 | 波长/nm | 灯电流/mA | 光谱带宽/nm | 燃烧器高度/mm | 空气流量/L.min-1 | 乙炔流量/L.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 324.8 | 2 | 0.2 | 2.0 | 9 | 1.5 |
| Pb | 283.3 | 5 | 0.2 | 3.0 | 9 | 1.5 |
| Zn | 2134.9 |  | 0.2 | 2.0 | 9 | 1.5 |
| Cd | 228.8 | 4 | 0.2 | 2.0 | 9 | 1.5 |
| Cr | 357.9 | 43 | 0.4 | 10.0 | 9 | 3.0 |

用水系沉积物标准参考样GSD-10检验方法，结果符合要求。加标回收率分别为：铜95.8%~102.0%，铅91.8%~97.4%，锌94.0%~106.0%，镉93.5%~98.5%，铬97.5%~106.0%。相对偏差（n=6）分别为Cu≤2.8%，Pb≤4.0%，Zn≤4.3%，Cd≤4.5%，Cr≤3.2%。

2．微波消解平台石墨炉原子吸收法测定活性污泥中重金属[42]

用新配制的2％HNO3逐级稀释Cu和Pb标准溶液，制成标准工作液，再配成标准系列。采用手动微量进样器每次进样20μL，测量峰面积，标准曲线法定量。

隔周取经中温厌氧消化后的剩余污泥样品10份，风干后分别于玛瑙研钵中研碎后，过φ0.63mm塑料网筛，各准确称取0.2000g，置于FR-1形全聚四氟乙烯密封增压微波消解罐中，加入HNO35mL，HCl2mL，HF1mL，旋紧消化罐盖，将溶样晃动几次，静置过夜。在50％微波功率下消解6min，在70％微波功率下消解10min，在100％微波功率下消解6min。取下后冷却，用2％HNO3介质定容至200mL聚四氟乙烯容量瓶中，并以相同条件做空白试验。石墨炉原子吸收法测定条件见表11.28。

表11.28 石墨炉原子吸收光度计测定条件

| 元素 | 波长/nm | 灯电流/mA | 光谱带宽/ nm | 干燥/℃/s | 灰化/℃/s | 原子化/℃/s | 氩气流量 / L.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu Pb | 324.8 283.3 | 17 10 | 0.7 0.7 | 120/40 120/40 | 1200/30 850/30 | 2300/5 1800/5 | 300 300 |

Cu检出限为0.0052ng.g－1,在1～100μg.L-1范围内线性良好；Pb检出限为0.0073ng.g－1。在1～100μg.L-1范围内线性良好。加标回收率Cu为91.0％～97.3％，Pb为93.1％～98.0％。相对标准偏差Cu为1.38％～1.61％，Pb为1.28％～1.94％。

注意事项：

⑴ 活性污泥含有各种有机成分，经微波消解，绝大部分有机物完全消化。消化后Cu的信号出现特征很不明显的双峰，采用化学改进剂NH4NO3消除对Cu测定的干扰。不加化学改进剂Pb吸收峰形也较好。

⑵ 在选定试验条件下，当Pb2＋为50μg.L-1，相对误差为±5％时，以下共存离子（以μg.L-1计）不干扰铅的测定：Cl-（100）、Ag＋（100）、Cd2＋（50）、Al（100）、Cu2＋（100）、Ca2＋（100）、K＋（50）、Na＋（50）、Cr6＋（100）、Fe3＋（100）、Mn2＋（100）、Mg2＋（100）、Zn2＋（1000）、Sn2＋（100）。当Cu2＋为100μg.L-1，相对误差为±5％时，以下共存离子（以μg.L-1计）不干扰铜的测定：Cl-（100）、Ag＋（200）、Cd2＋（50）、Al（100）、Pb2＋（100）、Ca2＋（100）、K＋（50）、Na＋（50）、Cr6＋（100）、Fe3＋（200）、Mn2＋（100）、Mg2＋（100）、Zn2＋（1000）、Sn2＋（100）。

3．底泥中汞的测定[43]

在酸性介质中，样品中的汞离子被还原剂NaBH4还原成汞原子，惰性载气将汞原子送到石英管中，用冷原子吸收法测定汞。

准确称取样品1.0g于150mL锥形瓶中，加2mL硫硝混酸，过一会后再加20mL去离子水和5％KMnO45mL，置于低温电热板上消解，要一直保持有过量的KMnO4存在，煮沸约5min，冷却后移入100mL容量瓶中，临测前滴加盐酸羟胺至溶液刚好褪色后定容，再将溶液离心分离，取清液收入AS91自动进样器的杯内，开始测量。同时做一份空白。

条件测定: 使用3％HCl作载液，流速9~10mL.min-1；0.02％NaBH4＋0.005％NaOH作为还原液，流速 4~45mL.min-1。波长Hg235.7nm, EDL灯光源，光谱带宽0.7nm，石英管加热温度100℃，载气流速70~100mL.min-1

注意事项：

⑴ 样品消解过程中一定要有过量的KMnO4存在，滴加盐酸羟胺切勿过量，否则会使汞损失，引起测定结果偏低。由于汞的稳定性受容器吸附作用的影响较大，处理好的样品和标准液都不宜放置过久，要尽快测试。

⑵ 还原液要每天新配制，用NaOH溶液来保存。

⑶ 实验完毕后，要用去离子水充分清洗FLAS系统。并将泵压力杆放松，否则会缩短FLAS的寿命。气液分离器中废液排出速度一定要调节好，否则水汽会进入石英管。

11.4.4土壤环境监测

11.4.4.1土壤环境

土壤是由地壳中的岩石经长期风化而行形成的，作为一个独立的自然体，一般是指地表2米左右具有肥力能长出植物的疏松土层。土壤是整个生物的基础，是人类环境的一个重要组成部分。土壤污染是指由于人类的生产和生活活动所产生的对人体有害的物质，通过各种途径进入土壤，并不断蓄积，当这些污染物质的数量超出土壤的自净能力，破坏了动态平衡，就会造成土壤组成、结构和功能的变化，导致影响农作物和植物的正常生长和发育，甚至会有些污染物通过根茎在植物体内积累，降低产量和质量。另一方面，在大范围内土壤污染会影响生态环境。

土壤污染具有隐蔽性、潜伏性、不可逆性、长期性和后果严重性等诸多特点，耕地土壤污染会导致生物品质不断下降，长期污灌会造成严重的土壤污染和农产品质量下降。

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）主要由布点、样品采集、样品处理、样品测定、环境质量评价、质量保证及附录等部分构成。在每个部分规范了土壤监测的步骤和技术要求[44]。

与水和大气相比，土壤监测有其特殊性。水和大气都是流动体，处在经常性的运动之中，一旦污染物进入水体或大气后，很容易混合，因而在某一范围内污染物的分布比较均匀。但土壤是固、液、气三相的混合体，主体是固体。当污染物进入土壤后，不易得到混合，使得样品往往带有很大局限性。这就需要在土壤样品采集时，要尽可能地保证样品的代表性和合理性。

土壤样品的采集是土壤分析工作中的重要环节，是关系到分析结果和由此得出的结论是否正确的一个先决条件。实践证明，采样误差对结果的影响往往大于分析误差，因此，所采集的土样要具有充分的代表性，能反映土壤的真实情况。土样采集的地点、层次、方法、数量、时间等是由分析目的来决定的。

采集污染土壤样品之前，要对被调查地区的自然条件（包括地质、地形、植被、水文、气候等）、农业生产情况（包括土地利用、作物生长与产量、耕作、水利、肥料、农药等）、土壤性状（包括土壤类型、层次特征、分布及农作物生产特征等）以及污染历史与现状（通过水、气、农药、化肥等途径以及矿床的影响）等进行调查研究。

在调查的基础上，根据需要布设采样地点，以代表一定面积的地区和地块，并挑选一定面积的对照地区或地块，布置一定数量的采样地点。土壤监测的布点需要考虑三个方面：不同的土壤类型都要布点、在一定区域面积内至少要有一个采样点，要在非污染区的同类土壤中布设一个或几个对照采样点。除了横向采样外，有时还要在土壤表面下沿土壤剖面不同深度采样比较。

环境土壤样品采样方式与农业土壤样品采样有很多相似之处（参见13.2.1土壤样品的采集），采样方法有对角线采样法、梅花形采样法、棋盘式采样法和蛇形采样法，应该根据具体情况选取合适的采样方法。为了解土壤污染对植物、农作物影响时，一般采样深度在耕层地表下15～30cm处，对于根深的作物可取到50cm深处的土壤样品。采样时，由下层向上逐层采集，各层内分别用小土铲切取一片片土壤，然后集中起来混合均匀，通常现挖取稍多的土样（1～2kg），经充分混匀，按四分法留取0.5～1 kg，收集在聚乙烯袋或硬质玻璃容器内。若为多点混合样，则应在每点取土后按四分法弃取，然后将各点土样混合，再按四分法弃取。若被分析的的是金属，则应将与铁铲等取土器械接触的部分土样弃去除了特殊项目（如游离挥发酚等）需要新鲜土样外，多数项目需用风干土样。风干的土样易于混合均匀，重复性和准确性都比较好。土壤风干的方法是将田间采集回的土样全部倒在塑料薄膜或纸上，趁半干状态时把土块压碎，除去残根等杂物，铺成薄层，经常翻动，在阴凉处使其慢慢风干。

风干后的土样，用有机玻璃棒或木棒碾碎后，过2mm尼龙筛，去除2mm以上的沙砾和植物残体（若沙砾含量较多，则应计算它占整个土壤的百分数）。将上述风干的细土反复按四分法弃取，最后留下足够分析用的数量，重金属测定可留土样1000g左右。

土壤环境监测的项目主要有重金属和非金属（如铅、锌、汞、铬、镉、砷等）、农药（如有机氯、有机磷等）、石油类等。在测定土壤中金属时最常用的的就是原子吸收光谱法。

土壤重金属的测定的前处理过程中，常用碱熔溶法、氢氟酸分解法、焦硫酸钾分解法来制备样品溶液，用王水分解法、高氯酸分解法、硫酸-硝酸分解法、热盐酸分解法来分析金属的近似总量，用0.1N HCl浸提法来分析可络合态金属含量[45]。

11.4.4.2 分析实例

1．蔬菜种植基地灌溉水及土壤中重金属测定 [46]

水样：取100mL水样放入200mL烧杯中，加入HNO35mL，在电热板上加热消解（不要沸腾）。蒸至10mL左右，加入5mL HNO3和2mLH2O2，继续消解，直至1mL左右。如果消解不完全，再加入5mL HNO3和2mL H2O2，再次蒸至1mL左右。取下冷却，加水溶解残渣，用水定容至100mL。用石墨炉原子吸收法时，定容时需加入10mL硝酸钯溶液。

土壤样：待样品自然风干后，将样品用玻璃棒分散，剔除砾石和动植物残体。过20目筛，筛下物用四分法缩分，至获得所需量样品。用自动研磨机研磨样品至100目，冷藏待用。取约0.5000g样品，置于聚四氟乙烯坩锅中，加少量水润湿样，加入硝酸10mL，待剧烈反应停止后，在低温电热板上加热消解，至液面平静不产生棕黄色烟。取下稍冷，加入氢氟酸5mL，加热煮沸10min。取下冷却，加入HClO45mL，蒸发至近干。然后再加入HClO42mL，再次蒸发至近干，残渣为灰白色。冷却，加入1％HNO325mL，煮沸溶解残渣。移至50.0 mL或100mL容量瓶，加水定容待测。

火焰和石墨炉原子吸收法测定的条件分别见表11.29和表11.30。

表11.29 测定参数

| 元素 | 原子化法 | 波长/nm | 光谱带宽/ nm | 灯电流/mA | 标准溶液/mg.L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu Zn Ni Cr | 火焰法 火焰法 火焰法 火焰法 | 324.8 213.8 232.0 357.9 | 0.2 0.2 0.2 0.2 | 4 4 4 6 | 0.25，0.50，1.00，2.00，5.00 0.10，0.20，0.50，1.00，1.50 0.25，0.50，1.00，2.00，5.00 0.25，0.50，1.00，2.00，5.00 |

表11.30 石墨炉升温程序

| 步骤 | Pb/217.0nm | Cd/228.8nm |
| --- | --- | --- |
|  | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s |
| 1 2 3 4 5 | 80 120 700 1200 2500 | 10 20 20 3 3 | 80 120 800 1000 2500 | 10 20 20 3 3 |

2．河流沉积物中痕量砷的测定 [47]

采用铂为基体改进剂，Zeeman效应扣除背景，用石墨炉原子吸收法测定河流土样的痕量砷。

称取土样样品0.1～0.5g，置于100mL石英烧杯中，加入浓HNO310～15mL，加热保持微沸。2h后将HNO3蒸至近干，然后加入HClO42mL，加热至冒白烟，待残渣变成白色后，升温蒸至近干。用20 mL水冲洗烧杯壁，加热至沸。冷却后，用滤纸滤入50.0mL容量瓶中，加水定容。

按美国EPA说明书，在1000mL容量瓶中，加浓HNO31mL，准确加入标准水样10.0mL，加水定容。

准确移取样品溶液0.50～2.50mL于5.0mL容量瓶中，加2mg.mL-1铂溶液0.5mL，（1＋1）HNO3溶液0.1mL，加水定容。用标准加入法定量。

用自动进样器进样20μL，灯电流18mA，光谱带宽2.6 nm。测量As 193.7nm砷的峰值吸收， Zeeman效应校正背景。按表11.31的条件，

表11.31仪器工作条件

| 干燥 | 灰化 | 原子化 | 净化 / | 氮气流量/ L.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s | 温度/℃ | 时间/s | 0.2 |
| 80~120 | 30 | 1900 | 30 | 2800 | 5 | 2800 | 3 |  |

测定定相对标准偏差是2.3％~6.0％，测定平均值与标准土样及质控样的给定值相符合。

注意事项：

⑴ 在1％HNO3中存在少量H2SO4和HClO4，对砷的吸收信号有严重的抑制作用，浓度越高，抑制作用越大。

⑵ 大多数阳离子对测定没有干扰，F-、SiO32-对砷的信号有增敏作用，而SO42-和PO43-有抑制作用。因此在测定含有复杂基体的样品时，应先通过标准加入法检验是否有基体效应，方能确定能否用标准曲线法进行定量。

3．火焰原子吸收光谱法测定土壤中的镉[48]

将土壤样品经盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸消解后的试液，加入四氯化碳萃取消解液中的Cd-DDTC（二乙基二硫代氨基甲酸钠）配合物，用HNO3-H2O2混合液反萃取，再用火焰原子吸收光谱法测定反萃取的水相中的镉。

采集的土样经自然风干，除去其中的石子和动植物残体，粉碎至100目。称取粉碎后的土样0.5000g于50mL聚四氟乙烯坩锅中，用水湿润后加HCl10.0mL，在电热板上加热，蒸至约3.0mL，取下冷却，加入HNO35.0mL，HF酸5.0mL， HClO43.0mL，加盖在电热板上加热1h，开盖继续加热消除Si。当冒浓白烟时，加盖，黑色有机物消失后，开盖驱赶HClO4白烟，蒸至近干。取下冷却，用水冲洗坩锅盖和内壁，加入HNO30.5mL，加热溶解残渣，全部移入250mL分液漏斗中，加水至大约150mL，在分液漏斗中加入300g.L-1柠檬酸三铵，以掩蔽其它离子对DDTC萃取的干扰，加1 g.L-1溴百里酚兰指示剂3滴，用（1＋1）氨水调节pH7～8，（溶液由黄色变为黄绿色），加20g.L-1DDTC溶液3.0mL，摇匀，静置10min，加CCl420.0mL，振荡5 min，静置分层，将CCl4层移入50.0mL比色管中，加入HNO3-H2O2（1＋1）混合液1mL，加盖振摇1 min以上，加入去离子水4.0mL，摇匀，静置分层。同时用去离子水代替试液，制备全程序空白溶液。

仪器测定条件：波长228.8nm，光谱带宽0.4 nm，灯电流3mA，空气流量9.2L.min-1,乙炔流量1.5 L.min-1,火焰为氧化性火焰.用氘灯扣背景。

检出限为0.03 mg.kg-1。用此方法测定了ESS-1土壤标样中的镉，标准值为0.083±0.011 mg.kg-1，测定平均值为0.082mg.kg-1（n=4）。平均加标回收率为98.2％。相对标准偏差为8.7％。

4．石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中微量铅[49]

称取风干过的过100目筛的土壤样品0.100g于聚四氟乙烯密封消化罐中，加入1mL浓HNO3，加盖紧密，置于160℃烘箱中消化4h，冷却至室温。取出，在通风橱内打开紧密的盖，将其移于100mL容量瓶中，用二次去离子水洗净并稀释至刻度。

进样体积20μL。测定波长Pb283.3 nm，光谱带宽0.4nm，灯电流3mA。按表11.32的程序升温。氩气流量300 L.min-1，原子化阶段停气。

表11.32 石墨炉升温程序

| 干燥 | 灰化 | 原子化 | 净化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜坡升温/℃.s-1 | 保持时间/s | 斜坡升温/℃.s-1 | 保持时间/s | 斜坡升温/℃.s-1 | 保持时间/s | 斜坡升温/℃.s-1 | 保持时间/s |
| 90/10 | 20 | 300/15 | 15 | 2100/1 | 4 | 2400/1 | 5 |

采用标准加入法定量，消除基体干扰。方法的特征质量为2.9×10-12g。测定农业生态环境土壤中的铅，RSD≤4.5％，加标回收率在95％～103％之间。测定GSS –2标样和GSS-6标样，标准值分别是20.2±1.0和13.6±1.2μg.g-1,测得值分别是18.954和12.087μg.g-1。

参考文献

1 阎军，胡文祥.分析样品制备.北京：解放军出版社，2003

2 赵彦华等. 理化检验，1984，20（6）：11

3 K.S.Subramania et .al.，J.Environ.Anal.Chem.,1983，16：33

4 J.P.Reliey et.al. Anal.Chem.Acta, 1969，44：234

5 齐文启等.上海环境监测，1992，2：20

6 谢旭一等. 分析化学，1982，10（9）：553

7 樊静等. 分析化学，2005，33（8）：1151

8 王瑜. 分析化学，2005，33（6）：872

9 樊静，秦玉霞，冯素珍等. 分析化学，2005，33（8）：1151

10 江放明，周方钦，白祖海等．分析试验室，2004，23（12）：55

11 王玉珏，杨桂朋，赵学坤．分析试验室，2004，23（12）：58

12刘春明，徐自力、李红枚，中国环境监测，1999，15（2）：27

13 魏复盛等.水和废水监测分析方法指南（中册）.北京：中国环境出版社，1994.3

14 中国环境监测总站编. 环境水质监测质量保证手册（第二版），北京：中国环境出版社，1994

15 中国环境监测总站编. 水和废水监测分析方法（第四版），北京：中国环境出版社， 2002

16 美国环境保护局编,水和废水化学分析方法,中国环境监测总站译.北京:中国建筑工业出版社，1987

17 美国公共卫生协会等编著，水和废水标准检验方法.宋仁元译，北京：中国建筑工业出版社，1985

18 GB17378.4-1998《海水监测规范，第四部分：海水分析》

19 魏复盛，曹杰山.中国环境监测，1987，3（1）：4

20 赵成曦，容小惠，邢光印．中国环境监测，1999，15（5）：23

21 彭瑞兴，中国环境监测，2004，20（4）：28

22 成晓玲，张俊浩，马晓国等，中国环境监测，2005，21（5）：13

23 张源，罗文鸿，李慧，光谱学与光谱分析，2005，25（4）：576

24 伍文波，张莉，中国环境监测，2003，19（2）：38

25 北京普析通用公司.现代科学仪器，2005（5）:21

26 潘迎全，韩中豪，顾小珍等，中国环境监测，1987，3（1）：35

27 周聪，光谱学与光谱分析，1996，16（4）4：68

28 中国环境监测总站编，大气和废气监测分析方法（第四版），北京：中国环境出版社，2003

29 张晓光，鲁丽君，吴忠军，环境监测管理与技术，1992，4（3）：36

30 高焰，王东海，林玉斌等，中国环境监测，2003，19（4）：36

31 李云清，中国环境监测，2004，20（1）：40

32 中国环境监测总站编，大气和废气监测分析方法，北京：中国环境出版社，1990

33 中国预防医学中心卫生研究所编，大气污染监测方法，北京：化学工业出版社，1984

34 李家瑞，工业企业环境保护，北京：冶金工业出版社，1992

35 林玉锁，李波，张孝飞．环境保护，2004（10）：39

36 GB5085-1996《危险废物鉴别标准》

37 GB18484-2001《危险废物焚烧污染物控制标准》

38 赵文霞，程艳坤．中国环境监测，2005（3）：45

39何燧源，环境污染物分析监测，北京：化学工业出版社，2001

40 李国刚，固体废物试验与监测分析方法，北京：化学工业出版社，2003

41 柳培文，王玉萍，化工环保，1997（5）295

42 王建龙，易红星，李书军，中国环境监测，2004，20（5）：27

43 黄本立，章竹君，分析化学的成就与挑战，重庆：西南师范大学出版社，2000

44 HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》

45蒋展鹏，环境监测，北京：中国文化书院，1990

46 郭岩，李新民，光谱仪器与分析，2005（2）：8

47 魏复盛，涂五二，尹芳，中国环境监测，1985，1（1）： 7

48 吕跃明．理化检验（化学分册）：2004，40（8）：468

49 孙永泉，王梅农，王春生，光谱仪器与分析：2003（2）：26

附录11.1环境监测中作为国标采用的原子吸收光谱法

| 监测对象 | 项目 | 监测方法 | 最低检出限mg/L | 方法来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 铜 锌 硒 汞 镉 铅 | 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法 石墨炉原子吸收光谱法 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） | 0.001 0.05 0.003 0.00005 0.001 0.01 | GB7475-87 GB7475-87 GB/T15505-95 GB7468-87 GB7475-87 GB7475-87 | GB3838-2002 |
| 集中式生活饮用水源地 | 硫酸盐 铁 锰 钼 钴 锑 镍 钡 钒 铊 铍 | 火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 氢化物原子吸收光谱法 无火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 石墨炉原子吸收光谱法 | 0.4 0.03 0.01 0.0231 0.00191 0.00025 0.00248 0.00618 0.00698 4×10-6 0.00002 | GB13196-87 | GB3838-2002补充项目 |
|  |  |  |  | GB11911-87 |  |
|  |  |  |  | GB11911-87 |  |
|  |  |  |  | 《生活饮用水卫生规范》国家卫生部，2001 | GB3838-2002特定项目 |
|  |  |  |  | HJ/T59-2000 |  |
| 生活饮用水 | 铅 铁 铜 锌 砷 硒 汞 镉 铅 银 钼 钴 镍 钡 钒 锑 铊 | 无火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 氢化物原子荧光法 氢化物原子吸收光谱法 氢化物原子荧光法 冷原子吸收法 无火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 氢化物原子吸收光谱法 无火焰原子吸收光谱法 | 0029 2.0ng 0.1μg 5.0ng 0.01μg 2.6pg 2.8pg 46.2pg 38.2pg 49.6pg 123.6pg 139.6pg 25μg·L-1 0.004μg·L-1 |  | 卫生部《生活饮用水规范》2001 |
| 海水 | 汞 镉 铅 总铬 砷 铜 锌 镍 | 冷原子吸收光谱法 金捕集冷原子吸收光谱法 无火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 无火焰吸收分光光度法 氢化物原子吸收光谱法 无火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 | 8.6×10-6 2×10-6 1.4×10-5 3.4×10-4 1.9×10-4 9.1×10-4 1.2×10-3 1.4×10-3 1.6×10-2 0.05 | HY003.4-91 HY003.4-91 HY003.4-91 HY003.4-91 HY003.4-91 HY003.4-91 | GB3097-1997 |
|  |  |  |  | GB11912-89 |  |
| 农灌水 | 总汞 总镉 总铅 总铜 总锌 | 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法 | 0.00005 0.001 0.01 0.001 0.05 | GB 7468-89 GB 7475-89 GB7475-87 GB7475-87 GB7475-87 | GB5084-1992 |
| 渔业水 | 铜 锌 汞 镉 铅 镍 | 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 火焰吸收分光光度法 | 0.001 0.05 0.00005 0.001 0.01 0.05 | GB7475-87 GB7475-87 GB7468-87 GB7475-87 GB7475-87 GB11912-89 | GB11607-1989 |
| 污水 | 总汞 总镉 总铅 总铜 总锌 总银 总镍 总锰 | 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法（螯合萃取法） 原子吸收光谱法 火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 火焰吸收分光光度法 | 0.00005 0.001 0.01 0.001 0.05 0.05 0.01 | GB 7468-89 GB 7475-89 GB7475-87 GB7475-87 GB7475-87 GB11907-89 GB11912-89 GB11911-89 | GB8978-1996 |
| 空气 | 铅 汞 镉 铍 镍 锡 | 火焰吸收分光光度法 石墨炉原子吸收光谱法 冷原子吸收光谱法 原子荧光分光光度法 火焰吸收分光光度法 石墨炉原子吸收光谱法 石墨炉原子吸收光谱法 火焰吸收分光光度法 石墨炉原子吸收光谱法 石墨炉原子吸收光谱法 | 8×10-6mg·(m3)-1 3×10-6mg·(m3)-1 3×10-6mg·(m3)-1 3×10-8mg·(m3)-1 3×10-5mg·(m3)-1 3×10-6mg·(m3)-1 3×10-6mg·(m3)-1 | GB/T15264-94 推荐方法 推荐方法 推荐方法 HJ/T64.1-2001 HJ/T64.1-2001 推荐方法 HJ/T63.1-2001 HJ/T63.1-2001 HJ/T65.1-2001 |  |
| 危险废物焚烧设施 | 汞 镉 铅 锡 铜 锰 镍 | 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 |  | 《空气和废气监测分析方法》，中国环境科学出版社，1990 | GB18484-2001 |
| 土壤 | 铜 锌 汞 镉 铅 镉 铅 总铬 镍 | 火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 冷原子吸收光谱法 石墨炉原子吸收光谱法 石墨炉原子吸收光谱法 KI-MIBK萃取原子吸收光谱法 KI-MIBK萃取原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 火焰原子吸收光谱法 | 1.0 0. 5 0.004 0.01 0.1 0.06 0.2 5 5 | GB/T17138-97 GB/T17138-97 GB/T17136-97 GB/T17141-97 GB/T17141-97 GB/T17140-97 GB/T17140-97 GB/T17137-97 GB/T17139-97 | 单位：mg/kg |
| 危险废物浸出毒性 | 汞及其化合物 铅 镉 总铬 铜及其化合物 锌及其化合物 镍及其化合物 | 冷原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 直接吸入火焰原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 原子吸收光谱法 |  | GB/T15555.1 GB/T15555.2 GB/T15555.2 GB/T15555.6 GB/T15555.2 GB/T15555.2 GB/T15555.9 |  |

（字数30563）

# Text boxes

试样

干燥

加热溶解

加热

一定容积

分析

冷却

加热熔融

干燥

试样

分析

一定容积

酸分解