第14章 原子吸收光谱分析在食品保健品领域中的应用

14.1 概述

14.2 食品分析

14.2.1 样品的采集

14.2.2 样品的预处理

14.2.3 样品的消解和试样制备

14.2.4 分析方法

14.2.4.1 微波消解-石墨炉原子吸收测定铝

14.2.4.2 氢化物发生-原子吸收光谱法测定中华白海豚中的汞和砷

14.2.4.3 氢化物发生原子吸收光谱法测定饮料中的痕量砷

14.2.4.4 氯酸消解-石墨炉原子吸收法快速测定饮料中砷

14.2.4.5 横向加热石墨炉原子吸收法测定蘑菇、茶叶中的铬和铍

14.2.4.6 火焰原子吸收法测定豆制品中14个微量元素

14.2.4.7 火焰原子吸收法测定果蔬、鱼、肉、饮料中的钙

14.2.4.8 非完全消化火焰原子吸收光谱法测定羊肉中钙、铁、锰、铜和锌

14.2.4.9 萃取－火焰原子吸收光谱法测定镉

14.2.4.10 石墨炉原子吸收法测定铬

14.2.4.11 悬浮液进样FAAS法测定茶叶中的铜、铁、锌、锰

14.2.4.12 石墨或火焰原子吸收法测定铜

14.2.4.13 石墨炉原子吸收法测定锗

14.2.4.14 氢化物发生原子吸收光谱法测定鳗鱼中的汞

14.2.4.15 高温氧分解-汞齐法快速测定水产品中的总汞

14.2.4.15 高温氧分解-汞齐法快速测定水产品中的总汞

14.2.4.16 石墨炉原子吸收法测定粮食、豆类、蔬菜、肉类、鱼类中的镍

14.2.4.17 火焰原子吸收法间接测定奶粉中的磷

14.2.4.18 石墨炉原子吸收法测定铅

14.2.4.19 石墨炉原子吸收光谱法测定蔬菜中铅、镉

14.2.4.20 石墨炉原子吸收法测定食用菌中硒

14.2.4.21 微波消解-塞曼石墨炉原子吸收法测定桔子罐头中的锡

14.2.4.22 火焰原子吸收法测定锌

14.2.4.23 流动注射 导数火焰原子吸收光谱测定植物油中的铜、锌

14.3 保健品分析

14.3.1样品采集

14.3.2样品预处理和试样制备

14.3.3 分析方法

14.3.3.1 火焰原子吸收法测定铝

14.3.3.2 氢化物发生原子吸收法测定砷

14.3.3.3 石墨炉原子吸收法测定砷

14.3.3.4 石墨炉原子吸收法测定钡

14.3.3.5 火焰原子吸收法测定钙

14.3.3.6 萃取火焰原子吸收法测定镉

14.3.3.7 石墨炉原子吸收法测定镉

14.3.3.8 石墨炉原子吸收法测定铬

14.3.3.9 恒温平台石墨炉原子吸收法测定总铬及六价铬

14.3.3.10 导数火焰原子吸收法测定铬

14.3.3.11 火焰或石墨炉原子吸收法测定铜

14.3.3.12 悬浮液进样火焰原子吸收法测定铁

14.3.3.13 石墨炉原子吸收法测定锗

14.3.3.14 冷原子吸收法测定汞

14.3.3.15 火焰原子吸收法测定钾

14.3.3.16 火焰原子吸收法测定锰

14.3.3.17 石墨炉原子吸收法测定镍

14.3.3.18 萃取火焰或石墨炉原子吸收法测定铅

14.3.3.19 石墨炉原子吸收法测定锑

14.3.3.20 氢化物-原子吸收法测定锡、锑

14.3.3.21 石墨炉原子吸收法测定硒

14.3.3.22 流动注射-氢化物发生原子吸收法测定硒

14.3.3.23 火焰原子吸收法测定锌

参考文献

14.1 概述

随着我国经济的高速发展，人们生活水平不断提高，食品安全问题（如食品的有害元素污染问题）日趋成为人们关注的焦点。有害元素主要通过以下途径进入食品：自然环境中的高本底值，农用化学物质的使用以及环境污染及食品加工过程等。加强对食品中各种限量元素的监测，对于保障人体健康和消费者权益，促进我国食品产业的健康发展具有重要意义。

从产品种类划分，食品可分为谷类、豆类及其制品，蔬菜、水果及其制品，干杂食品及食用菌，饮料及冷冻饮品，食糖及糖果制品，肉与肉制品，乳与乳制品，蛋与蛋制品，食品添加剂，婴幼儿食品，辐照食品，食用油脂，水产品，调味品，酒类，罐头以及保健食品。其中，保健食品虽然在功用、使用原料及产品形态上与普通食品相比具有明显的差异，但由于其基本属性是食品，也属于食品范畴。

食品中的元素分为两类：一类是组成人生命体必需的、在食品中大量存在的常量元素，包括钾、钙、钠、镁等；另一类被称为营养必需的微量元素，如铁、铜、锌、锰、钴、钼、硒、铬、镍、锡和钒等。还有一些元素尚未证实其生理功能，对人体健康的生物效应和作用还未被人们认识。人体对这些元素只能耐受极小的剂量，剂量稍高即可呈现毒性作用，如铅、砷、汞、镉等。为了保证人们的饮食安全，为人类的饮食安全性提供可评价的依据，国家制订了各种有害元素在各类食品中的最高容许限量的卫生标准，同时制定各类卫生标准相应的检测标准方法[1,]。

2003年8月11日发布的新版《食品卫生检验方法》，包括了食品中砷、铅、铜、锌、镉、锡、汞、铁、镁、锰、钙、硒、钾、钠、铬、锑、镍、锗、铝等以及食品添加剂中的铅、砷等的国家标准分析方法。原子吸收光谱法作为国家标准推荐使用的方法，在食品、保健食品的中常量和微量元素的分析检测中得到广泛应用[1 ]。

14.2食品分析

14.2.1 样品的采集[1]

食品分析的采样方法有随机采样和分层采样法，用的最多的是随机取样。

对于粮食和谷类，应自每批食品上、中、下三层中的不同部位分别采取部分样品，混合后按四分法对角取样，再混匀，获得有代表性的样品。对于肉类、水产等食品应按分析项目要求分别采取不同部位的样品或混合后采样。蛋类应去壳后充分混匀后，取样。瓜果蔬菜类样品，特别是大个的西瓜、南瓜、大白菜等，可根据地段选取大、中、小各一个，然后按照横向或纵向切割，用四分法缩至500g左右，打成匀浆后作为分析试样。要注意选用合适材质的采样刀具，如果分析铁、铬等元素不能用钢刀，可改用铜刀、铝刀或聚乙烯塑料刀。

对于液体、半流体饮食品如植物油、鲜乳、酒或其他饮料，如用大桶或大罐盛装者，应先充分混匀后再采样。

水样采集，对饮用水采样，采样前用所取水样冲洗采样瓶及塞至少三次，取样时应缓缓使水流入采样瓶中。采样时瓶口要留有1%-2%的空间。采好后立即盖好瓶塞，用纱布缠紧瓶口，最后用石蜡将瓶口严密封固。天然泉点的采样应避免在静滞的水池中采集，而应选择在尽量靠近主泉口集中冒泡处或泉的主流处，在流动但又不湍急的水中采集。喷泉或自流井的采样，可在涌水处使用清洁导管将主流导出一部分作为样品。从井筒采集水样，应经一定时间抽水，大约抽出相当于井筒出水体积2-3倍的水量之后再正式采样。供测定Cu、Pb、Zn、Cd、Mn、总Fe、Ni、总Cr、Li、Be、Sr、Ba、Ag、V、Ca、Mg、Al、K、Na等项目的水样，应取容积为1000mL的干净硬质玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶，用待测水样冲洗后，加入5mL硝酸溶液（1+1），转动容器使酸浸润内壁，装入1000mL待测水样（若水样混浊，必须进行过滤），摇匀（水样pH值应小于2），密封（瓶盖不能用胶塞，也不能用胶布缠封，以防锌等污染）。

罐头、瓶装食品或其他小包装食品采样，应根据批号随机取样，同一批号取样件数，250g 以上的包装不得少于6个，250g 以下的包装不得少于10个。

其他食品样品的采集，如掺伪食品和食物中毒的样品采集，要具有典型性，食物中毒的样品有时还要采集中毒者剩下的食物，或从胃中抽取的食物和呕吐物等，要根据中毒者的症状了解中毒物的性质，采集那些可能含此毒物最多的食物作为分析样本。

食品样品的采集必须注意样品的生产日期、批号、代表性和均匀性（掺伪食品和食物中毒样品除外）。采集的数量应能反映该食品的卫生质量和满足检验项目对样品量的需要，一般散装样品每份不少于0.5kg。采样一式三份，供检验、复验、备查或仲载。采样容器根据检验项目，选用硬质玻璃瓶或聚乙烯制品。取样后应记录取样单位、地址、日期、样品批号、取样条件、包装情况及数量、检验目的等。一般样品在检验结束后，应保留一个月，保存时应加封并尽量保持原状，以备需要时复检。易变质食品不予保留。检验取样一般皆指取可食部分，检验结果以所检验的样品计算。

14.2.2 样品的预处理

在采样后到测试之前，为制备适于测试的样品需预先对样品进行适当的处理，如过筛、脱壳、粉碎、切细、绞碎、匀浆，过滤、超滤、离心、溶解、分离、纯化和浓缩等操作。对于一个具体样品，视样品种类和分析要求可以任用其中一部分或全部预处理操作。在风干或烘干、粉碎样品过程中，要特别注意防止尘土及加工机具带来的污染，易挥发的元素砷、硒、汞、铅等的挥发损失。预处理的目的是将供试样品加工成为试样，使被测元素转化为便于测定的形式。金属元素在食品中存在的状态，可能是无机盐形式，也可能是与有机官能团化学结合。其来源有：天然存在；加工时作为添加剂引入，如腌制肉类时钠或钾以硝酸盐或亚硝酸盐的形式加入肉中，面粉中添加铁或钙；在生长、加工和储运过程中受到环境的污染。

样品预处理和试样制备所选用的方法，取决于食品的类型和定量测定所用的方法，不可能推荐一种适用于所有样品的制样方法。谷类（除去外壳）、粮食、豆类、茶叶等去杂物后，磨碎，过20~40目筛；蔬菜、水果等试样取可食部分，切碎、捣成匀浆；水产品、鱼类、肉类及蛋类等水分含量高的鲜样，取可食部分用食品加工机或匀浆机打成匀浆。预处理好的样品储于塑料瓶中，保存备用。饮料、酒、醋、酱油等液体试样，在取样前充分混匀。可直接取样测定。

14.2.3 样品的消解和试样制备[2~6]

常用的食品样品消解方法有：干法灰化、湿法消解、密闭消化法（包括压力消解罐消解，微波消解）等。有关这些预处理方法的一般特点，请读者参见本书第4章4.1.2样品的溶解方法概述。本节只就食品样品的预处理做些简要的说明。

14.2.3.1干法灰化

食品多为有机物或含有有机物，干法灰化是常用于食品样品的分解方法，灰分用硝酸（0.5 mol/L）溶解，必要时可加热。将试样消化液洗入或过滤入10～25 mL容量瓶中，定容。

灰化用坩埚材质需根据被分析成分选择。测定食品中砷、锑、铜、银、硒、镉、铬、铅和汞等元素，干法灰化容易造成挥发损失，损失的程度取决于用于灰化的温度和时间，在某些情况下取决于样品中存在元素的化合形式，如锌、铅、铁、锡、铬和锑在卤素存在下更易于造成挥发损失。硫酸盐、硝酸盐和氧化物一般不挥发。元素除挥发损失外，还会因与容器反应，吸附在未烧尽的碳粒上或形成化合物如氧化物而损失。在许多情况下，宜加入灰助剂以促进分解或抑制挥发损失。硝酸、硫酸是常用的助灰剂，使某些成分氧化或转化为不挥发的盐。钙、镁、铝的硝酸盐也常用作助灰剂，加热分解生成氮氧化物，有氧化性，还可以减少待测成分与器皿接触，从而降低器皿的污染及滞留损失。

干法灰化能处理食品样品的量，一般干样不超过10g，鲜样不超过50g，如果样品量过大，易引起灰化困难或灰化时间过长。根据样品的性质和取样量的大小，灰化时间通常控制在4~8个小时，以灰分的颜色来判断灰化是否完全，灰分呈白色或灰白色、不含炭粒则认为已灰化完全。

14.2.3.2 湿法消解

湿法消解适用于各种不同的样品，挥发或吸附损失均较小，但使用的试剂量大，容易导致空白值过高。湿法消解使用较低的温度，并保持液体状态，可以减少挥发和容器的吸附损失。所用的氧化剂通常为硝酸、硫酸、高氯酸和过氧化氢。硝酸对蛋白质分解效果较好，金属元素与硝酸形成可溶性盐，过量的硝酸易于去除。硫酸的沸点（338℃），主要用于提高消化混合物的沸点，但过量的硫酸较难去除，同时它与某些元素形成不溶性化合物，这些不溶性化合物能吸附微量的其它元素。高氯酸是一种极好的氧化剂，但不能单独使用，即使使用混合酸，也不允许把消化物蒸发至干，因为无机高氯酸盐也会有发生爆炸的危险。过氧化氢经常加到混合物中以加速氧化反应。过氧化氢一般不预先混合使用，而是等消化到一定程度必要时再慢慢小心加入，防止因反应太剧烈而发生危险。

在实际应用中，往往是使用两种或两种以上的混合酸，以保证试样分解完全，

消解含有酒精或二氧化碳的样品，加酸前要先在电炉上将酒精或二氧化碳赶尽，以防止因反应太剧烈而发生危险。

14.2.3.3 密闭消化法

密闭消化法具有防止组分挥发损失、提高试剂利用率、降低试剂空白和免除大气污染等优点。缺点是溶样量小，这对于含量低的元素分析带来一定的困难。

压力消解罐消解食品样品，样品置于压力消解罐内罐，加入消解溶剂（如硝酸）浸泡过夜，加入消解溶剂总量不能超过罐容积的1/3。盖好内盖，旋紧不锈钢外套，放入恒温干燥箱，120～140℃保持3～4 小时，在箱内自然冷却至室温。

微波消解是近年来获得广泛应用的消解方法。有关微波消解的原理、装置和方法的详情，请读者参见第4章4.1.3微波消解试样。微波消解食品样品，应根据不同种类的样品设置微波炉消解系统的最佳分析条件,表14.1和14.2列出的分析条件可供参考。使用时应根据不同型号的微波消解仪器的《使用说明书》选择最佳消解条件，严格按照使用规范进行操作，以保证安全。

表14.1 粮食、蔬菜、鱼肉类试样微波分析条件

| 步骤 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 % | 50 | 75 | 90 |
| 压力/psi | 50 | 100 | 160 |
| 升压时间/min | 30 | 30 | 30 |
| 保压时间/min | 5 | 7 | 5 |
| 排风量 % | 100 | 100 | 100 |

表14.2 油脂、糖类试样微波分析条件

| 步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 % | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 压力/psi | 50 | 75 | 100 | 140 | 180 |
| 升压时间/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 保压时间/min | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 排风量 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

14.2.4 分析方法

14.2.4.1 微波消解-石墨炉原子吸收测定铝[7]

铝不是人体必需的微量元素，食品中铝主要是由其加工过程中添加膨松剂硫酸铝钾或硫酸铝铵引入的。早在1989年世界卫生组织把铝确定为食品污染物而加以控制，每天允许摄入量为1mg/kg体重，我国规定面制食品中铝的最大允许量为100mg/kg。过量摄入的铝元素在人体内蓄积起来，会损害脑细胞，是老年痴呆的病因之一。另外还会影响铁、钙等成分的吸收，导致骨质疏松，贫血，甚至影响神经细胞的发育等。

称取85℃干燥4h后样品0.5g于聚四氟乙烯溶样杯中，加硝酸3~5mL，在煮沸消毒器中沸水消解1h，加过氧化氢2mL，盖上内密封盖，放入外罐后拧紧，按照MK-Ⅲ型光纤压力自控密闭微波消解系统操作说明, 选择溶样压力2 0～2 5Mpa, 5～8min内消解完全。冷却后用纯水定容至100mL备用。同时做消化空白。吸取消解后的试样0.50～5.0ml于50ml容量瓶中,加入50g/L硝酸镁1.0ml,用(1+99)硝酸溶液定容至50ml。

测定条件：波长Al394 4nm,光谱通带宽0 2nm,灯电流4mA。石墨炉升温程序:干燥温度80℃,时间15s,斜坡升温速率10℃/s,干燥温度120℃，时间25s,斜坡升温速率5℃/s；灰化温度500℃,时间5s,斜坡升温速率100℃/s，灰化温度1600℃,时间20s,斜坡升温速率150℃/s；原子化温度2500℃,时间3s,快速升温；净化温度2700℃,时间3s,快速升温。氩气流量0 2L/min，原子化时停气。进样体积20μl。测量方式峰高。氘灯扣背景,标准曲线法定量。

检出限为0.27pg(3σ,n=11), 特征浓度为1 18pg。测定EAS-2牡蛎标样、玉米角、薯片、薯条、酥饼、面包的RSD为3.3%～7.9%（n=7）,对薯片、酥饼,面包的加标回收率92%～99%。线性范围0.0～50.0μg/L。相对标准偏差3.8%。

注意事项：

以吸光值改变≤±10%为允许限，5000mg/L K、Na、Ca、Mg、La、Cu、Zn、Pb、Sr、Ni、Cr、Fe、PO3-4、SO2-4、NO-3、Cl-不干扰20.0μg/L铝的测定。0 08mol/L高氯酸对测定有影响。

14.2.4.2 氢化物发生-原子吸收光谱法测定中华白海豚中的汞和砷[8]

准确称取已制备好的中华白海豚各种器官组织标本的干样0.1g左右于锥形瓶中,加水1~2mL湿润,浓HNO35mL和浓H2SO41mL,玻璃珠数粒,轻轻晃动使均匀浸润,冷消化过夜。次日加热密闭回流消解。开始为小火驱尽氮氧化物棕色烟,继逐渐加大火力保持微沸状态2h,至溶液呈澄清色淡后停止加热。冷却后从冷凝管上端小心加入5mL水,继续加热回流10min,放冷,水洗定容到25mL,混匀后转移到塑料试管中备用。移取适量试液于MHS-20型汞-氢化物发生器中,用5%HNO3加至10mL,再加入2滴5% KMnO4溶液, 用10mL 1%的硼氢化钾还原发生Hg蒸汽。用氮气载入石英原子化器测定。反应前N2吹扫时间6s，反应时间20s， 反应后N2清扫时间50s。峰面积积分30s，

准确称取已制备好的中华白海豚各种器官组织标本的干样样0.1g于高脚烧杯中,加浓HNO35mL和浓HClO41mL,冷消化过夜。次日于可调电炉上小火消解,待驱尽氮氧化物棕色烟后,逐渐加大火力至溶液澄清,余约0.5mL时取下,用水洗杯壁,稍加热后取下,水洗定容到25mL备用。移取适量试液于MHS-20型汞-氢化物发生器中，加入5%HCl至10mL体积,用10mL 1.5%,硼氢化钾发生AsH3，反应时间40s。反应前用N2吹扫时间25s，反应后用N2清扫时间40s。

测定Hg的条件：波长Hg253.7nm，光谱带宽0.7nm，灯电流9mA。石英池温度200℃，标准曲线法定量。

测定As的条件：波长As193.7nm，光谱带宽0.7nm， 灯功率8W。石英池温度900℃。峰面积积分35s，标准曲线法定量。

测定白海豚和国家标准物质GBW0857贻贝中Hg的加标回收率分别为97%和104%。测定贻贝中As的平均回收率为93%,RSD为7.8%。

本法已用于白海豚肌肉肝脏、心脏、胃肠、肾、肺、胰、脑、皮肤中的汞、砷的测定。

14.2.4.3 氢化物发生原子吸收光谱法测定饮料中的痕量砷[9]

在300mL聚乙烯烧杯中加入200mL含砷少于10ng的饮料，用定量移液管加入3mol/L 硝酸钾0.5～3mL、0.001mol/L APDC0.7～5mL和3% 硅胶悬浊液0.8～1.6mL、加稀盐酸使溶液最终的pH 值约为5～6。经充分摇动后，静置10min，用膜滤纸抽滤。硅胶在膜滤纸上形成了一个直径约17mm、厚度约为0.05mm的圆。将膜滤纸转入10mL离心试管中，加0.1mol/L盐酸 5.00mL，经振动100s后，制成了小体积的悬浊液。移入VA-90装置中，加入40%KI-3%维生素C溶液1～3mL 将五价砷还原成三价砷，再加入0.6%KBH4-0.5%NaOH溶液1.5～2.5mL将三价砷还原成 AsH3，以流量0.6～1.4L/min的空气作载气将AsH3带入石英原子化器，在电加热约900℃时AsH3分解为As蒸气，用原子吸收光谱法测定。空气

测定条件：波长193.7nm，灯电流10mA，光谱带宽 0.2nm，负高压 200V，空气流量1.0L/min。

最大富集效率为200倍。特征质量为0.01ng/1%。回收率为94.4％~100.5%。每小时可富集约10个样品。分析乐百氏、农夫山泉、天宝、脉动、冰山雪源和雪碧，其含砷量均低于我国饮料含砷量标准≤50μg/L。RSD为1%~8%，

注意事项：

在回收率在95%～105%之间：0.69ｇ NaCl，60mg的CaCl2 、500ng 的MgCl2、CuSO4、CoCl2、FeCl3、MnCl2、ZnCl2、Ni(NO3)2、KAl(SO4)2、KCr(SO4)2、NH4VO3和K2Cr2O7不干扰测定。

14.2.4.4 氯酸消解-石墨炉原子吸收法快速测定饮料中砷[10]

取0.50ｍｌ样品于硬质刻度磨口消化管中(含乙醇或二氧化碳的饮料,取样后先低温加热,除去乙醇或二氧化碳),加氯酸(28%)1.0mL,在恒温消解仪(130℃)消化近干，加基体改进剂硫酸镍溶液(10g/L)0.5mL,加水至5.0mL,混匀后测定。

测定条件：波长As193.7nm，光谱带宽2.0nm，灯电流600mA。石墨炉升温程序：干燥温度40℃~80℃，时间15s，80℃~120℃，时间15s；灰化温度900℃，时间25s；原子化温度2500℃，时间4s；净化温度2700℃，时间3s。进样量20μL。测量方式为峰高。标准曲线法定量。

最低检出浓度0.05mg/L，加标回收率为94.0%～102%。相对标准偏差为5.0%～8.0%(n=6)。用本法测定了碳酸饮料、蛋白质饮料、冷冻饮品。

注意事项：

28%氯酸溶液配制，称取500g分析纯氯酸钾，置于2L烧杯中，加入900ml去离子水，加热溶解后，以15ml/min速度加入375ml72%优级纯高氯酸，边加边搅拌，冷却后，将整个溶液在冰箱中放置24h，然后用砂芯漏斗(G5)抽滤，弃去高氯酸钾，得到28%氯酸溶液850ml，将滤液储于棕色瓶中，置于冰箱4℃保存。

14.2.4.5 横向加热石墨炉原子吸收法测定蘑菇、茶叶中的铬和铍[11]

Cr和Be 都是对人体有害的微量元素。Cr过量摄入可导致癌症,Be过量吸入或接触能引起急性呼吸系统病变。蘑菇、茶叶是生活中常见的食品和饮品,监测食品中的Cr 、Be 具有重要的现实意义。采用Mg(NO3)2作基体改进剂,横向加热一体化平台石墨管和塞曼扣除背景相结合技术, 高了测定铍的灰化温度和灵敏度,很好消除了基体干扰。

新鲜蘑菇用去离子水洗净,放入洁净容器,置于烘箱中于105 ℃烘干,取出粉碎；茶叶直接粉碎,都置于干燥器中备用。平行称取数份1.0000g 的样品于150 mL 洁净的烧杯中,加15mL HNO3和1mL H2SO4 盖上表面皿,低温加热至消化完全,再蒸至小体积,取下,冷却,移入25 mL 容量瓶中,稀释至刻度。

测定条件：波长Cr 357.9nm，灯电流15 mA；波长Be234.9 nm,灯电流10 mA。光谱带宽0.7nm。Cr和石Be墨炉升温程序为: 干燥130℃,5s/25s (斜坡/保持时间,下同)；灰化1500℃,10 s/20 s；原子化2300℃,0 s/ 5s；净化2450℃,1s/5s。纯氩作保护气体，原子化时停止内部气流。进样体积20μL, 同时加3g/L Mg(NO3)2 5μL。纵向交流塞曼效应扣背景。标准曲线法定量。

检出限分别为66和4.8 ng/g。特征量分别为5.3×10-12g 和1.9×10-12g；相对标准偏差分别为3.0%～17.3%和4.3%～11.6%；回收率分别为98%～103%和98%～106 %。线性范围均为为0～80μg/L。

注意事项：

5%(V/V)的HNO3、H2SO4,50000倍的K、Na 、Mg,25000倍的Fe、Cu、Mn、Zn、Al对20μg/L Cr 无干扰。5%(V/V)的HNO3、H2SO4, 250000 倍的Na、K、Ca,125000倍的Zn、Mn、Fe、Cu、Al对4μg/L Be无干扰。

14.2.4.6 火焰原子吸收法测定豆制品中14个微量元素[12]

大豆及其制品已成为人们日常生活中不可或缺的食品,它含有蛋白质、氨基酸和矿物质等多种营养成分。

大豆及豆制品样品预先用超纯水清洗两遍,除去浮灰和杂质。准确称取样品10g于30mL瓷坩锅中,在电热板上灰化至无烟后移入马弗炉中于550℃进一步灰化2.5h。取出冷却后用4mL1∶1HNO3在电热板上加热溶解,冷却至室温后,定量转移至50ｍＬ比色管中定容。必要时进行适当稀释。按表14.3中的条件测定大豆、豆腐皮、豆筋、水豆腐、豆芽、豆腐干、豆腐卷、千张和腐竹中的Ca、Mg、Fe、Cu、Zn、Mn、Ni、Co、Cd、K、Na、Sr、Cr、Pb等14种元素。在适当浓度范围内各元素之间相不干扰。标准曲线法定量。

表14.3 测定豆制品中微量元素的条件

| 元素 | 波长/nm | 光谱带宽/nm | 灯电流/mA | PMT电压/V | 空气流量/L.min-1 | 乙炔流量/L.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 324.8 | 0.4 | 2.0 | 304 | 5.0 | 1.0 |
| Ca | 422.7 | 0.4 | 3.0 | 282 | 5.0 | 1.0 |
| Co | 240.7 | 0.2 | 3.0 | 450 | 5.0 | 1.0 |
| Cd | 228.8 | 0.4 | 3.0 | 350 | 5.0 | 1.0 |
| Cr | 357.9 | 0.4 | 2.0 | 325 | 6.5 | 2.5 |
| Fe | 248.3 | 0.2 | 3.0 | 440 | 5.0 | 1.0 |
| Na | 589.0 | 0.4 | 1.0 | 378 | 6.5 | 1.0 |
| Ni | 232.0 | 0.2 | 3.0 | 412 | 5.0 | 1.0 |
| Pb | 283.3 | 0.4 | 3.0 | 315 | 5.0 | 1.0 |
| K | 766.5 | 0.4 | 1.0 | 468 | 6.5 | 1.7 |
| Sr | 460.7 | 0.2 | 2.0 | 424 | 6.5 | 2.0 |
| Mn | 279.5 | 0.2 | 3.0 | 373 | 5.0 | 1.2 |
| Mg | 285.2 | 0.4 | 2.0 | 265 | 5.0 | 1.0 |
| Zn | 213.9 | 0.4 | 3.0 | 424 | 5.0 | 1.0 |

回收率在90 2%～110 0%之间,相对标准偏差在0.30%～3.4%之间。

注意事项：

测定Ca,Mg需加入浓度分别为0.12和0.50mg.mL-1的SrCl2, Ca,Mg和Sr的测定需另制备试液。

14.2.4.7 火焰原子吸收法测定果蔬、鱼、肉、饮料中的钙[1]

钙是机体内必不可少的营养元素之一。钙的存在极为广泛，几乎所有的动植物都含有一定量的钙，骨骼、牙齿、蛋壳和珊瑚等更是含有大量的钙。食品中除了天然存在的钙以外，还有很多食品人为地添加了钙化合物作为营养补充剂和品质改良剂。

蔬菜、水果、鲜鱼、鲜肉等鲜样，先用自来水冲洗干净后，要用去离子水充分洗净。面粉、奶粉等干粉类试样，取样后立即装容器密封保存，防止空气中的灰尘和水分污染。

精确称取均匀干试样0.5～1.5g(湿样2.0～4.0g，饮料等液体试样5.0～10.0g)于250mL高型烧杯，加混合酸消化液20～30mL，上盖表面皿。置于电热板或沙浴上加热消化。如未消化好而酸液过少时，再补加几毫升混合酸消化液，继续加热消化，直至无色透明为止。加几毫升水，加热以除去多余的硝酸。待烧杯中液体接近2～3mL时，取下冷却。用20g/L氧化镧溶液洗并转移于10mL刻度试管中，并定容至刻度。按上述操作做试剂空白试验测定。

仪器参考条件：波长422.7 nm，光谱通带0.7 nm，灯电流10～15 mA，空气流量10L/min，乙炔流量1.0 L／min，燃烧器高度7.0mm。氘灯校正背景。标准曲线法定量。

两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

注意事项：

试样不得用石磨研碎。

14.2.4.8 非完全消化火焰原子吸收光谱法测定羊肉中钙、铁、锰、铜和锌[13]

取新鲜羊肉，用组织捣碎机将其切碎，称取2 0000g样品于50ml三角瓶中，加入5ml浓硝酸，再加入1ml高氯酸，加热20min，使样品组分大部分被分解或转入酸溶液中，得淡黄色透明液体，加入1mlSr2+溶液，用稳定剂琼脂溶液分数次将样液转入25ml容量瓶中，使样液成为均匀的分散体系，用琼脂溶液定容。直接进样火焰原子吸收光谱法测定。测定条件见表14.4。标准曲线法定量，无需校正背景吸收。

表14.4 测定条件

| 元素 | 波长/nm | 燃烧器高度/mm | 光谱带宽/nm | 空气流量/l.min-1 | 乙炔流量/l.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 442.6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0.5 |
| Fe | 248.3 | 8 | 0.2 | 5.8 | 0.3 |
| Mn | 279.5 | 8 | 0.2 | 5.6 | 0.4 |
| Cu | 324.7 | 8 | 0.2 | 5.6 | 0.4 |
| Zn | 213.9 | 8 | 0.2 | 5.6 | 0.4 |

相对标准偏差小于2 81%，加标回收率为96 5%～101 1%。各元素的线性范围分别为：Ca 0～5μg/ml；Fe 0～25μg/ml；Mn:0～0.5μg/ml；Cu0～0 5μg/ml；Zn 0～5μg/ml。2 3　加标回收率分别为：Ca 96.5%、Fe 100.6%、Mn97.6%、Cu 97.8%和Zn 101.1%。本法已用于新疆4个牧区的羊肉中微量元素的测定。方法的优点是不要求除尽有机物，方法简便快速。

14.2.4.9 萃取－火焰原子吸收光谱法测定镉[1]

镉是蓄积性毒物，机体摄入很微量的镉也会对肾脏产生危害。自1968年日本将“骨痛病”列为镉危害而引起的公害病后，镉的安全摄入问题引起世界各国的关注。食物是人体摄入镉的主要来源。由于现代工业“三废”的排放污染了自然环境，土壤、水体中的镉经过动植物的富集作用在其体内达到一个较高的水平，人再食入了遭到污染的动植物而使镉在体内蓄积造成机体损害。

样品预处理按14.2.4.3 锌的测定一节中的方法进行。

碘化钾-4-甲基戊酮-2（MIBK）萃取，吸取25mL（或全量）上述制备的样液及试剂空白液，分别置于125mL分液漏斗中，加10mL硫酸(1+1)， 再加10mL水，混匀。分别置于125 mL分液漏斗中，各加盐酸(1+11)至25 mL，再加10 mL硫酸（1+1）及10mL水，混匀。于试样溶液、试剂空白液中各加10mL 碘化钾溶液250g/L，混匀，静置5min，再各加10 mLMIBK，振摇2min，静置分层约0.5h，弃去下层水相，以少许脱脂棉塞入分液漏斗下颈部，将MIBK层经脱脂棉滤至10 mL具塞试管中，备用。

二硫腙－乙酸丁酯萃取，称取5.00ｇ上述试样，置于250mL高型烧杯中，加15mL混合酸，盖上表面皿，放置过夜，再于电热板或砂浴上加热。消化过程中，注意勿使干涸，必要时可加少量硝酸，直至溶液澄明无色或微带黄色。冷后加25mL水煮沸，除去残余的硝酸至产生大量白烟为止，如此处理两次，放冷。以25mL水分数次将烧杯内容物洗入125mL分液漏斗中。

于试样处理溶液、试剂空白液各分液漏斗中各加 5mL柠檬酸钠缓冲液(2mol/L)，以氨水调节pH至5～6.4，然后各加水至50mL，混匀。再各加5.0mL  二硫腙乙酸丁酯溶液(1g/L)，以氨水调节pH至5～6.4，然后各加水至50 mL，混匀。再各加5.0mL 二硫腙－乙酸丁酯溶液(1g/L)，振摇2min，静置分层，弃去下层水相，将有机层放入具塞试管中，备用。标准溶液系列根据需要确定浓度后以同样步骤处理。

参考测定条件：波长228.8 nm，灯电流6～7mA，光谱带宽0.15～0.2nm，空气流量5L/min，乙炔流量L/min。（缺数据）有机相直接进样测定，氘灯背景校正，标准曲线法定量。两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的15％ 。

14.2.4.10 石墨炉原子吸收法测定铬[1]

铬的毒性与其存在的价态有关，六价铬的毒性较强，有很强的致突变作用，已确认为致癌物，对皮肤有刺激性，并能在体内蓄积。三价铬属低毒物质，仅有较弱的蓄积作用，也具有致突变活性。三价铬是人体内必需的微量元素之一，是体内葡萄糖利用的一个必要因素，缺铬时的症状是糖耐量受损，严重的可导致糖尿病和高血糖症。铬和脂类代谢也有关系，动脉粥样硬化患者，可用有机铬制剂治疗。

干法消解，称取经预处理后的食物样品0.5～1.0g于瓷坩埚中，加入1～2mL优级纯硝酸，浸泡1h以上，将坩埚置于电炉上，小心蒸干，炭化至不冒烟为止，转移至高温炉中，550℃恒温2h，取出、 冷却后，加数滴浓硝酸于坩埚内的试样灰中，再转入550℃高温炉中，继续灰化1～2h，到试样呈白灰状，从高温炉中取出放冷后，用硝酸（1%v/v）溶解试样灰，将溶液定量移入5或10mL容量瓶中，定容后充分混匀。按上述方法作空白对照。

高压消解罐消解法，取试样0.300～0.500g，于具有聚四氟乙烯内筒的高压消解罐中。加入1.0mL硝酸、4.0mL过氧化氢液，轻轻摇匀，盖紧消解罐的上盖，放入恒温箱中，从温度升高至140℃ 时开始记时，保持恒温1h，同时做试剂空白。取出消解罐待自然冷却后打开上盖，将消解液移入10mL容量瓶中。合并洗液于容量瓶中。用水定容。

如用湿法消解，按14.2.3.1 铅的测定的程序进行。

测定参考条件:波长357.9nm。石墨炉升温程序：干燥温度110℃，时间40s；灰化温度1000℃，时间30s；原子化温度2800℃，时间5s。进样量为20μL。塞曼效应或氘灯校正背景。标准曲线法定量。

两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

注意事项：

⑴ 有基体干扰时，加入2%磷酸铵溶液作基体改进剂。

⑵ 所有玻璃仪器均不能用铬洗液洗涤

14.2.4.11 悬浮液进样FAAS法测定茶叶中的铜、铁、锌、锰[14]

按四分法取适量均匀的茶叶样品,于(80±2)℃烘干4ｈ,粉碎过160目筛,准确称取0 2000ｇ于25mL比色管中,加入5mL 0.15%琼脂溶液作稳定剂,, 用超声波清洗器作搅拌器,振动样品使其润湿,并浮起,再用水定容,然后搅拌15min,此溶液可稳定40min以上。用空气－乙炔火焰测定条件见表14.5，预喷雾时间为5ｓ、信号响应时间为5ｓ、积分时间为8ｓ。

14.5 测定条件

| 元素 | 波长/nm | 灯电流/mA | 光谱带宽/nm | 燃气流量/L.min-1 | 燃烧器高度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 248.3 | 14 | 0.2 | 2.2 | 9 |
| Zn | 213.9 | 10 | 0.5 | 2.0 | 7 |
| Mn | 279.5 | 12 | 0.2 | 2.0 | 7 |
| Cu | 324.8 | 10 | 0.5 | 1.8 | 7 |

测定结果与传统湿法一致,ｔ检验表明两者无显著性差异,相对误差<±0 96%。

注意事项：

加入10%的SrCl2为释放剂可以消除Al,Ti,PO43-,SiO2-3对Fe,Mn的干扰。

14.2.4.12 石墨或火焰原子吸收法测定铜[1]

铜是生命所必需的微量元素之一，人体含铜量达100-150mg，成年人每天最低限度摄入量为2-3mg，若低于此限度则有缺铜的可能。摄入铜过量则会引起肝损伤，出现慢性、活动性肝炎症状。根据试样中铜的含量水平，选择火焰或石墨炉原子吸收法测定。

称取预处理后的谷类、茶叶、咖啡、蔬菜、水果、水产品样品1.00～5.00g，乳、炼乳、乳粉样品2.00g。样品置于石英或瓷坩埚中，加5mL硝酸，放置0.5小时，小火蒸干，继续加热炭化，移入马弗炉中，500±25℃灰化1小时，取出放冷，再加1mL硝酸浸湿灰分，小火蒸干。再移入马弗炉中，500℃灰化0.5小时，冷却后取出，以1mL硝酸(1+4) 溶解，移入10.0mL容量瓶中，用水定容。

称取油脂类样品2.00g（固体油脂先加热融成液体），置于100mL分液漏斗中，加10mL石油醚，用硝酸(10%) 提取2次，每次5mL，振摇1min，合并硝酸液于50mL容量瓶中，用水定容。

饮料、酒、醋、酱油等液体试样，可直接取样测定。固形物较多或仪器灵敏不足时，可把上述试样浓缩后置于石英或瓷坩埚中，加5mL硝酸，放置0.5小时，小火蒸干，继续加热炭化，移入马弗炉中，500±25℃灰化1小时，取出放冷，再加1mL硝酸浸湿灰分，小火蒸干。再移入马弗炉中，500℃灰化0.5小时，冷却后取出，以1mL硝酸 (20％，V/V) 溶解，移入10.0mL容量瓶中，用水定容。

参考测定条件：波长324.8nm，灯电流3～6mＡ，光谱通带0.5nm。火焰原子吸收法测定时，空气流量9L/min，乙炔流量2L/min，燃烧器高度6mm，氘灯校正背景。石墨炉原子吸收法测定时的升温程序：干燥温度90℃，时间20s；灰化阶段升温时间20s，800℃保持20s；原子化温度2300℃，时间4s。保护气流量1.5L/min,原子化阶段停气。进样量10～20μL。背景校正后标准曲线法定量。

两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

注意事项：

⑴ 有基体干扰时，可加入硝酸铵或磷酸二氢铵基体改进剂。

⑵ 一般食品中铜含量较高，可以进行直接喷雾进样进行测定。铜含量低、共存元素干扰大的食品，可采用吡咯烷二硫代氨甲酸铵-甲基异丁酮萃取分离富集后进行测定。

⑶ 样品中有大量钾盐和钠盐时，会由于分子吸收而产生正误差，用有机溶剂萃取后可得到正确的结果。

14.2.4.13 石墨炉原子吸收法测定锗[1]

微量元素锗具有抗癌、抗衰老及改善人体免疫的功能，尤其是有机锗制品在医院、保健领域正在不断开发应用。无机锗毒性较高。

称取经预处理后的均匀试样0.5～1.0g于150mL锥形瓶，加15～20mL硝酸，盖表面皿放置过夜。置于电热板上加热至近干。放冷后加2～4mL过氧化氢再加热至近干，放冷。用微波消解时称取均匀试样0.5～1.0g，置于微波消解罐内，加2～3mL 硝酸，1mL过氧化氢。旋紧罐盖并调好减压阀后消解。微波消解程序160W，10min； 320W，10min；480W，10min。消解完毕放冷后，拧松减压阀排气，再将消解罐拧开。将消解液移入25mL容量瓶中，加适量钯盐溶液，加水稀释至刻度。

测定参考条件：波长265.2nm，光谱带宽0.4nm，灯电流10mA。使用热解石墨管，石墨炉升温程序：干燥温度80～120℃，时间30s；干燥温度120～300℃，时间20s；灰化温度300℃，时间30s；灰化温度1200℃，时间20s； 原子化温度，2700℃，时间3s。标准曲线法定量。线性范围0～200ng/mL(以Ge计)。同时做试剂空白

14.2.4.14 氢化物发生原子吸收光谱法测定鳗鱼中的汞[15]

鳗鱼中的汞含量已成为重点监测的重要元素之一。鳗鱼通过体表和鱼腮等对汞进行吸收蓄积在体内,含量是水体中汞含量的数十倍以上。鱼体中的汞主要以甲基汞的形式存在,占鱼体中汞含量的80%～100%。目前日本规定的水产品总汞限量为0.4mk/kg,我国水产品卫生标准限量是0.3mg/kg。

准确称取经破碎均质后的鳗鱼样品约0.50g于聚四氟乙烯溶样杯中,加入4mLHNO3,2mLH2O2,摇匀后于电热板上在150℃左右加热约15min,反应平静后取下,稍冷,把溶样杯放进消解罐,盖好罐盖,置于微波溶样系统的转盘上,设定条件为:1挡(0.5MPa) 30ｓ,2挡(1.0 MPa)10ｓ,3挡(1.5 MPa)10ｓ,4挡(2.0 MPa)8min。消化完毕后取出,冷却约3min,打开罐盖,取出溶样杯,用少量去离子水吹洗溶样杯盖子和杯壁,在电热板上蒸发浓缩溶液至约1mL,冷却,将溶液移入10mL容量瓶中,用去离子水定容。分别准确移取试溶液10.0mL于氢化物反应瓶中,加入2mL 30g/LNaBH4溶液(10.0g/LNaOH溶液作介质),氩气为载气, 流量调节到还原剂在10ｓ内的加入量为2mL时最合适。进样检测时间为10ｓ。标准曲线法定量。

测定条件：波长:253.7nm,灯电流8mA,光谱通带0.7nm。读数方式为峰高，读数时间10.0ｓ，读数延迟时间2.0ｓ，基线漂移时间2.0ｓ。

检出限为0.02μg/L(n=11,3σ),相对标准偏差为2.3%～3.6%,回收率为93.2%～101.0%。线性范围为0～40.0μg/L。

注意事项：

测定1.0μg/L汞,当相对误差在±5%内时,1000倍的Cu2+、Fe3+、Ca2+、Cl-、Pb2+、Cd2+不干扰测定。

14.2.4.15 高温氧分解-汞齐法快速测定水产品中的总汞[16]

汞及其化合物都具有很强的毒性,我国规定水产品中的总汞含量≤0.3mg/kg。

样品在氧气流里干燥、高温分解,产生的气体经净化后,汞被汞齐化器吸附,加热汞齐化器,原子吸收光度汁测量释放出的汞。

称取0.1000～0.5000ｇ经捣碎、均质的样品于石英或镍质样品舟中,将样品舟导入末端装有催化、吸附剂(Mn3O4+CaO)的石英管,同时密封和通氧。石英管分别套在分解炉和恒温的催化炉中,样品在管中的氧气流里于温度300℃干燥30～60ｓ，在800～900℃高温燃烧分解3～7min。。产生气体经催化、吸附剂净化,汞蒸气被金质汞齐化器选择性吸附。当分解、吸附完成后, 以流速约200mL/min的氧气吹扫系统30～60ｓ,然后瞬间加热汞齐化器至900℃解吸汞，并在氧气流的带动下进入恒温于120℃的光学池进行测量。光源为253.7nm的低压汞灯。测定水产品中汞的装置见图14.1。采用长度比为10∶1的两个串联测量池可以提供不同的灵敏度。缓冲池不在光路上,其作用是使2次测量的时间错开。

图14.1　DMA80直接进样测汞仪的结构图

1 自动进杆臂,2 样品舟,3 热分解炉,4 催化、吸附剂5 催化炉,,

6 汞齐化器,7 Hg灯,8、9 长、短光学池,10 检测器,11 缓冲池

检出限是0.5ng(3σ),校正曲线的线性范围是0.5～600ng,RSD(ｎ=6)是1.7%～8.9%,回收率是92.1%～104.9%。方法已用于干制鱼翅、螃蟹、对虾、鲍鱼、银鱼、鲷鱼、鲈鱼、牡蛎、鱿鱼、鲮鱼中汞的测定。

14.2.4.16 石墨炉原子吸收法测定粮食、豆类、蔬菜、肉类、鱼类中的镍[1]

镍是人体的必需微量元素，微量的镍能使胰岛素增加、血糖降低。金属镍和可溶性镍盐对皮肤和粘膜有强烈的刺激作用，能引起皮炎和湿疹。摄入过多的镍会对人体健康造成危害。我国现已制定了食用氢化油、人造奶油镍的卫生标准。

湿法消解样品。称取粮食、豆类等干样0.3～0.5g或鲜样5g(精确至0.001g)于150mL锥型烧瓶中，加15mL硝酸，瓶口加一小漏斗，放置过夜。次日置于电热砂浴上加热，待激烈反应后，取下稍冷后，缓缓加入2mL过氧化氢，继续加热消解。反复补加过氧化氢和适量硝酸，直至不再产生棕色气体。再加25mL去离子水，煮沸除去多余的硝酸，重复处理两次，待溶液接近1～2mL时取下冷却。将消解液移入10mL容量瓶中，用水分次洗烧瓶，定容至刻度。

压力消解罐消解样品。称取粮食、豆类等干样0.2～1.0g(精密至0.001g), 置于聚四氟乙烯塑料罐内，加5mL硝酸，放置过夜，再加7mL过氧化氢，盖上内盖放入不锈钢外套中，将不锈钢外盖和外套旋紧密封。蔬菜、肉类、鱼类及蛋类水份含量高的鲜样，用捣碎机打成匀浆，称取匀浆2.0～5.0g(精密至0.001g)，置于聚四氟乙烯塑料罐内，加盖留缝置80℃鼓风干燥箱或一般烘箱至近干，取出，加5mL硝酸放置过夜，再加7mL过氧化氢，盖上内盖放入不锈钢外套中，将不锈钢外盖和外套旋紧密封。放入恒温箱，在120℃恒温2～3小时，至消解完全后，自然冷却至室温。将消解液移至25mL容量瓶中，用少量水多次洗罐，一并移入容量瓶，定容至刻度、摇匀。同时做空白试验，待测。

测定参考条件:波长232.0nm，光谱带宽0.15nm，灯电流4mA。石墨炉升温程序:干燥温度150℃，时间20s；灰化温度1050℃，时间20 s；原子化温度2650℃，时间4s。氘灯或塞曼效应校正背景。标准曲线法定量。

两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

14.2.4.17 火焰原子吸收法间接测定奶粉中的磷[17]

磷是人体遗传物质DNA的主要组成元素,是人体骨骼的重要组成元素,磷在人体的骨骼内需不断更新,每天必须摄入一定量的磷。

在弱酸性介质中,Pb2+与PO3-4、Cl-反应生成沉淀,

7Pb22+ ＋ 4PO43- + 2Cl-+ H2O = PbCl2[Pb3(PO4)2]2·H2O↓

用FAAS法测定滤液中剩余的Pb2+,间接法测定奶粉中的磷。

称取奶粉2.0000g,置于瓷坩埚中,于电炉上缓慢加热至干,放入马弗炉中,在600℃灼烧3h。取出,冷却,用10mL盐酸溶液(1+19)溶出样品,转入100mL容量瓶中, 加入20mL六次甲基四胺-盐酸缓冲溶液,控制溶液的pH值为5.3，摇动溶液,使之充分反应30min。定容。干过滤，测定滤液的中剩余的铅的吸光度。

测定条件：波长:Pb283.3nm，灯电流7.5mA，光谱带宽1.3nm。乙炔流量2.3L/min，空气流量9.5L/min，燃烧器高度7.5mm。

检出限为5.9×10-6mg/mL（n=14,3σ）。相对标准偏差为3.1%～4.2%(n=11),回收率为97%～106%。线性范围是0～0.20mg/100mL(以磷计)。

注意事项：

测定100mL溶液中0.10mg的磷,当相对误差在+5%以内时,共存离子允许量(μg)如下:K+、Na+(10000),Ca2+、Mg2+、SiO44-(2000),Mn2+(1500),Ni2+(1000),Cu2+、Zn2+(500), Fe3+(200)。SO42-与Pb2+生成PbSO4沉淀, NH4+与PO43-以及其它离子易生成沉淀，干扰严重。

14.2.4.18 石墨炉原子吸收法测定铅[1]

铅是一种具有蓄积性、多亲和性的毒物，主要损害神经系统、造血系统、消化系统和肾脏，还损害人的免疫系统，使机体抵抗力下降，婴幼儿和学龄前儿童是易感人群。食品中铅污染的主要来源有：食品加工、储存、运输过程中使用的含铅器皿的污染；含铅农药的使用；工业“三废”的排放，污染附近生长的农作物等。预防铅对人体的危害的重要措施是控制人们从饮食中铅的摄入量。联合国粮农组织/世界卫生组织（FAO/WHO），食品法典委员会（CAC）1993年食品添加剂和污染物联合专家委员会（JECFA），建议每人每周铅的允许摄入量（PTWI）为25 μg/kg.bw,以人体重60 kg 计，即每人每日允许摄入量为214 μg。为了控制人体铅的摄入量，在食品监督领域中列为重要监测项目。食品卫生标准GB14935-94中规定, 铅的允许限量为乳类(鲜)≤0.05 mg/kg；蛋类、蔬菜、水果≤0.2 mg/kg。在保健食品中重金属限量标准中规定，固体饮料≤0.5 mg/kg；胶囊≤1.5 mg/kg；茶类、藻类为原料的食品≤2.0 mg/kg。

（1） 压力消解罐消解法：称取1.00～2.00 g预处理后的样品（干样、含脂肪高的试样<1.00 g, 鲜样<2.00 g或按压力消解罐使用说明书称取适量样品）于聚四氟乙烯内罐，加硝酸2～4 mL浸泡过夜。再加过氧化氢（30％）2～3 mL（总量不能超过罐容积的1/3）。盖好内盖，旋紧不锈钢外套，放入恒温干燥箱，120～140℃保持3～4 h，在箱内自然冷却至室温，将消化液洗入或过滤入10～25 mL容量瓶中，用水少量多次洗涤罐，洗液合并于容量瓶中并定容，混匀备用。同时作试剂空白。

（2）湿法消解：称取1.00～5.00 g预处理后的样品，置于锥形瓶或高脚烧杯中，放数粒玻璃珠，加10 mL混合酸（1：5高氯酸：硝酸），加盖浸泡过夜。在锥形瓶或高脚烧杯口加一小漏斗在电炉上消解，若变棕黑色，再补加硝酸，直至冒白烟，消化液呈无色透明或略带黄色，放冷将消化液洗入或过滤入10～25 mL容量瓶中，用水少量多次洗涤锥形瓶或高脚烧杯，洗液合并于容量瓶中并定容，混匀备用。同时作试剂空白。

（3）微波消解：称取0.10~0.50g预处理后的样品置于消解罐中（高糖、高脂肪的样品<0.30 g）加入1~5mL硝酸，1~2mL过氧化氢，盖好安全阀后，将消解罐放入微波炉消解系统中，根据不同种类的试样设置微波炉消解系统的最佳分析条件，至消解完全，冷却后用去离子水定量转移并定容至25mL，低含量样品可定容至10mL，混匀待测。

参考测定条件：波长283.3 nm，光谱带宽0.2～1.0 nm，灯电流5～7 mA，干燥温度120℃，时间20 s；灰化温度450℃，保持15～20 s，原子化温度1700～2300℃，保持续4～5 s。氘灯或塞曼效应校正背景。标准曲线法定量。

注意事项

⑴ 加入基体改进剂磷酸二氢铵，可将灰化温度提高至900℃。

⑵ 对高含盐量样品，采用标准加入法定量。

⑶ 铅的最灵敏吸收线为217.0nm，若使用的宽的光谱通带，试样中痕量的铜会引起干扰。所以测定铅时，多采用283.3nm线。

14.2.4.19 石墨炉原子吸收光谱法测定蔬菜中铅、镉[18]

将采集好的蔬菜样品用去离子水冲洗干净并晾干,用不锈钢刀切碎,用组织碎机搅成匀浆,备用。准确称取5.00～10.00g制备好的蔬菜样品于250ｍＬ三角瓶中,放数粒玻璃珠,加硝酸8mL,高氯酸4mL,瓶口加一小漏斗,移至通风橱内,放置过夜。次日在电热板上低温加热进行消解,若反应产生棕黄色烟雾,反复补加适量硝酸,至不产生棕黄色烟雾。蒸发至近干,取下稍冷,然后用约10mL1%稀硝酸溶解残渣,蒸至2～3mL,取下冷却,全量转移至25ｍＬ比色管中,用去离子水冲洗三角瓶内壁,定容至标线。

测定条件：波长Pb283.3nm,Cd228.8nm,灯电流9.0nA,光谱带宽1.3nm。石墨炉升温程序：干燥温度80~140℃，时间40s，灰化温度Pb和Cd分别试400℃和300℃，灰化时间均为20s，原子化温度均为2000℃。时间5s，净化温度2200℃，净化时间4s。

测定铅、镉的检出限分别为2.24和0.472μg/kg(3σ)。相对标准偏差分别为5.99%和5.33%,回收率分别为88.5%和107%,。

方法已用于测定卷心菜、韭菜、菠菜、土豆、萝卜、西葫、西红柿、黄瓜等8种新鲜蔬菜中铅、镉的含量。

14.2.4.20 石墨炉原子吸收法测定食用菌中硒[19]

硒是人体必需的微量营养元素，是一种抗氧化剂，具有清除体内自由基及抗衰老作用。机体硒的主要来源是食品。硒是易挥发元素，采用低温500℃为灰化温度，加人基体改进剂避免硒的灰化损失。

将含硒金针菇和蛹虫草用筛网过滤，自来水冲洗后，再以大量蒸馏水洗涤三次，最后用亚沸水冲洗，沥干，装人塑料瓶中，置于一80℃冷冻冰柜冷冻24 h后，再在真空度0.035 mbar、温度为-30℃的真空冷冻干燥系统中连续冷冻干燥72 h。干燥好的样品粉碎均匀后，装人塑料瓶密封，保存于冰箱内。

称取约0.5 g样品，放人高压消化罐中，加人2 mL浓硝酸，加盖，常温消化一夜后在100℃烘箱中消化4h。取出自然冷却2h，得到清亮透明溶液，转移至50 ML容量瓶，加入2μL 1% Ni(N03)2基体改进剂，定容。

测定条件：波长196.0nm，灯电流6.0mA，光谱带宽1.0 mn。进样量10μL。氘灯扣背景，标准曲线法定量。石墨炉升温程序见表14.6。

表14.6 石墨炉升温程序

| 步骤 | 温度/℃ | 步骤时间/s | 气体流量/L.min-1 | 读数选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85 | 5.0 | 3.0 | 否 |
| 2 | 95 | 40.0 | 3.0 | 否 |
| 3 | 120 | 10.0 | 3.0 | 否 |
| 4 | 500 | 5.0 | 3.0 | 否 |
| 5 | 500 | 1.0 | 3.0 | 否 |
| 6 | 500 | 2.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 2500 | 1.0 | 0.0 | 是 |
| 8 | 2500 | 2.0 | 0.0 | 是 |
| 9 | 2600 | 2.0 | 3.0 | 否 |

方法的检出限为15.8μg.L-1，特征浓度为1.94μg.L-1。回收率在92.1%~115.5%之间，相对标准偏差为1.28%，线性范围0~250μg.L-1 。方法已用于普通金针菇，富硒金针菇，普通蛹虫草和富硒蛹虫草等食用菌中痕量硒的测定。

注意事项：

采用石英高压消化罐在较低温度下进行缓慢样品消化，减少了消化过程中硒的损失。加入Ni(N03)2基体改进剂。可明显增高硒溶液的吸光度，消除Fe, Mg, Na, K, SO42－的干扰。

14.2.4.21 微波消解-塞曼石墨炉原子吸收法测定桔子罐头中的锡[20]

准确称取可食部分0.5g于消化管中，加入5mL硝酸， 5mL水，选择样品最多的管子作为主控管，按照微波消解系统操作说明书操作，消解完全、冷却后用纯水定容至100mL备用。同时做消化空白。微波消解程序见表14.7。

表14.7 微波消解程序

| 步骤 | 时间/(hh；mm；ss) | 功率() | 内部温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00：10：00 | 700 | 150 |
| 2 | 00：10：00 | 800 | 150 |
| 3 | 00：10：00 | 900 | 200 |
| 4 | 00：10：00 | 1000 | 200 |
| 排风 | 00：10：00 |  |  |

测定条件:波长Sn286.3nm；光谱带宽0.7nm；灯电流30mA。石墨炉升温程序：干燥温度130℃，升温时间15s，保持时间30s；灰化温度1000℃，升温时间10s，保持时间20s；原子化温度1800℃，升温时间0s，保持时间3s；净化温度2200℃，升温时间1s，保持时间3s。测量方式峰面积。样品进样量20μL。基体改进剂（0.1%磷酸二氢铵+0.1%硝酸镁）进样量2μL。塞曼效应校正背景吸收，标准曲线法定量。

检出限为3.1μg/L(3σ,n=11)。精密度为5 1%～6 4%(n=7)。测定桔子罐头中锡的回收率为92%～97%。

20 王立 于笑宇 范建中.微波消解-塞曼石墨炉原子吸收法测定食品中的锡.中国卫生检验杂志，2005，15（5），564

4.2.4.22 火焰原子吸收法测定锌[1]

锌是生命必需的微量元素之一。人体缺锌，会有食欲减退、味觉和嗅觉丧失，创伤愈合缓慢等症，发育中的儿童缺锌还会导致发育停滞。动物性食品是锌的可靠来源，菜叶和水果含锌较少。摄入过量的锌可引起发育不良和贫血。人偶然食入过量的锌可引起恶心、呕吐和腹泻，如饮水中锌浓度为30.8mg/L时，曾发生昏迷和恶心病例。

称取约5.00～10.00g经预处理后的谷类样品置于50mL瓷坩埚中，小火炭化至无烟后移入马弗炉中，在500±25℃灰化约8小时后，取出坩埚，放冷后再加入少量混合酸，小火加热，不使干涸，必要时加少许混合酸，如此反复处理，直至残渣中无炭粒，待坩埚稍冷，加10mL盐酸(1+11)，溶解残渣并移入50mL容量瓶中，再用盐酸(1+11)反复洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，稀释至刻度。

称取已预处理后的蔬菜、瓜果及豆类样品10.00～20.00g置于瓷坩埚中，加 1mL磷酸(1+10)，小火炭化，以下操作按上述处理谷类样品的操作进行。

禽、蛋、水产及乳制品取可食部分充分混匀。称取5.00～10.00g置于瓷坩埚中，小火炭化，以下操作按上述处理谷类样品的操作进行。

乳类经混匀后，量取50mL，置于瓷坩埚中，加 1mL磷酸(1+10)，在水浴上蒸干，再小火炭化，以下操作按上述处理谷类样品的操作进行。

参考测定条件：波长 213.8nm，灯电流6mＡ，光谱带宽0.38nm，空气流量10L/min，乙炔流量2.3L／min，燃烧器高度3mm。氘灯校正背景。标准曲线法定量。

两次重复测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

注意事项：

当样品中有食盐、碱金属、碱土金属以及磷酸盐大量存在时，或锌样品中锌含量低时，在pH5～10的介质中，用APDC-MIBK萃取分离共存盐类和富集锌，以提高测定灵敏度。

14.2.4.23 流动注射 导数火焰原子吸收光谱测定植物油中的铜、锌[21]

铜缺乏会发生贫血症、白化症和脱发等疾病，过量会发生铜中毒，缺锌可使生长发育停止,人性机能低下。人体内Zn/Cu比值增大,易患高血压和冠心,Zn/Mo的比值大于300时,往往预示着癌症已进入晚期。

准确称取约1ｇ的植物油于100ｍＬ的蒸馏烧瓶中,加入5mL浓HNO3,放置12h,加入5mLH2O2,再放置1h,然后小火加热,逐次加入浓HNO3和H2O2,直到溶液呈浅黄色透明为止。冷却,分次加入HClO4,小火加热,除色至溶液无色透明,冷却,移入25ｍＬ的容量瓶中, 用亚沸高纯水定容。用流动注射仪喷入原子吸收分光光度计中,吸收信号经导数仪处理,由双笔记录仪记录。

分析Cu和Zn的流动注射条件：反应管长是10cm，载流速度是6.3mL.min-1，采样时间分别是8和6ｓ，采样量分别是150和100μg.mL-1,采样频率分别是120和180次.h-1。

测定条件：波长Cu324.7nm,Zn213.9nm。灯电流均为2mA，空气/乙炔为5.5，燃烧器高度是6mm。标准曲线法定量。

Cu和Zn的检出限分别是0.0029和0.0022μg.mL-1,特征浓度分别为0.0040和0.0012μg.mL-1,相对标准偏差分别是2.4%和1.1%。线性范围为0～1 8μg.mL-1和0～0.5μg.mL-1。回收率为92 7%～108 9%。

方法已用于棉籽油、芝麻油、豆油的测定

14.3 保健品分析

我国卫生部2003年发布的新版《保健食品检验与评价技术规范》中，将保健食品(Health Foods)定义为具有特定保健功能的食品，即适于特定人群食用，能调节人体生理功能，但又不以治疗为目的的一类食品（本书中简称保健品）。免疫调节、调节血脂、抗疲劳、延缓衰老是我国保健品中比重最大的四类产品。世界各国对保健品的称谓各有不同,如德国称之为“革新食品”(Reform Food), 欧美国家称之为“健康食品”(Health Food)等。有关专家预测，功能性保健品将是21世纪食品业的一个新的经济增长点。

存在于保健品中的金属元素可分为必需元素、非必需元素及有害元素。保健品常涉及到限量元素的检测。限量元素是指在机体代谢过程中起重要作用，但需求量极低，在食品中存在量也较低的微量必需元素（ 如铜、锌、铁、锰、铬、钴、硒等） 以及有害元素（ 如铅、砷、汞、镉等）。由于大多数限量元素在机体中具有蓄积性，随着机体内蓄积量的增加，可导致不同程度的毒性反应，甚至引起三致（ 致畸、致癌、致突变） 作用。因此世界各国对此高度重视，对其制订了严格的限量，并着力研究快速、灵敏、准确的分析方法，以控制保健品、食品中有害元素含量，保障消费食用安全[6]。1996年，中华人民共和国《保健食品管理法》颁布实施。根据该法制订的《保健食品通用卫生要求》，要求对饮液、固体饮料和胶囊等保健品中的砷、铅、汞等有毒有害重金属含量进行限量控制和检测。以药用植物及其制剂为原料的保健品占了相当一部分比重，按照2001年7月1日颁布的《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》，对药用植物及制剂规定了铅、镉、汞、铜、砷等重金属的限量指标。另外国内外对保健品的开发研究都十分重视功效成分的研究和检测，必需元素作为保健品的一项功效成分，其检测也倍受关注。原子吸收光谱法和原子荧光光谱法以其灵敏度高和准确快速的特点，越来越广泛地用于保健品中的必需元素、非必需元素及有害元素的分析检测。

保健品的基本属性是食品，但与普通食品相比，在功用、使用原料及产品形态上都具有明显的差异。按照人体亚健康状态的论点，保健品的作用是协助人体由亚健康状态向健康状态发展。在产品原料上，按照保健品原料性质[22]，可分为传统食品原料、药食两用原料、具有生物活性的动植物原料、食品新资源和营养素等5类。在产品形态上，我国市场上70 %的保健产品为非传统食品形态[23]，胶囊、片剂、口服液是保健品三大主流剂型。也有一部分的保健品采用了如奶粉、食用油、蛋类等传统形态。我国进口的保健品中，非传统形态的胶囊、片剂也占到保健品的80 %以上。有些国家如日本、加拿大和澳大利亚，则要求保健品为传统食品形态[24]。欧洲对保健品的形态则无官方规定[25]。美国保健品则以从水果瓜菜类中提取的维生素族片剂或胶囊等产品为主。从保健品的发展趋势来看，出现了动物、植物、微生物全面开发的新局面。近年来，主导欧美等国的保健品市场的是双歧杆菌、乳酸菌等活性生物体菌制成的微生物制剂。

保健品中微量元素分析要求灵敏度高，特异性强，是一项痕量组分的分析技术。由于保健品种类繁多，新资源、新品种不断出现，样品组成成分较为复杂，干扰因素较多，元素在保健品中的存在形式多样，不同元素的理化性质也存在较大差异，因此在分析前需要采用适当的样品预处理方法，以破坏有机质，提取分离中待测元素，再根据元素的性质选择适宜的分析方法。所以保健品中微量元素的检测，要结合保健品的成分、形态，采取相应的采样、制样和分析方法。

14.3.1样品采集

保健品的采样方法因其类型不同而异，目前，市售的保健品按形态可分为溶液类(包括饮液、口服液、乳剂、营养保健酒等)和固体类(包括以藻类和茶类为原料的固体饮料、片剂、粉剂和胶囊等)。

溶液类的保健饮品，摇匀后取样即可。

片剂和胶囊形态的保健品一般一次取样十片以上，准确称取其重量，片剂或颗粒需研成粉末。

药食两用的中药材取样需根据其形体大小采取相应的方法。形体小的和粉末状的经搅拌均匀后取50~250g试样，形体大的经搅匀后取250~500g试样。试样干燥后需研磨成粉末，用四分法从试样中取有代表性的部分，作为分析用试样。

奶类、蛋类等传统形态的保健品采集时除需考虑代表性、典型性外，还需考虑样品的适时性，即采集的样品在运输和贮存期间应尽可能保持食品原有状态、其中的微量元素的化学形态和含量不变。

14.3.2 样品预处理和试样制备

按照保健品原料来源的不同，可分为动物性原料、植物性原料、化合物(包括营养素、褪黑素等)和微生物。口服液、胶囊及片剂等制剂形式的保健品多为复方制剂，基体成分复杂。所以除部分溶液类及可溶性的保健品外，采集来的样品多数不能直接用于测定，需要经过样品预处理，通过破坏有机基体，制备成均匀的分析用试样或将样品转变成溶液后才能用于测定。样品制备方法除经典的稀释法、浸提法、湿式消解法、干式灰化法外，微波消解法和高压分解法等的应用也越来越广泛。

稀释法适用于饮液、口服液及可溶于水或试剂的化合物类保健品。稀释剂常用去离子水、稀酸和有机溶剂。其优点是不需要进行化学处理，避免了试样分解中可能引入的污染。缺点是灵敏度降低，存在机体干扰(有机物或无机物)。合理的稀释比取决于试样中待测元素的含量、测定方法的检出限以及样品的组成。

稀释法适用于饮液、口服液及可溶于水或试剂的化合物类保健品。稀释剂常用去离子水、稀酸和有机溶剂。其优点是不需要进行化学处理，避免了试样分解中可能引入的污染。缺点是灵敏度降低，存在基体干扰(有机物或无机物)。合理的稀释比取决于试样中待测元素的含量、测定方法的检出限以及样品的组成。

浸提法常用于保健品中某些金属化学形态分析。采用浸提法可以保持金属原来的化学形态。例如保健品中六价铬的测定可采用四甲基氢氧化铵(TMAH)于水浴中溶解样品，从而使铬离子完全溶提出来而不改变其原价态。在保健品中选择酸作为浸提液较多见。酸提取法是利用HCl、HNO3等酸对金属元素具有强的溶解能力，选择性地提取样品中的待测元素，方法操作简便、快速准确、干扰少，是一种较为理想的样品预处理方法。但酸的浓度过高时，基质分解程度加剧，易造成较强的基体干扰[6,26]。

干灰化法一般用来处理固体形态的保健品，尤其在处理大量样品时优势明显。干法灰化具有空白值低、操作简便、灵敏度高等优点，但该方法存在费时、耗电量大、易引起损失使测定结果偏低等缺陷。

湿式消解法与干灰化法一样用于不溶于水或试剂的保健品的样品制备，是样品制备常用的方法之一，具有有机物分解速度快、回收率高等优点。湿法消解法也存在某些元素挥发损失，如Hg、Se在还原条件下或出现炭化时，被还原而挥发损失。在试样含有氯时，Ge、As变成GeCl4和AsCl3(沸点分别为83.1 ℃和132 ℃)挥发损失等。其缺点是试剂用量大、空白值高、反应产生大量有害气体污染环境。

高压分解法通常指电烘箱加热－高压密封罐消解技术，它是我国国家标准中规定使用的方法之一，解决了常规湿法消解样品时，酸用量大、空白值高、污染严重、操作费时费力、待测元素易损失等缺点。使用密封罐消化样品，可降低方法的检出限。

微波消解法在保健品微量元素的测定中也得到广泛应用[27,28]。由于微波可使被加热物料内部分子间产生剧烈振动和碰撞，导致加热物体内部的温度激烈升高，即所谓“内加热”，摒弃了传统的先加热物体表面，然后热能由表及里，即所谓的“外加热”技术。样品消解时，样品表面层和内部在不断搅动下破裂、溶解，不断产生新鲜的表面与酸反应，促使样品迅速溶解。与常规的高温灰化及湿法消化比较，微波消解技术具有省时、省酸、安全、污染小以及损失少、空白值低、易实现自动监控等独特优点，对于易挥发元素的测定,结果的准确性较湿式消解和干灰化法高。

保健品样品制备除以上列举的这些一般性方法外，实际应用中有些额外的处理也是很必要的。例如含酒精的保健饮品还需先在水浴上蒸去酒精，再进行消解。再如用火焰法分析某些样品中含量低而共存元素含量大的元素如Pb、Cd、Cu、Zn等，样品消解后有时还需用萃取法进行富集分离。所以制备方法的选择需要根据保健品的形态、成分、待测元素含量以及实验室的实际条件来确定。

14.3.3 分析方法

14.3.3.1 火焰原子吸收法测定铝[29]

准确称取1.00g试样，置于250 mL凯氏烧瓶中，加2.0 mL硫酸，然后缓慢加入30 %过氧化氢3 mL。待剧烈反应平缓后，再加入1 mL过氧化氢，加热将样品完全炭化,直到冒三氧化硫白烟，冷却，加入50 mL水和1片Pyrex玻璃片，煮沸3~5min，冷却后稀释并定容。

测定条件：波长Al309.3 nm，灯电流30 mA，狭缝宽度1 mm。雾化气流量(N2O)4.5（标尺刻度）,助燃气和雾化气流量(N2O) 5.5（标尺刻度）,C2H2流量6（金属球标尺刻度）；燃烧器在光程上的高度3.2 mm。进样量4 mL.min-1。标准曲线法定量。

线性范围为50~150 μg.L-1。

注意事项：

1不要使用小于2 mL的移液管或小于25 mL的容量瓶。

2 点火程序是点燃空气乙炔火焰，再过渡到氧化亚氮乙炔火焰，熄火程序是先将氧化亚氮乙炔火焰过渡到乙炔火焰，再熄火。

14.3.3.2 氢化物发生原子吸收法测定砷[30]

在酸性条件下五价砷被碘化钾-硫脲还原成三价砷,用硼氢化钾发生砷化氢，载气带入电热石英管炉中原子化。

称取0.5000 g样品于微波消解罐中，加入4.00 mL硝酸和1.00 mL过氧化氢，加盖密闭消化。加热功率400 W，压强600 kPa，运行时间1200 s。样品消解后挥发除去残余硝酸及二氧化氮，转移到容量瓶内定容。加入等量的碘化钾和硫脲，使二者最终浓度均达到0.5 %~1.0 %。

测定条件: 波长As193.7 nm，灯电流8.0 mA,负高压490 v。读数方式为峰高值。积分时间12.0 s，读数延时3.0 s。标准曲线法定量。氢化物发生器工作条件：用经稳流的0.25 MPa 氮气做动力及载气，测定时按下启动开关，同时吸入1 mL硼氢化钾、2 mL样品和1 %盐酸载液5 mL。

检出限为0.18μg. L-1，RSD<3 %，回收率为86.6 %~104.7 %，线性范围为0~10μg.L-1。

注意事项：

(1)样品溶液中硝酸浓度不超过5.0 %时，不影响砷的测定。

(2) Cu、Fe、Mn、Zn在样品溶液中允许存在的浓度较高，因Pb、Sn均能生成氢化物，允许其存在的浓度较低。

14.3.3.3 石墨炉原子吸收法测定砷[31 ]

用微波消解时，直接取约0 5g袋泡茶和速溶茶茶叶,准确称入消化罐中。在消化罐中加入5mL硝酸、2mL过氧化氢,按以下程序进行微波消化:250W(1min)、0W(1min)、250W(5min)、400W(min)、650W(5min),可获得澄清消化液,移入25mL容量瓶中,用水定容。

用湿法消解时[32]：将灵芝用小型粉碎机粉碎至200目。称取1ｇ制备好的样品于50ｍL烧杯中,加入硝酸8mL,2mL高氯酸,盖上表面皿,放在低温炉上加热。待溶液变白后,取下烧杯,稍冷,用去离子水清洗表面皿。继续放在低温炉上加热,直至产生浓白烟蒸掉大部分高氯酸,取下,稍冷后,加入1mL硝酸及少量去离子水,加热溶解盐类,定容于25 mL容量瓶中。

测定条件：波长As193.7 nm，灯电流12 mA，光谱带宽0.5 nm。进样体积10 μL。升温程序：灰化温度1300 ℃，原子化温度2850 ℃。基体改进剂：0 .3%氯化钯2μL,2%抗坏血酸2μL,峰高方式测定。标准曲线法定量。

回收率93.6%～97.6%。

注意事项：

(1)使用氯化钯、抗坏血酸作为基体改进剂,灵敏度和回收率都会获得改善。

(2)采用镍作为基体改进剂,可大大提高砷的灰化温度,基本上消除了样品基体对测定的干扰,方法简便、易行。测定砷最好使用无极放电灯,否则,灵敏度会很低,重现性会很差。使用基体改进剂时,基体改进剂的试剂质量一定要注意，必须避免引进新的干扰。

14.3.3.4 石墨炉原子吸收法测定钡[33]

称取一定量样品于25 mL石英烧杯中，电炉上炭化后，移入马福炉中550℃灰化4h，冷却后，用HNO3(1+1)及5 % HNO3溶解,定容至10.0 mL。

测定条件：波长Ba553.5 nm；灯电流16 mA,光谱带宽0.2 nm。进样体积30μL。石墨炉升温程序见表14.8。氩气流量1.0 L.min-1，原子化时停气。峰高方式测定。用标准曲线法定量。

表14.8 石墨炉升温程序

| 阶段 | 温度/℃ | 斜坡升温时间/s | 阶梯升温时间/s | 氩气流量/L.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 30 | 15 | 1.0 |
| 2 | 250 | 20 | 15 | 1.0 |
| 3 | 900 | 20 | 5 | 1.0 |
| 4 | 2450 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 2600 | 0 | 3 | 1.0 |

测定钡的检出限为1.7 μg.L-1，回收率为95.3 %~107.2 %，RSD为4.7 %。

14.3.3.5 火焰原子吸收法测定钙[34~38]

称取0.5~1.5g均匀样品,保健饮品取5~10g，钙剂粉末取0.1g。称准到0.0001g。 置于250 mL 高型烧杯中，加20 mL~30 mL混合酸消化液，置于电热板上加热消化，直至无色透明为止。加几毫升去离子水，加热以除去多余的硝酸。待烧杯中的液体接近2~3 mL 时，取下冷却。用去离子水转移于10 mL 刻度试管中，用2 %氧化镧(或1 %氯化镧)稀释定容至刻度，同法做试剂空白。用标准曲线法定量。

测定波长Ca422.7 nm，灯电流6 mA,光谱带宽0.5 nm。乙炔流量2 L.min-1,空气流量8 L.min-1。

检出限为0.1 (g.L-1，RSD(10 %，标准曲线的线性范围为0.5~3.0 (g.mL-1。

注意事项：

(1)火焰原子吸收光谱法测定保健品中钙时存在各种背景干扰，Al3+、PO43-等产生负干扰，而Mg2+和蔗糖产生正干扰。镧溶液能消除Al3+、PO43-产生的负干扰。采用0.1 %Srcl2为改进剂能部分消除Mg2+产生的正干扰。对于含Mg盐较高的保健品，宜采用标准加入法定量。酸介质中HNO3对钙测定基本无影响，而HCl有正干扰，H2SO4有负干扰。

(2) 钙制剂的消化处理，也可采用硝酸-盐酸（11+1）混合酸，用0.2 %的氯化锶作为释放剂。钙制剂中钙含量的测定，采用EDTA滴定法较多。

14.3.3.6 萃取火焰原子吸收法测定镉[39~41]

称取2.0000 ~3.0000 g固体、半固体样品，或移取5.00 mL液体样品，置于50 mL瓷坩埚中，小火炭化，然后移入马弗炉中，500 ℃以下灰化约16 h后，取出坩埚，放冷后再加少量混合酸，小火加热，直至残渣中无炭粒。用10.00 mL盐酸(1+11)溶解残渣并移入50 mL容量瓶中，稀释至刻度。同法做试剂空白。

萃取分离：吸取25.00 mL上述制备的样液及试剂空白液，分别置于125 mL分液漏斗中，加10.00 mL硫酸(1＋1)，再加10.00 mL水。然后于样品溶液、试剂空白液中各加250 g.L-1碘化钾10.00 mL，静置5 min，用10.00 mL 4-甲基－2－戊酮萃取镉离子与碘离子形成的络合物2 min，静置分层，弃去下层水相，以少许脱脂棉塞入分液漏斗下颈部，将4-甲基戊酮-2层经脱脂棉滤至10 mL具塞试管中备用(萃取法1)。

或者于样品溶液中加入5.00 mL 2 mol·L-1柠檬酸钠缓冲溶液，以氨水调节pH至5~6.4，加水至 50.00 mL。用5.00 mL lg.L-1二硫腙-乙酸丁酯溶液萃取镉离子与二硫腙形成络合物2 min，静置分层，用有机相进样测定(萃取法2)。

测定条件：波长Cd228.8 nm，灯电流6~7 mA，光谱带宽0.15~0.2 nm。空气流量5 L. min-1，乙炔流量0.4 L.min-1，灯头高度1 mm。氘灯背景校正。用标准曲线法定量。

萃取法1和萃取法2的检出限分别为0.02 mg.kg-1和0.06 mg.kg-1，RSD分别为2.8 %和 7.5 %，回收率分别为95 %和95.9 %。

注意事项：

(1) 1 mg Ca2+、Fe3+、Sb4+、Sn4+、Pb2+、Mg2+等金属离子和3g氯化钠，经萃取分离后不干扰0.3 μg镉的测定。

(2)所用试剂应尽量选用低空白值的优级纯试剂，瓷坩埚等用前最好以10 %硝酸漂洗1次。

(3)试样加入混合酸放置过夜后，易于消解。溶样过程中不能使内容物干涸，否则难以达到样液澄明，且回收率也差。

14.3.3.7 石墨炉原子吸收法测定镉[40,42,43 ]

干法灰化：称1.0000～5.0000 g样品于坩埚内，先小火炭化至无烟，移入马弗炉于500 ℃灰化6～8 h。加1 mL混合酸，在小火上加热，直至呈白色或灰白色，用0.5 mol·L-1 硝酸溶解，过滤至10.00~25.00 mL容量瓶中定容。同法做试剂空白。

高压消解：称取样品0.5000～2.0000g样品于聚四氟乙烯罐内，加2～4 mL硝酸，放置过夜，再加2～3 mL过氧化氢（内容物不能超过罐容积的1/3）盖上内盖，然后旋紧不锈钢外套，在恒温箱内于120～140℃放置 2～3h，在箱内自然冷却至室温，将消解液滤入10.0～25.0mL容量瓶中定容。同法做试剂空白。

湿法消解：精密吸取待测口服液样品5mL，置于三角瓶中,加5mL浓硝酸和25mL过氧化氢,放置过夜,置电热板上低温消解,确保样品不沸腾,消化液近1mL时,再加5mL浓硝酸和25mL过氧化氢,继续消化至约1mL,冷却,加水溶解,过滤于25mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀, 随行空白试样。

微波消解：称取烘干粉碎的灵芝样品0.3ｇ(精确至0.0001ｇ)于Teflon微波消化罐中,加6mL浓硝酸及1mL30%过氧化氢,加盖密闭后于微波消解炉中消解7min(分4档,即:0.5MPa、1min;1.0MPa、2min;1.5MPa、2min及1.0MPa、2min),冷却后取出,消解后溶液澄清透明,将消化液移入100mL的高脚烧杯中,以少量水分次洗涤消化罐,合并洗涤液及消化液,于水浴赶酸至剩1～2mL,以水定容至10mL,制成灵芝样液。待测。同法制备空白试液。

测定条件：波长Cd228.8 nm，灯电流8 mA，光谱带宽0.7 nm。进样量10μL或20μL。升温程序：干燥温度/时间120 ℃/20 s，灰化温度/时间350 ℃/20 s，原子化温度/时间2100 ℃/3 s。背景校正。标准曲线法定量。

回收率为95.2 %~111.0 %，RSD为9.1 %~10 %。

注意事项：

(1)高压消解样品时应按规程操作，取样量不可超过规定量，严格控制加热温度，不可使用高氯酸，以避免使其与硝酸形成爆炸性化合物。

(2)必要时可注入与样液等量的20 %磷酸铵基体改进剂，避免产生背景干扰。对复杂的样品应使用标准参考物质或质控样进行质控。

14.3.3.8 石墨炉原子吸收法测定铬[44,45]

湿法消解：取0.5000 g流浸膏 (1.00 mL保健饮液)置于50 mL锥型瓶中，用10 mL高氯酸和硝酸的混酸（1+5）浸泡一昼夜，再加5mL混酸低温加热，待锥型瓶中溶液颜色由棕色变为浅色时取下，加入1 mL H2O2 和4 mL HNO3，高温加热至冒白烟，取下冷却，滴加7mL去离子水，分两次加热赶酸，至近干后，冷却，移入50 mL容量瓶中，用1 % HCl定容。同法做试剂空白。

压力消解：取0.3000~0.5000 g均匀样品置于具有聚四氟乙烯内罐的高压消解罐中，加入1mL硝酸、4mL过氧化氢，轻轻摇匀，盖紧消解罐上盖，放入恒温箱中，从温度升到140 ℃时开始记时，保持恒温1 h，同时做试剂空白，取出消解罐待自然冷却后，打开上盖，将消解液移入10 mL容量瓶中，将消解罐用水洗净，合并洗液于容量瓶中，用水稀释至刻度。

测定条件：波长Cr357.9 nm，灯电流7.5 mA，光谱带宽1.3 nm。升温程序:干燥温度/时间80～120 ℃/30 s，灰化温度/时间700 ℃/30 s，原子化温度/时间2900 ℃/10 s，净化温度/时间3000 ℃/3 s。氘灯或塞曼效应扣背景。标准曲线法定量。

回收率为103.9 %，RSD为4.52 %。

注意事项：

如果样品中铬含量太少，要进一步提高灵敏度的话，在样品消解完后，将消解液在低温下挥干，用1.0 mol·L-1盐酸定容至3.00或5.00 mL。

14.3.3.9 恒温平台石墨炉原子吸收法测定总铬及六价铬[29]

采用100 g.L-1四甲基氢氧化铵(TMAH)于60℃超声波振荡水浴中溶解样品，使铬离子完全溶提出来而不改变其原价态，取一部分样液直接测定总铬，取另一部分样液，加稀硫酸将溶液调至pH为3左右，定容过滤除去大分子沉淀物，然后在pH 4.8~5.0，加入去离子水至约60 mL和100 g.L-1 DDTC溶液5 mL，以10 mL 0.2 mol·L-1 EDTA溶液掩蔽三价铬，用5 mL MIBK萃取六价铬,测定有机相中的六价铬含量。用减量法分别得到六价及三价铬的含量。

准确称取0.5000~2.0000 g研碎样品，置于25 mL三角烧瓶中，加入100 g.L-1甲基氢氧化铵5 mL，用盖将瓶口盖好(不用玻璃磨口塞)，置于超声波振荡水浴中，保持水温60 ℃±2 ℃，振荡至样品充分溶解。同时做空白试验。

测定条件：波长Cr357.9 nm，灯电流5 mA，光谱带宽0.7 nm，能量62 %。测定方式峰面积，积分时间7.0 s，滞后时间0.0 s。氙灯扣背景。石墨炉工作条件见表14.9。用标准加入法定量，或采用浓度直读方式，从仪器上直接读取浓度值。

表14.9  石墨炉工作条件

| 原子化条件 | 总 铬 | 六价铬 |
| --- | --- | --- |
| 石墨管类型 | 涂锆热解石墨管加平台 | 涂锆热解石墨管加平台 |
| 干燥温度/℃ | 100/160 | 80/120 |
| 升温时间/s | 5 10 | 2 10 |
| 保持时间/s | 15 25 | 15 20 |
| 灰化温度/℃ | 600/1600 | 1600 |
| 升温时间/s | 5 10 | 15 |
| 保持时间/s | 15 5 | 15 |
| 原子化温度/℃ | 2650 | 2650 |
| 升温时间/s | 1 | 1 |
| 保持时间/s | 7 | 7 |
| 净化温度/℃ | 2700 | 2700 |
| 升温时间/s | 1 | 1 |
| 保持时间/s | 4 | 4 |
| 进样量/µl | 20 | 30 |

注意事项：

六价铬在动植物组织中主动要呈游离状态，不与蛋白质等生物大分子结合，样液在调至酸性的过程中，六价铬不致被出现的大分子沉淀吸附而引起损失，可用DDTC-MIBK螯合萃取分离浓缩六价铬。根据三价铬和六价铬只有在碱性条件下不易互相转化这一特性，选用强碱性化合物为消解剂，将铬的价态固定。本法适用于总铬和六价铬的分别测定。

14.3.3.10 导数火焰原子吸收法测定铬[46]

准确称取降糖奶粉约1g，于开氏烧瓶中,加入5mL硝酸，0.5mL高氯酸，静置过夜。加热消化，待剧烈反应停止后，逐滴加入硝酸继续消化，待溶液澄清透明后,加水赶酸，定容至50mL容量瓶中。

样品分析：配制一系列铬标准溶液，在357.9nm波长处，喷入空气-乙炔火焰原子化器中，通过自制导数测量装置(导数灵敏度档设定为5mv)，由双笔记录仪记录其输出信号，拟合线性回归方程，将样品溶液在同样的火焰条件下喷入火焰，记录其导数信号。根据线性回归方程求出未知样品含量。

导数法测定铬的灵敏度为0.007μg/mL，精密度为2%，检出限为0.0015μg/mL，回收率为97%～105%。常规法测定铬的灵敏度为0.14μg.mL-1，精密度为2.21%，检出限为0.0028μg.mL-1。

14.3.3.11 火焰或石墨炉原子吸收法测定铜[47~50]

保健饮品：取10.0000 g~20.0000 g均匀样品于烧杯中，含酒精的保健饮品应先在水浴上蒸去酒精，于电热板上先蒸发至一定体积后，加入10 mL硝酸+高氯酸消化液(4+1)，消化完全后，转移至50 mL容量瓶中定容。

固体样品：称取1.0000～5.0000 g样品于瓷坩埚中，先小火炭化至无烟，移入马弗炉500 ℃±25 ℃，灰化6 ~8 h时。加1 mL混合酸，在小火上加热直到消化完全。用0.5 mol·L-1硝酸将灰分溶解，过滤到10 mL～25 mL容量瓶中定容。同法做试剂空白。用压力消解时，称取0.2000 ～2.0000 g样品于聚四氟乙烯内罐，加2～4mL硝酸过夜。再加2～3 mL过氧化氢 (总量不能超过内罐容积的1/3)。在恒温箱内于120 ℃保温放置3 ～4 h。将消化液定量转移至10 mL (或25 mL)容量瓶中定容。同法做试剂空白。

对于乳制品还可采用直接进样方式：样品直接用温水溶解或稀释,转移到100mL容量瓶中,冷后定容至刻度。必要时超声加速溶解制成均匀、稳定的试液。

火焰法测定条件：波长Cu324.8 nm,灯电流3 mA~6 mA，光谱带宽0.5 nm。空气流量9 L.min-1，乙炔2 L.min-1。氘灯背景校正。标准曲线法定量。

检出限为20 μg·L-1，回收率为90 %~105 %，测定的最佳浓度范围为0.2~10 mg·L-1。

石墨炉法测定条件：灯电流3 ~6 mA，波长324.8 nm，光谱带宽0.5 nm。升温程序是：干燥温度/时间90 ℃/20 s，灰化温度/时间800 ℃/20 s,原子化温度/时间2300 ℃/4 s，净化温度/时间2500 ℃/2 s。保护气体1.5 L.min-1 ，原子化阶段停气。氘灯或塞曼效应扣背景。标准曲线法定量。

回收率为90 %~105 % 。

注意事项：

(1) 铜含量低而共存元素含量大的保健品，可用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵－甲基异丁酮萃取进行分离浓缩进行测定，或改用石墨炉测定方式。

(2) 采用直接进样方式时，需先进样至石墨管,进样管经水清洗后再进样含硝酸的基体改进剂。如同时进样,在进样管中蛋白质可能会发生沉淀而堵塞进样管。

14.3.3.12 悬浮液进样火焰原子吸收法测定铁[51]

样品不经消化,与三乙醇胺水溶液混匀,于沸水浴中加热,制成悬浮液,用火焰原子吸收法直接进行测定，该法既简化了操作步骤,也减少了样品的玷污。

准确称取0.100～0.500g营养米粉、奶粉样品于50mL比色管中,加少量纯水湿润,加入1+1三乙醇胺水溶液10mL,加水稀释至25mL后混匀,置沸水浴中加热3min,取下冷却后摇匀,待测。

测定条件：波长Fe248.3nm，灯电流14mA,光谱带宽0.2nm,空气流量2.1L.min-1,乙炔流量5.6L.min-1。

回收率为97.2%～104.5%，RSD为1.27%～3.65%。

注意事项：

(1) 将制成的悬浮液充分混匀后放置时间在10min内吸光度基本保持稳定。

(2) 标准曲线系列溶液与样品溶液需加入同样量的三乙醇胺溶液。

14.3.3.13 石墨炉原子吸收法测定锗[29,52]

微波消解：称取0.5000～1.0000 g样品置于消解罐中，加2～3mL硝酸，1 mL过氧化氢，调好卸压阀后放入防酸容器内按以下程序：160 W，1 min；320 W,10 min；480 W,10 min进行消解。将消解完冷后的溶液移入25 mL容量瓶中，加2mL钯溶液，加水至刻度。同法做试剂空白。

保健饮品中无机锗样品湿法消解：移取2.00 mL均匀样品于500 mL 蒸馏瓶中，加入20mL盐酸，2 mL水，1 mL氯化铁溶液,在室温下放置20 min，小火加热溶液保持微沸。蒸馏液由接收管内的50.00 mL三氯甲烷吸收。接收管采用冰浴冷却。蒸馏25 min后取出吸收管。

将吸收液移入125 mL分液漏斗中，加入2 mL盐酸，轻轻振摇，静置分层后分出三氯甲烷,再用水(每次10 mL)萃取两次, 合并两次水溶液于25 mL容量瓶中，加入0.50 mL硝酸，2.00 mL钯盐溶液，加水稀释至刻度。同法做试剂空白。

测定条件：波长Ge265.2 nm；灯电流10 mA,光谱带宽0.4 nm。进样量10～20μL。升温程序是：干燥温度/时间80 ℃～120 ℃/30 s，120 ℃～300 ℃/10 s；灰化温度/时间300 ℃/20 s，1200 ℃/20 s；原子化温度/时间2700 ℃/4 s。

检出限为2 μg.L-1，RSD<10 %，线性范围为0～200 μg.L-1。

注意事项：

(1)样品经蒸馏分离后测得结果为无机锗含量。湿法消解及微波消解后测得结果为总锗含量，用减量法计算样品中有机锗含量。

(2) 加入 Ni(NO3)2，吸光度明显增高，并可消除Fe、Mg、 Na、 K、SO42-的干扰，使吸收信号达到稳定。

14.3.3.14 冷原子吸收法测定汞[53~55]

样品经过硝酸-过氧化氢高压消解或微波消解，使样品中的汞转为离子状态，在强酸性中以氯化亚锡为还原剂，将离子态的汞定量还原成汞原子。在常温下蒸发原子化。

微波消解：将固体保健品(片剂、冲剂等)研碎，过40目筛。称取0.25～0.3g(准确至0.00001g)粉末样品，口服液样品，移取1.00 ～1.50 mL，置于消化罐内，加入3 mL HNO3，1.5 mL H2O2。按以下消化程序消解样品：功率为100 %，消化时间依次为3 min、5 min、10 min、5 min，消化罐压力相应地分别为40 Psi、60 Psi、80 Psi、100 Psi(1 Psi=47.88 Pa)，风扇排气速率均为100。消化罐冷却后，把消化液转移至三角瓶中，在电热板上加热至微沸，赶去残余氮氧化物和过氧化氢，加入1 %K2Cr2O70.25 mL,用去离子水定容至25 mL。同法做试剂空白。

高压消解法：称取1.0g(准确至0.00001g)样品，置于聚四氟乙烯塑料内罐内，加5mL硝酸放置过夜，再加3 mL过氧化氢。在普通干燥箱(烘箱)内，加热升温至120 ℃后保持恒温2 ～3 h，至消解完成。将消解液用玻璃棉过滤至25 mL容量瓶中，经玻璃棉滤入25 mL容量瓶中定容。同法做试剂空白。

测定条件：波长Hg253.7 nm，灯电流 4 mA,光谱带宽0.5 nm。载气Ar压力0.35 Mpa。测量延迟时间55 s。去离子水流速1.0 mL.min-1 ，还原剂SnCl2流速1.0 mL.min-1，样品流速7.0 mL.min-1。标准曲线法定量。

检出限为0.15 μg.L-1，RSD为<6.5 %，回收率为91%~116%。

注意事项：

(1)测汞用的器皿应注意不受汞的污染。玻璃器皿用前均应以酸性重铬酸钾溶液仔细冲洗，再用纯水洗净。

(2)配制标准溶液的氯化汞应在110℃烘干或在干燥器内放置24 h后再称重。

14.3.3.15 火焰原子吸收法测定钾[56]

称取保健饮料3～5g(准确至0 0001g)于250mL高型烧杯中,加20～30mL混合酸消化液,上盖表面皿。置于电热板或电沙浴上加热消化。如消化不完全,再补加几毫升混合酸消化液,继续加热消化,直至无色透明为止。加几毫升水,加热以除去多余的硝酸。待烧杯中的液体接近2～3mL时,取下冷却。用水洗涤并转移到250mL容量瓶中,定容至刻度。同法做试剂空白。

测定条件：波长K404.4nm,灯电流5mA,光谱通带宽0. 5nm,乙炔流量为2 .5 L.min-1,空气流量为5.0 L.min-1。标准曲线法定量。

测定钾的RSD为0.57%，回收率为99.2%～100.6%。

注意事项：

当保健饮料中钾含量较高时，可选择钾的次灵敏线404.4nm作为测定波长,不但能满足试样的测定,且试样稀释倍数小,提高了测定稳定性和重现性。

14.3.3.16 火焰原子吸收法测定锰[57]

将人参剪成薄片,于70℃烘箱内烘干。烘干后用玛瑙的研钵磨细,准确称取人参样品1.7600g,加入浓HNO310mL,置于微波消解器中加热消化,至溶液呈无色透明,冷却后,转移至100mL容量瓶中,用去离子水定容。

测定条件：波长Mn279.5nm,灯电流为20mA,光谱通带为0.2nm,空气流量为17 L.min-1,乙炔流量为2.0 L.min-1。

RSD为1.15%，平均回收率为101.2%。

14.3.3.17 石墨炉原子吸收法测定镍[29]

湿法消解：称取样品0.3～0.5g(准确到0.0001g)于150 mL 锥形瓶中，加入15mL硝酸，于瓶口上放一只小玻璃漏斗，放置过夜。次日置于铺有砂子的电热板上小心加热，待剧烈反应后，缓慢加入2mL过氧化氢，继续加热消化，直至不再产生棕色气体为止。然后加25.00 mL水，煮沸除去多余的硝酸，待溶液体积接近1～2 mL 时，将溶液移入10 mL刻度试管，用去离子水定容至刻度。同法做试剂空白。

高压消解：称取1.g(准确到0.0001g)样品于聚四氟乙烯罐，加5.00 mL硝酸放置过夜，再加7.00 mL过氧化氢，置于压力消解器中，放入恒温箱于120 ～140 ℃保持2～3 h。自然冷却后，将消化液定量转移于10 mL或25 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。必要时消解液经玻璃棉过滤。同法做试剂空白。

测定条件：波长Ni232.0 nm,灯电流4 mA,光谱带宽0.15 nm。进样量为20 μL。升温程序：干燥温度/时间是150 ℃/20 s，灰化温度/时间是1050 ℃/20 s，原子化温度/时间是2650 ℃/4 s。载气为氩气，氘灯或塞曼背景校正。标准曲线法定量。

检出限为1.40 μg.L-1，RSD<10 %，回收率为86.05%～103.0 %,线性范围为0～100μg.L-1。

14.3.3.18 萃取火焰或石墨炉原子吸收法测定铅[58,59]

湿法消化：称取2g(准确到0.0001g)固体、半固体样品或移取5.00 mL液体样品于烧杯中，含酒精的保健饮品应先在水浴上蒸去酒精，于电热板上先蒸发至一定体积，加入20.00 mL硝酸+高氯酸(4+1)消化液，放置过夜。再在电热板上加热消化，除去多余硝酸，直至冒白烟，待液体接近2.00 mL时，定容至50 mL容量瓶中。

干灰化法：称取2g(准确到0.0001g)固体、半固体样品，或移取5.00 mL液体样品于坩埚中，蒸干水分，先小火炭化，然后移入马弗炉中，500 ℃以下灰化6 ～8 h后，至灰分呈白色或灰褐色，有的样品呈蓝绿色或暗红色，加几滴硝酸溶解，定容后待测。

高压消解：称取2g(准确到0.0001g)或移取5.00 mL液体样品于50 mL聚四氟乙烯反应罐内，加2 mL硝酸，4 mL过氧化氢。放于烘箱于130 ℃保温3 h后取出定容。

萃取分离：准确吸取25.00 mL上述制备的样液置于125 mL分液漏斗内，补加水至60.00 mL。加2 mL柠檬酸胺溶液，3~5滴溴百里酚蓝指示剂，用氨水(1:1)调 pH 至溶液由黄变蓝，加硫酸铵溶液10 mL，DDTC 溶液10 mL。用10mL MIBK萃取1 min，静置分层后，将MIBK 层放入10 mL带塞刻度管中，有机相进样测定铅。

火焰法测定参考条件：波长Pb283.3n m，灯电流8 mA，光谱带宽0.4 nm。空气流量8L.min-1，燃烧器高度6mm。

石墨炉法测定条件：波长Pb283.3 nm，光谱带宽0.2 nm~1.0 nm。灯电流5 mA~7 mA,升温程序：干燥温度/时间120 ℃/20 s，灰化温度/时间450 ℃/15 ～20 s，原子化温度/时间1700 ℃~2300 ℃/4 ～5 s。氘灯或塞曼效应扣背景。

校正曲线的线性范围为0.010 mg.L-1~0.080 mg.L-1。

注意事项：

有机相进样火焰法测定铅时，可适当减小乙炔气流量。

14.3.3.19 石墨炉原子吸收法测定锑[60]

称取1g(准确到0.0001g)固体样品(或移取液体样品5.00 mL) 置于锥型瓶中，加10mL硝酸浸泡过夜。加入数粒玻璃珠后在控温电热板加热，直至溶液显无色或淡黄色，再加入20 mL去离子水，继续加热至溶液体积约1 mL，将消化液转移至25 mL容量瓶中定容。

测定条件：波长Sb 217.6 nm,灯电流13 mA,光谱带宽0.5 nm。进样体积为10 μL。石墨炉升温程序：干燥温度/时间是120 ℃/30 s，250 ℃/10 s；灰化温度/时间是400 ℃/20 s；原子化温度/时间是2000℃/3 s。氘灯校正背景，峰高测量方式。标准曲线法定量。

检出限为0.01 mg.kg-1，回收率为91.2 %~101.6 %, RSD＜6.76 %，线性范围为0~100μg.L-1。

注意事项：

标准溶液和样品消化液测定时均加入0.4 mL(10 mL比色管)Ni溶液作为基体改进剂，可消除As、Bi 的干扰。

14.3.3.20 氢化物-原子吸收法测定锡、锑[61]

称取约1g(准确到0.0001g)阿胶，精密称定，置50mL比色管中，加硝酸6mL，高氯酸0.5mL，于电炉上加热消化到剧烈反应时，慢慢滴加硝酸0.5～2mL，继续加热消化至冒白烟，冷却至室温，加1%硝酸至25mL，摇匀，定容。

测定条件：波长Sn286.3 nm，Sb 217.6 nm,载气为氮气或氩气，载气流量为1 L.min-1,乙炔-空气加热石英管，还原剂为1%的硼氢化钠，测锑时样液介质为5%的H2SO4，测锡为饱和硼酸。

测定锑的回收率为103.4%, RSD为5.1%；测定锡的回收率为96.6% ，RSD为3.2%。

注意事项：

(1) 硫酸的存在不利于锡的测定，因此采用硝酸-高氯酸混酸体系。

(2) 需用碘化钾-维生素C进行预还原，使可能存在的5价态锑均还原成三价态锑。

(3) 反应瓶中的空气对测定影响较大，需严格控制排空时间。实验中选择氮气流量为1L.min-1，排空1min。

14.3.3.21 石墨炉原子吸收法测定硒[62，63]

称取样品0.5 g(准确到0.0001g)于溶样杯中，加5mL浓硝酸，含高脂高蛋白的保健品还需加0.5～1 mL高氯酸，放在沸水浴中预消解20 min。再将溶样杯放入消解罐中，置入微波溶样系统内加热6 min，逐级提高罐内压力至1.5 MPa,待样液呈无色或淡黄色后转移至容量瓶中，用去离子水定容。同法作试剂空白。

测定条件：波长Se196.0 nm，灯电流18 mA，光谱带宽1.0 nm 。负高压－484 V。升温程序：分级进行干燥，温度/时间分别是85 ℃/5 s，95 ℃/40 s，120 ℃/10 s；灰化亦分多级进行，温度/时间分别是1000 ℃/5 s，1000 ℃/2 s，1000 ℃/2 s；原子化分2级进行，温度/时间分别是2500 ℃/0.8 s，2500 ℃/2 s；净化温度/时间2600 ℃/2 s。氩气流量3.0 L.min-1，原子化阶段停气。氘灯扣背景。用标准曲线法定量。

RSD为4.8 %，回收率为90.6 % ～108.7 %。

注意事项：

石墨炉原子吸收法测定硒时，硒在灰化阶段常有流失，在分析时应适当加入锌、银、镍等基体改进剂，本法加入1000 mg.L-1 镍做基体改进剂10 μL，可以把硒的灰化温度提高到1000 ℃。

14.3.3.22 流动注射-氢化物发生原子吸收法测定硒[64,65]

称取2～5g(准确到0.001g)经捣碎、混匀后的新鲜天麻样品于100mL三角烧瓶中,加入20mL浓HNO3和3mL浓H2SO4,置电热板上低温加热消化至剩余酸约5mL,取下冷却后,加入2mL浓HClO4，继续加热消化至冒HClO4白烟,试样溶液清亮无色,取下冷却后,加入5mL浓HCl,放置约30min(使Se6+还原为Se4+),转入25mL比色管中,定容至刻度。

测定条件：波长Se196.0nm,灯电流10mA,狭缝0.5nm,电热原子化器加热电压80v,载气流量(氩气)240m L.min-1,载液为HCl(1+99)溶液。

线性范围是0～350μｇ/L，RSD为1.4%，回收率为99%～101%。

注意事项：

原子化器温度影响氢化物的原子化效率,载气流量大小影响氢化硒被稀释的程度和在发生器中停留时间及石英管的管壁温度，样品酸浓度影响SeH4的发生效率和硒的挥发损失，硼氢化钾的用量影响硒的还原完全的程度和硒原子蒸气密度,应对测定条件进行优化。

14.3.3.23 火焰原子吸收法测定锌[66~69]

保健饮品可直接用纯水稀释，较粘稠的半固体类饮品例如蜂蜜，可采用湿法消解：称取2～5g(准确到0.001g)样品于100mL三角烧瓶中,加硝酸-高氯酸混合液(5+1)10mL,在电炉上加热消化至冒白烟，取下烧瓶,冷后加入10mL纯水,再加热至冒白烟。取下冷后移入10mL比色管,用纯水补至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。

体样品可用干灰化法处理: 称取5.000g降糖奶粉于瓷坩埚中，在电炉上小火炭化至无烟，移入马弗炉中于600 ℃灰化约6h,至黑色完全消失后取出。待坩埚稍冷，加入2% 的硝酸溶解已灰化好的样品，过滤至25mL 容量瓶中，再用2% 的硝酸反复洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，并稀释至刻度。取上述溶液2.00mL于100mL容量瓶中，定容待测。

测定条件：波长Zn213.8 nm，灯电流6 mA，光谱带宽0.38 nm。空气流量10 L.min-1，乙炔流量2.3 L.min-1，燃烧器高度3 mm。氘灯校正背景。标准曲线法定量。

检出限为0.084 mg.L-1，RSD为3.4 %，回收率为95 %。

注意事项：

(1) 一般保健品可将样品处理后的试样水溶液直接进样进行测定，当存在大量食盐、碱金属、碱土金属及磷酸盐时，需用溶剂萃取法将锌提取出来，排除共存盐类的干扰。对锌含量较低的样品，亦需用萃取法富集,在pH=5~10的介质中，用MIBK萃取锌-APDC配合物。

(2) 实验中要测水、器皿的空白值。

参考文献

1 中华人民共和国国家标准.《食品卫生检验方法 理化部分（一）（二）》. 北京:中国标准出版社, 2004

## 2 邓勃.原子吸收光谱分析的原理.技术和应用，北京：清华大学出版社，2004.

## 341~352

3 刘克玲.光谱学与光谱分析, 2005,25（1），95

4 徐玉宏.化学分析计量 , 2006,15（1），68

5 易军鹏,殷勇,李欣.河南科技大学学报(自然科学版) ,2004,25（5），89

6 鞠兴荣，袁建.食品科学,2004,25（2），199

7 周晓萍 陈志军 王若燕等.中国卫生检验杂志，2005，15（10），1220

8 虞锐鹏 贡小清 杨健等.光谱实验室,2005，22(5):1090

9 陈学泽，黄泽军.食品科学,2005,26(10): 200

10 焦淑婷，苗现林，姚利华等.中国卫生检验杂志2004，14（6），712

11 马戈，谢文兵，向前等.分析化学, 2004 ,32(10): 1378

12 刘彦明,王辉,刘彦富等.光谱学与光谱分析,2004,24(11):1454

13 马玲.中国卫生检验杂,2005,15(6):691

14 翁棣.光谱学与光谱分析, 2004,24(11):1458

15 黄雪源，张仲韬，祝翠明.化学分析计量,2005,14(1):14

16陈朝方,罗玉玮,范稚莉.中国卫生检验杂志2005,15(1):53

17 郭寿鹏,崔东艳,谭林青.化学分析计量,2005, 14(5): 36

18 程培青,冷家峰,李栋等.化学分析计量，2004,13(2):47

19 铁梅，张威，李晶等.光谱学与光谱分析, 2006,26(1):151

21 陈兰菊,郑连,赵地顺等.光谱学与光谱分析, 2004,24(8): 1013

22 马玉霞,张志强.中国食品卫生杂志,2000,12(5):12

23 金宗濂.中国食品与营养,2001,(5):21

24 Dreosti I E. Establishing scientific criteria for health claims for functional foods[c].International Seminar or Functional Foods.Beijing,1998:3

25 Roberfroid M B. Functional foods and health:results from ILSI Europe’s initiative[c].International Seminar on Functional Foods. Beijing,1998:17

26 边疆,王爽,王萍等.中国卫生检验杂志,1999,9(4):270

27 刘华.中国食品卫生检验杂志,2001,11(4):406

28 曹晔,曹泮香,胡文祥.现代科学仪器,2000,(5):47,36

29 杨惠芬,李明元,沈文主编.食品卫生理化检验标准手册.北京:中国标准出版社,1997.59

30 谢连宏,刘树森.中国卫生检验杂志,1999,9(6):428

31 杨振宇.中国卫生检验杂志,2005,15(4):464

32 徐铁民,张莉娟. 微量元素与健康研究, 2006,23(2):70

33 鲁丹,李海涛,朱红.中国卫生检验杂志,1997,7(6):370

34 李笑萍,夏瑞明.微量元素与健康研究,1998,15(2):47

35 黄雪琳,梁春穗.中国卫生检验杂志,2001,11(1):99,93

36 王学生,王阶标,徐国卉等.微量元素与健康研究,1999,16(4):53

37 梁健明. 广东微量元素科学,1999,6(7):49

38 GB/T 5009.92-2003

39 陆德胜,于村,俞莎.中国卫生检验杂志,2000,10(3):288

40 GB/T 5009.15-2003

41 籍雪平,康维钧,杨义勇.中国卫生检验杂志,1997,7(6):335

42 卢文彪.广东微量元素科学, 2002，9(5):57

43 徐文军,朱化雨. 微量元素与健康研究，2005，22(2)：26

44 孙彩兰.保健药物中微量元素的测定.见：何邦平主编.微量元素研究进展.北京：中国林业出版社，1999.140

45 GB/T 5009.123-2003

46 杨惠芳,王朝晖,赵淑英.微量元素与健康研究, 2004，21（4）：51

47 GB 5009.13-2003

48 刘立行,闫峰,马学良,等.分析实验室,2001,20(4):90

49 魏滨,殷茂荣,李玲.中国卫生检验杂志,2001,11(1):53

50 张秀尧.中国卫生检验杂志,2005,15(8):956

51 金安宝.中国卫生检验杂志，2006，16(3):294

52 周林爱,曹民杰,汤楠.分析实验室,2001,20(4):87

53 王飞,闫树峰,王硕.广东微量元素科学,2001,8(7):51

54 吴抒怀,蔡怡鹃.光谱实验室,1998,4(4):1

55 谢延英.微量元素与健康研究,2004,21(2):35

56 宋吉利,陈旭伟,于春霞等.中国卫生检验杂志,2006,16(3):213

57 崔振峰 .光谱实验室, 2005,22(5):937

58 GB/T 5009.12-2003

59 刘子文,梁春穗.中国卫生检验杂志,1999,9(4):276

60 王岙,薄平,王巍,等.中国卫生检验杂志,2000,10(1):62

61 董顺玲.光谱学与光谱分析，1996，16（6）：91

62 李明华,谢国强,李建新.中国卫生检验杂志,2000,10(5):586

63 周林爱,曹民杰,汤楠. 分析实验室,2001,20(4):87
64 邓世林 ,李新凤,郭小林.分析试验室, 2003,22(2):54

65 蒋志斌. 微量元素与健康研究，2004,21(2):35

66 王秋菊,董健,孙继春,等. 微量元素与健康研究,2001,18(3):70,74

67 GB/T 5009.14-2003

68 肖郁惠,魏毅,付达美,等.中国卫生检验杂志,2005,15(7):829

69 熊小青，熊华，汤慧民,等.食品科学, 2005, 26（6）:152