15.1 概述

15.2 生物组织

15.2.1生物样品的采集

15.2.2 生物样品的保存

15.2.3 生物样品制备

15.2.4 分析方法

15.3 药品

15.3.1样品的采集

15.3.2样品的制备

15.3.3分析方法

第15章 原子吸收光谱分析在生物和医药领域中的应用

15.1 概述

随着科学研究的逐步深入，人们愈来愈认识到微量元素在维持人类健康中的作用。有些元素不仅可以抗感染，而且与许多慢性、退行性甚至恶性病变有关联。对必需微量元素的边缘性缺乏，可能使人群对疾病的敏感性增高；来自药物、食物及环境中的重金属可能对人群健康有长期潜在的危害。

人体内元素含量差别较大，按其含量可分为常量和微量元素两大类。人体的宏量元素多数为非金属元素，只有钠、钾、钙、镁为宏量金属矿物元素。而体内检出的微量元素约达70种，其特点是数量小而功能作用大，它们在体内的分布有很大的不均匀性，同一元素在不同组织、器官中的含量也有很大差别。微量元素与人体的内分泌、免疫、感染、生长发育以及神经系统结构与功能有关。同时，依靠着生物体内的稳态平衡，将其数量维持在狭小的正常范围之内，当摄入过多超越其调节功能，或摄入不足导致缺乏时可引起平衡紊乱甚至发生疾病。目前已知多种疾病的发生、发展, 如癌症、心血管病、脑病、神经系统病患、肝病、风湿性炎症、地方病、营养缺乏症等等,都与微量元素有关。研究表明，病人与健康人的体液或脏器间以及病变组织与正常组织之间，微量元素的含量有差异。这就说明微量元素的量变与病变原因或病变结果之间存在联系。因此，微量元素在抗病上的作用不容忽视。

过去对生物和医药领域金属元素的测定采用化学分析法，该法取样量大，分析步骤繁杂（必须将不同金属元素进行分离），分析过程中引入的误差也大。由于人体组织和药品中微量元素的含量非常低，很多元素均是微克级，因此，对微量元素的研究很难用化学法进行，只有采用先进、灵敏和准确的分析仪器设备才能进行测定。现代科学仪器和测试技术的迅速发展和应用，明显提高了微量元素成分测定的灵敏度和准确性。原子吸收光谱法由于选择性强，干扰小，准确度高，分析速度快和灵敏度高等特点，可以方便地用于测定生物组织中有关微量元素的含量、存在形式和分布，不仅可为疾病的正确诊断和监测、病理研究等提供重要信息，而且也为通过药物、食物和营养保健控制和调节体内相关微量元素的含量提供重要的依据，为疾病的预防和诊治提供重要参考。因此，原子吸收光谱法为深入研究元素的生物学作用提供了重要条件。

由于我国对药品安全性问题的重视，原子吸收光谱法在药品分析检测中的应用越来越广泛。在2005版药典中，药典一部、二部、三部均收录了原子吸收法，并有多个品种的药品采用原子吸收光谱法测定；新版药典一部还首次规定了药品含铅、镉、汞、砷、铜的限度。长期以来，原子吸收光谱法在中药有毒重金属的限量标准研究以及中药中微量元素含量和药效分析等方面的应用一直是药品检测的热点之一，用原子吸收光谱法对中药进行微量元素含量检测，为预防疾病和诊治疾病起到了不可估量的作用。

生物医药领域中微量元素的研究是一门新兴学科，与化学、生物学、药学、环境科学、食品营养学等有着密切联系，是一门多学科相互联系、相互渗透的边缘学科，是与人体健康息息相关的一门学科。因此，生物和医药领域微量元素的分析研究，在生命科学中具有着重要的意义[1～3]。

15.2 生物组织

15.2.1 生物样品的采集

生物样品按其预处理的难易程度可分为以下几种类型：血液；尿液；毛发、指甲；各类脏器；骨和牙齿。由于生物组织的组成复杂，待测元素的浓度常低于mg.L-1级乃至μg.L-1级，因此生物样品的前处理制备过程比较困难和复杂。正确的采集和保存生物样品对于提高分析准确度至关重要。多数样品在测定之前通常都需要对样品进行制备，样品制备方法是整个分析过程的关键环节。对生物样品前处理的基本要求是防止样品受到新的污染、被测组分的丢失和化学形态的改变[4]。

1．血样  血液的采集部位和采样体积取决于人的年龄、分析元素的性质及含量、样品处理方法和最终测定方法。血液的分析包括全血、血浆、血清及有形成分。血样采集一般采用毛细管血和静脉血抽血法。抽毛细管血时，用抽血针或小刀将耳朵、指头、足指头皮肤划伤，利用血液的毛细管效应用玻璃毛细管、血球容积计抽取自然流出的血液。这种方法通常适用于超微量测定。抽静脉血时，可用干燥的注射器在肘正中静脉等处抽血。抽血部位用70%酒精或乙基汞硫代水扬酸钠和70%酒精充分消毒、干燥，以完全灭菌。验血用的试管无需灭菌，但必须用去离子水充分洗涤。

由于血液化学成分随时会发生变化，因此必须在抽血的同时进行各种预处理。测定全血试样时，抽血后需使用抗凝剂（如1%肝素钠水溶液、柠檬酸或柠檬酸铵等）。加有抗凝剂的血液经离心分离掉细胞成分而得到的清液即为血浆。未加抗凝剂的血液自然沉降，将清液从血液凝块中倾入离心管加以分离即可得到血清。

2．发样  采集颈后部距发根1 cm以上的全发1 g ~5 g，将人发剪至长度约2 ~3 mm，用3 %~5 %的中性洗涤剂溶液在不断搅拌下浸泡0.5 h ~1 h，再依次用自来水和去离子水清洗多次，除尽洗涤剂，自然晾干或在烘箱内80~100 ℃烘干。毛发中元素的含量与取样部位以及离发根的距离有关。采样的容器使用清洁的聚乙烯袋、塑料或玻璃瓶亦可。

3．尿样  尿样分析在临床上同样具有重要意义。但尿的化学成分受饮食、运动和药品影响，并随各种激素、性别、年龄、性周期及精神状态而变化。另外，每天不同时间内排出的尿量取决于尿的浓度。因此，随便采取一份尿样即进行测定是没有多大意义的。比较实用的是收集一段较短时间的尿样。采尿类型可分为清晨尿、白天尿、夜间尿、1日尿、1小时尿以及1次尿等等，要根据测定项目来决定采哪种尿样。尿的临床分析，以早晨首次排出的尿较为合适，它是各日间性质上差别最小的尿样。采尿容器最好使用能密闭的聚乙烯制品。

4．唾液  一般在漱口后15 min，收集口内自然流出或经口内搅动后流出的唾液。所得的唾液在2000～3000 r/min离心15 min，吸取上层清液即为唾液试样。

5．脏器  微量元素选择性蓄积在机体的某些脏器如心、肝、肾、肺、脑等，在某些情况下尸解或手术后采取的组织样品比发样、血样更具有临床意义，因它取样量大、元素含量高、便于分析[5]。将心、肝、肾、肺、脑等组织样品先用水洗去血等污物，然后用去离子水洗，滤纸吸干水份或在60 ℃或(105±2) ℃烘干至恒重。用湿法或干法消化。脏器解剖使用的全部工具及容器，均需不含待测元素，避免外界污染，尽量少用金属制的器皿。

除上述生物组织外，骨、牙齿、指甲、胆结石及人乳、胃液、十二指肠液、胰液、胆汁等均按照临床分析要求进行采集。生物样品的取样量与样品的种类、元素的含量及最终测定方法有关。对于体液（血液或尿液）来说，无论是应用火焰原子吸收法，还是应用石墨炉原子吸收法，所需体液的体积按类似顺序增加：Zn>>Cu、Fe<Mn、Se<Cr<Mo<Co<V。因为用作采样用具的塑料、玻璃或金属部分均可能带进污染，尤其是不锈钢制品，由于含有高含量的铬、镍和锰，更容易污染样品。所以采样时需注意采样所用的器皿、针头等的特殊处理，防止采样污染。

15.2.2 生物样品的贮存

生物样品在存放过程中，由于内部的相互作用或降解作用，使某些浓度发生变化。这种变化对体液样品比较显著，组织样品相对比较稳定。

血液样品在存放过程中会发生各种反应。内部各组分的相互作用、蛋白质变性、细菌滋生、蒸发、pH值的改变、光化学反应、元素的吸附和解吸附等等都可能改变样品中某些元素的浓度。一般通过观测总效应，进而找出血液储存的合适条件。血浆和血清应保存在干净的器皿中，用石蜡密封，防止试样蒸发，保存于冷暗处、冻结或冻结干燥。保存血样的容器用硬质玻璃试管、聚氯乙烯、聚乙烯和聚四氟乙烯制品较好。一般来说，这些制品在保存期间不会有杂质从中溶出。在测定之前低温下保存的样品不能在室温下慢慢溶解，而应放在25～37℃的恒温槽中短时间快速溶解，充分混匀，注意避免重复地冻结和溶解，否则血液成分容易改变。因此，血液样品的储存方法必须作为分析的重要部分加以考虑。

尿样采集后不立即进行测定，可加几滴防腐剂甲苯。尿液保存多采取冷藏法，也可将样品用硝酸酸化后冷冻保存，使用时在冰箱内解冻。如果样品中存在浮游物和沉淀物，必须用硝酸溶解后再进行处理。尿样一般贮存于经过试验证明无待测元素的30mL通用塑料容器中。

脏器或组织取样后，如要集中检测，可以不经任何洗涤，即放入干净的聚乙烯袋内，编号，密封于-20 ℃下保存。

15.2.3 生物样品制备

生物和临床样品中微量元素分析的灵敏度、精密度和准确度在很大程度上取决于样品的制备方法。以下是原子吸收光谱法分析生物和临床样品的制备方法。

1 稀释法

有些生物样品可以直接稀释后测定。选用何种稀释剂和稀释倍数要视样品基体性质、分析成分性质和含量、选用的原子化器的方式以及干扰情况而定。

有些生物样品如血液、唾液、尿液、精液等用Triton X-100(异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇)、正丁醇、丙醇、酸等稀释，可以克服试液粘度和表面张力对喷雾速率和效率的影响。如尿液通常用Triton X-100、正丁醇、丙醇或去离子水稀释后进行测定。尿液中的蛋白可用三氯乙酸除去。

用化学改进剂作稀释剂，可以降低火焰原子吸收的干扰效应和石墨炉原子吸收分析中的背景干扰，并可提高灵敏度和精密度。如在血样中加入浓硝酸，可明显降低分子吸收对铅分析的干扰。样品直接进入石墨炉测定血清、尿和生物组织中的铅、锌时，往石墨炉中注入样品后，加入硝酸可使其氧化、降低基体干扰。若将磷酸、硝酸铵和Triton X-100联合使用稀释血清和尿，则可改善铜和金的测定。其中磷酸用来溶解尿中的沉淀物而形成不易挥发的磷酸铜，硝酸铵用来改善灰化过程和降低分子吸收干扰，表面活性剂Triton X-100稀释血清和尿样，可使样品具有均匀的表面张力。磷酸氢铵对血铅的改进效果较硝酸铵和氟化铵的效果好。氟化铵可以使镉的原子吸收信号与非特征吸收很好地分离开。若以柠檬酸铵作抗凝剂和稀释剂，并加入微克量的铂或钯，则使血铅的灰化温度提高到900℃。血液中加入铑，可以提高血硒的灰化温度、改善精密度和检出限。

2 酸提取法

用酸从样品中提取金属元素是处理样品的基本方法之一。用三氯乙酸可从血清蛋白中提取铁和其它金属元素。血浆在2 mol.L-1盐酸介质中于60℃加热1小时，可定量提取其中的锰，分析结果与HNO3-HClO4氧化血浆法基本一致。牛肝中的镉、铜、锰、锌可用1%硝酸定量提取。

3 萃取法

生物组织的组成复杂，常含有其他共存的干扰组分，又由于某些生物体内被测的元素含量常在10-6 ～10-9 g.L－1以下，需富集后才能达到分析方法灵敏度的要求。萃取的目的是为了从大量的共存物中分离所需要的微量组分或使微量组分浓集。常用的萃取方法有：溶剂萃取和固相萃取。在萃取前，有些富含蛋白质的生物样品需要先使蛋白质等有机物破坏或沉淀，转成无机离子后予以测定。从样品中除去蛋白质后，有利于萃取过程中减少乳化现象，使样品提取液澄清。蛋白质去除的方法有超速离心法、沉淀法，也可使用酸消化法、酶消化法及光辐射消化法等。

4 高温干灰化法

将生物组织置于石英、坩埚等容器内，先在110 ℃烘箱中烘干，然后放入马弗炉，经200～250 ℃灰化，以50 ℃/h升温，在450 ～550 ℃，保持一定时间，使有机物氧化，待CO2、H2O、SO2、NO等物质挥发掉后，无机物以白色残渣形式存在于容器底部直至灰化完全。从炉中取出样品，用去离子水或酸溶解，采用适当方法测定。这种方法的优点是能灰化大批量样品，操作简单，无试剂沾污，空白值低，且能够自动调节灰化后灰化的酸需要量，大多数元素的回收率能满足检测的要求，适合于生物组织中的元素，特别是难熔元素的检测。但对于低沸点的元素常有损失，其损失程度取决于灰化温度和时间，还取决于元素在样品中的存在形式。

5 低温干灰化法

又称为氧等离子体灰化法，利用高频或超高频激发产生氧等离子体，在低温(70～100 ℃)下氧化生物组织。低温灰化的速度与等离子体的流速、时间功率和样品体积等有关。等离子体消化装置是由消化室、供应系统、真空系统和高频电源组成。样品经冷冻干燥后置于石墨坩埚内放入消化室，在低温下缓慢氧化以除去有机物。消化时间因样品而异，一般需4～8 h。该方法适合于Se、As、Sb、Pb、Cd等较易挥发元素的消化处理。

6 常压湿消化法

该方法是有效破坏有机物的常用方法：将样品和混合酸置于敞口容器中，在一定条件下加热消化样品，在氧化性液体环境中，分解去除有机物，将此消化液进行适当处理，即可制得供测定的试样。在操作中应尽量采用少量和纯度高的强氧化酸，既要保证样品消化完全，又要尽量降低试剂空白值。常用的混合酸有：硝酸－高氯酸，硝酸－硫酸，硫酸－过氧化氢，硝酸－硫酸－高氯酸，硝酸－硫酸－过氧化氢等。使用混合酸可有效处理生物组织，但是可能引起较大的空白值。这种方法应用广，适用性强，操作简便，元素挥发或附着损失小，可根据待测元素特性和各氧化性酸的特点选用不同的混合酸组合。

7 加压湿消化法

该方法是在常压湿消化法的基础上，密封加压，以加速样品分解。其特点是酸用量可以减少，并防止外界污染物进入，因而可以降低空白值。由于消化温度可以相对降低，且密闭的消化系统可以防止挥发，从而适宜于易挥发元素的分析测定。

8 微波消解法

该方法是利用微波辐射并辅以必要的控压技术或自动控制技术对放在聚四氟乙烯密封罐内的样品(血液、组织、毛发、指甲等)和消化液(硝酸，高氯酸，过氧化氢等)进行加热、消化。这种方法具有样品消解快(一般仅需几分钟)、试剂用量少、空白值低，挥发损失小，回收完全等突出优点，是近年来迅速推广的样品消解方法。

在实际工作中，需要根据待测样品的种类、待测元素的性质、含量、仪器性能、测定方法等，选用简便、快速、安全、高效、回收率高、空白值低、重现性好的制备方法。

15.2.4 分析方法

15.2.4.1 血中微量元素测定

生物样品中微量元素检测，临床上最常用是血液样品。成人血液总量约占体重的1/13，婴儿较少。血液的主要成分有血浆、血细胞、血小板，血细胞又分红细胞和白细胞。血液中含有各种营养成分、无机盐、氧、代谢产物、激素、酶、抗体及微量元素。一般人体吸收和代谢进入血液中的微量元素，能立刻在血清得到显示，但在细胞中反映需要一定的时间。而许多微量元素在细胞中的含量不完全一致，且大多高于血清，如白细胞中的锌含量约为红细胞的25倍，而红细胞锌比血清高10 ~28倍，因此在选择样本时应仔细分析不同成分的特异性，以达到最佳效果。

血液中各种营养成分具有营养组织、调节器官活动和防御有害物质的作用，而且各成分比例在正常情况下含量较恒定。一旦血液成分发生变化就会引起疾病，反之某些疾病也会改变血液成分。因此，通过检测血液中各种成分，尤其是测定微量元素的种类及含量，对预防医学、临床医学等都有重要的实用价值。

血样采集一般在早晨空腹时抽静脉血，盛血用的试管必须用去离子水清洗后干燥完全。常用的血样：(1)全血：在试管中预先放置抗凝剂(如0.1 mg肝素钠)，在55 ℃干燥后，将采集的血放入试管中迅速摇匀；(2)血浆：在试管中预先放置抗凝剂，将采集的血放入试管中迅速摇匀后以2000 ~3000 r.min-1离心10 ~15 min，分离上层微黄色上清液即为血浆；(3)血清：采集的血液，立即在37 ℃水浴4 ~6 h，自然沉降分离后，吸出微黄色的液体，即为血清。如果要缩短分离时间，可在水浴30 min后以2000 ~2500 r.min-1离心20 min，分离上层微黄色上清液即为血清；(4)红细胞：取新鲜血抗凝后以2000~3000 r.min-1离心10~15 min弃去血浆后，用生理盐水稀释下层细胞8倍，轻轻混合洗涤、离心，弃去上清液和带淡白色的白细胞和血小板，反复3次~4次，即可得到红细胞；(5)白细胞：根据血液中红细胞和白细胞的沉降速度不同，可以将它们分开。红细胞比密度为1.920，白细胞为1.065，血小板为1.032，血浆为1.026。常用的方法有：自然沉降法、明胶分离法、右旋糖酐沉降法、血细胞分离机分离法。

对血液中含量较高的K、Na、Ca、Mg、Fe、Cu、Zn等元素，可通过稀释直接用火焰原子吸收法测定；在样品量较少，而元素的分析灵敏度较高时，可用火焰脉冲雾化技术进行分析；对样品量少、含量又低的元素，如Ni、Cr、Cd、Co等可用无火焰原子吸收法分析；对在火焰和石墨炉原子吸收法分析时干扰均较大的元素，如Se、As、Ge等元素可用氢化物发生－原子吸收分析法进行分析，或用原子荧光光谱法进行测定[6,7]。

1 血清中锰的测定[8，9]

将静脉采集的血液缓慢注入干燥试管中，室温下放置15min，以300r.min-1离心5min，分离后血清立即转入另一容器，密封。测定时，按一定比例稀释。

测定条件：波长Mn297.5nm，灯电流3 mA，光谱带宽0.2nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间100 ℃/25 s，灰化温度/时间200 ℃/10 s，原子化温度/时间2400 ℃/2 s,净化温度/时间2600 ℃/2s；进样体积为20μL；用标准曲线法定量。

RSD为1.0％～2.0％，回收率为98.2％～102.0％。

注意事项：对于硝酸介质中锰的测定，基体一般不干扰测定。只有当血清内无机盐浓度较高时产生干扰。

2 血清中硒的测定

（1）氢化法[10]：

取血清0.3mL于洁净的10mL具塞刻度试管中，加消化液2 mL(HNO3-HClO4=4+1),在自控电热消化器于100℃加热1h，在200℃下冒大量白烟，将溶液蒸至近0.5mL，冷却后用2.5mol.L-1盐酸稀释至5mL。

测定条件：波长Se196.3 nm,光谱带宽0.4 nm，灯电流10mA。氮气载气流量150mL.min-1，延迟时间7s，积分时间0.5s，还原剂为硼氢化钾。

检出限为0.45 mg.L-1，RSD为3.59 %。

注意事项：

① 预还原剂的选择：硒应由6价还原至4价，试验了HCl、在HCl中加入KI、Vc、甲醛，结果表明吸光度、重现性及稳定性均以HCl为佳。

②当测定5ng.mL-1Se时，以下离子（以mg.L-1计）：Ca2+(500), Mg2+(300),

Cu2+(5),Zn2+(5),Fe3+(20),Cd2+(600),Co2+(600),Cr3+,Pb2+(5)Mn2+(6),K+,Na+(200)不干扰测定。

（2）石墨炉法[11]

采用Pd(NO3) 2-Triton X-100作为化学改进剂，用Zeeman效应扣除背景，直接测定血清中的硒，可用于日常大批量样品中硒的测定。

用一次性注射器抽取受试者早晨空腹肘静脉血1mL于2mL干燥洁净的离心管中，放置2h（37℃水浴）后，以3000r.min-1离心15min。吸取上层于1mL PV塑料管中，置于冰箱中保存备用。测定时吸取上述清液0.1mL于含有100mL化学改进剂的试样中，混匀后与标准溶液一起同时按仪器工作条件测定。

测定条件：波长Se196.0nm ,光谱带宽1.3 nm ，灯电流7mA，测量方式峰面积，背景校正Zeeman方式；石墨炉升温程序：干燥温度/时间60～90 ℃/30 s， 95～120 ℃/30 s；灰化温度/时间400～600 ℃/30s，800～900℃/25s；原子化温度/时间2600 ℃/4 s,净化温度/时间2900 ℃/7s；进样体积10μL，氩气流量100mL.min-1；标准加入法测定。

RSD为6.5％～7.8％，回收率为94.2％～104％。

注意事项：

①当不加任何化学改进剂时，Se的最高允许灰化温度仅为300℃，当加入Cu2＋、Ni2＋、Fe3＋、Pd2＋等化学改进剂后，灰化温度都有不同程度的提高，其中Pd2＋效果最好。500～1000倍于待测元素的Pd2＋，可使硒的灵敏度提高约1.5倍，最高灰化温度达1200℃。

②为防止血清在石墨管内的喷溅和在管中的扩散，加入表面活性剂Triton X-100能有效地避免干燥和灰化阶段样品的喷溅和扩散现象。

③在血清中常见的共存元素K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、Zn2＋和Cl-，对测定无干扰，Fe3＋和P对Se产生光谱干扰，当采用Zeeman扣除背景时，这些干扰可以消除。

3 血清中银的测定[12～14]

采用浓硫酸将样品中与白蛋白结合的银离子游离出来，在硫酸－碘化钾－抗坏血酸介质中，用甲基异丁基酮(MIBK)萃取银和碘的络合物，用石墨炉原子吸收法测定。

取血清样品0.50 mL，置于10 mL容量瓶中，加浓硫酸1.00 mL，混匀，放置自然冷却，然后加水至5.00 mL。血清加入10μg.L-1银标准液1.00 mL，混匀，加入30 %碘化钾－20 %抗坏血酸0.50 mL，混匀，放置2min，加入MIBK 1.00 mL，振摇萃取3 min，放置分层，取10μL有机相进样，按仪器测定条件进行测定。同法作试剂空白。

测定条件：波长Ag328.1 nm, 空心阴极灯电流4 mA，光谱带宽0.6 nm；石墨炉升温程序：干燥斜坡温度/时间80 ~120 ℃/30s，保持时间0s，灰化斜坡温度/时间是500 ℃/10s，保持时间20s，原子化温度2300℃，净化温度/时间是2500 ℃/2 s；原子化阶段停气4s；积分时间5s。

检出限为0.24μg.L-1，回收率为88.8％～109.8 %，线性范围为0~100μg.L-1。

注意事项：

(1)有些银空心阴极灯内的Cu发射出Cu327.4 nm线，除非使用较窄的光谱带宽，否则将损失其灵敏度。

(2)Au、Pt、Rh、Pd、Pb及Fe对Ag的吸收无干扰，大量Al、1000倍量的Th、MnO-4、IO-3及钨酸盐等干扰Ag的吸收。

4 血清中砷的测定[15]

采用涂锆石墨管，以钯作基体改进剂，在Triton X-100存在下，使用石墨炉原子吸收法直接测定。

取血清样品0.20 mL于1mL试样杯中，加入钯作基体改进剂和4 %Triton X-100，稀释至0.45 mL，使钯及Triton X-100含量分别为100 mg.L-1和0.1 %(V/V)，摇匀后，分别取20μL进样测定。同法作试剂空白。

测定条件：波长As193.7 nm，灯电流7.5 mA，光谱带宽2.6 nm；热解涂层石墨管；石墨炉升温程序：干燥斜坡温度/时间40 ~130 ℃/25 s，干燥保持温度/时间是130 ℃/15 s，灰化斜坡温度/时间是130℃~1200℃/15 s，灰化保持温度/时间是1200 ℃/20 s，原子化温度/时间是2800 ℃/4 s，净化温度/时间是2900 ℃/3 s；氩载气流量0.2 L.min-1；测定方式峰高。

检出限为6.37 μg.L-1，RSD为1.79 %，回收率为96.8 %~103.2 %，线性范围为50～600 μg.L-1。

注意事项：

(1)人体含砷比较低(人血清砷含量为0.0029～0.2000 mg.L-1)，且在生物组织中，砷以结合形式存在，需要将有机物破坏后才能测定。对含砷样品进行消解时，要特别注意砷的损失。

(2)冷火焰将导致严重的化学干扰，使灵敏度及检出限变坏。但使用N2隔离的N2O-C2H2焰时在193.70 nm处几乎完全的透明度，并可消除干扰。

(3)使用稍富燃Air-C2H2焰时，Mg、Al、Ca、V、Cr(VI)、Fe、Co、Ni、Cu及Mo存在100倍As量时干扰，而20倍量时只有轻微的干扰。

5 血清中钡的测定[14，16]

取血清样品0.50 mL，加3.0 mol.L-1 NH4NO3溶液1.00 mL和0.2 %Triton X-100(含1.0 %HNO3) 2.50 mL，摇匀。同法作试剂空白。分别测定标准系列、样品溶液及样品空白溶液的峰高，按标准曲线自动计算出样品含钡量。

测定条件：波长Ba553.6 nm，灯电流12.5 mA，光谱带宽0.4 nm；进样量20 μL；采用钨盐涂覆处理石墨管；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是30 ~80 ℃/10 s，80~150 ℃/20s，灰化温度/时间是150~700 ℃/10 s，1500 ℃/10 s，原子化温度/时间是2700 ℃/5 s，净化温度/时间是2850 ℃/3s；氩载气流量0.3 L.min-1，原子化阶段停气；塞曼效应背景校正，测量方式峰高，用标准曲线法定量。

检出限为0.02 mg.L-1，RSD为3.25%～5.52 %，回收率为95.9 %～98.1 %。

注意事项：

(1)在Air-C2H2富燃条件下也不能提供Ba的高原子效率，只要加入过量的钾盐将电离抑制下去，在富燃N2O-C2H2焰中能获得较高的灵敏度。

(2)应考虑铝、磷酸根、硅酸根、碱土金属的干扰，使用镧释放剂可减少这些干扰。Ca对Ba的光谱干扰是由于Ba 553.55 nm线与Ca(OH)2分子带的重叠吸收。

6 血清中镉的测定[17，18]

取血清样品2.00 mL置于微量消化瓶中，逐滴缓慢地加入硝酸1.00 mL，放置几分钟后，加入过氧化氢0.50 mL，放在砂浴上小心地加热消化，并不断地补加过氧化氢，直至溶液呈浅黄色。加水1.00 mL，继续加热至近干，加水2.00 mL，加温溶解后，放冷至室温，加1.00 mL络合剂混匀，用1.00 mL甲基异丁基甲酮(MIBK)萃取2 min，静置分层后，沿管壁加水6.00 mL，使有机相升到上部。同法作试剂空白。

测定条件：波长Cd 228.8 nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是100 ℃/20 s，灰化温度/时间是300 ℃/30 s，原子化温度/时间是2000 ℃/7 s；氩气载气流量2 L.min-1。

检出限为0.1 μg.L-1，线性范围为0～0.01μg.mL-1。

注意事项：

(1)向样品中加入硝酸后，开始时反应剧烈，容易溢出。此时可预备一杯冷水，发现要溢出时，立即放在冷水中，待稳定后取出加热，以防止样品溢出。

(2)为避免镉灯自吸，宜在低电流下工作，使用光谱带宽一般不甚严格。

7 全血中铁、锌、钙、镁的测定[19，20]

取全血样品2.0g～4.0g，置于洁净的100mL烧杯中，逐滴加入过氧化氢2～3mL、浓硝酸4mL，置于电热板上加热消解20min后，再逐滴加入过氧化氢溶液，直至溶液呈黄色透明，继续加热蒸干，赶尽白烟。取下冷却后，滴加2～3mL盐酸溶液（1+1），加热溶解残渣后转移至10mL容量瓶中定容，摇匀，待测。

测定条件：波长Fe 248.3 nm，Zn 213.8nm，Ca 422.7nm，Mg 285.2nm；灯电流Fe 15mA，Zn 5mA ，Ca7.5 mA ,Mg 7.5mA；光谱带宽Fe 0.2 nm，Zn 1.3nm，Ca 1.3nm，Mg 1.3nm；燃烧器高度分别为Fe 7.5mm，Zn 7.5mm，Ca 12.5mm，Mg 7.5mm；燃气流量分别为Fe 0.3 Kg.cm-2，Zn 0.2 Kg.cm-2，Ca 0.35 Kg.cm-2，Mg 0.2Kg.cm-2。

铁、锌、钙、镁的检出限分别为0.005 mg.L-1、0.004mg.L-1、0.004 mg.L-1、0.002 mg.L-1；回收率分别为101.3%、98.07%、94.9%、96.2%；RSD分别为0.7%、4.7%、3.54%、1.10%。

注意事项：

(1) 在样品消解过程中过氧化氢和硝酸基本分解，因此，酸介质浓度的大小对测定几乎没有影响。

（2）铁的吸收线比较多，一般多选用248.3 nm，其邻近线强度均没有它强。为防止来自光源附近的弱线透过，需要一个窄的光谱带宽。

(3)Air-C2H2焰可减少AAS测定铁的干扰，选好计量火焰后，只有硅干扰，可用CaCl2消除其干扰。

(4) 用Air-C2H2焰测定,以La及Sr为释放剂，可消除来自Al及Si的化学干扰。如果气溶胶平均直径很小，则磷酸根不干扰测定；

8 全血中铅的测定[21]

将5% 4-甲基氢氧化铵作为稀释剂，对血样稀释后直接用石墨炉原子吸收法测定全血中铅，适用于大量样品的检测。

将1mL血样置于含肝素抗凝剂30μL聚乙烯塑料管内，放于4℃冰箱保存。用微量进样器吸取血样40μL置于盛有5% 4-甲基氢氧化铵溶液0.32mL的具塞离心管中，充分振摇，然后加入1%硝酸溶液40μL，在旋涡式混匀器上振摇半分钟，充分混匀。同时作试剂空白。

测定条件：波长Pb283.3 nm，灯电流7.5mA，光谱带宽1.3 nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是100~125℃/40s～50s，灰化温度/时间是400～600 ℃/20s，原子化温度/时间是1800 ℃/7s，净化温度/时间是2500 ℃/3s。用标准曲线法定量。

检出限为11pg，特征质量为75pg，RSD为2.5%~4.4%，回收率为94.0%~99.0%。

注意事项：

（1）在干燥温度低于125℃，干燥时间为50s时，样品未完全干透，会有暴沸现象。测定时应通过实验选择最佳石墨炉升温条件。

（2）采用标准加入法和标准曲线法检测了20个样本，两法无显著性差异。因此测定大量样品时，宜用标准曲线法代替标准加入法。

9 全血中砷、硒的测定[22]

采用硝酸-高氯酸混合酸（3+1）消化液，在加回流管的测砷瓶内分步消化血样，用流动注射氢化物发生原子吸收法测定砷、硒。

准确吸取人全血3mL，置于150mL测砷瓶中，加入硝酸-高氯酸混合酸（3+1）4mL，盖紧回流管后，放入70℃恒温水浴锅内消化，等凝块消失，消化液变为深棕色液体时，即可转移至电热板上砂浴消化，直到测砷瓶内残存高氯酸开始发烟时，去掉回流管继续消化至测砷瓶底部出现白色结晶，冷却后盖上回流管，防止消化后的样品受到污染。

测定条件：波长As193.7 nm，Se196nm；灯电流As 5mA，Se8 mA；光谱带宽：As 0.4 nm，Se 0.4 nm；载气流量均为180mL.min-1，硼氢化钠浓度均为15g.L-1，载液均为1%HCl。

检出限As0.61ng.mL-1，Se0.39 ng.mL-1；RSD为9%~9.6 %；回收率为95.1%~99.6 %。

15.2.4.2 尿液中微量元素测定

尿液是代谢的最终产物。尿中微量元素进入机体被吸收，经代谢进入尿中被排泄出的微量元素是反映近期微量元素接触水平的敏感指标之一及体内代谢和排泄状况。正常成年人排尿1000 mL.d-1 ~2500 mL.d-1 ，其量随饮食、饮水、药物、运动、气温、环境等不同而异。一天内尿中排出的微量元素（如汞和锰）是个变量，尿的临床分析，以早晨首次排出的尿较为合适，是24小时内最浓缩的尿，也是各日间性质差别最小的尿样。

1 尿液中铝的测定[14，23，24]

取尿液30.00 mL，加入硝酸至浓度为0.5 %。取此尿液样品0.10 mL放入石英消化管，再加入高氯酸0.10 mL、硝酸0.50 mL，放在电炉上80 ℃缓慢加热3h至颜色转淡，升温至120 ℃保持3 h，待溶液澄清后升至180 ℃保持4 h至溶液无色，然后升至所需温度，将酸挥发去。冷却后加入水1.00 mL，置4 ℃冰箱保存。同法作试剂空白。

测定条件：波长Al308.2 nm，光谱带宽0.7 nm；取样量10 μL；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是95 ℃/60 s，灰化温度/时间是1100 ℃/8 s，原子化温度/时间是2500 ℃/2s，净化温度/时间是2700 ℃/3s；氩气流量1.3 L.min-1，原子化时氩气流量0.01 L.min-1。最大功率升温；测量方式峰面积；氘灯扣除背景；标准曲线法定量。

检出限为0.004 mg.L-1，RSD为5.8 %，回收率为80.0 % ~96.0 %。线性范围为0~0.85 mg.L-1。

注意事项：

(1)生物组织中铝含量很低，铝又是环境中易污染的元素之一。所以在样品采集、贮存、前处理和分析测定过程中，都要特别注意防止受到污染。

(2)吸收值依赖于火焰观测高度及火焰的化学计量，要使用富燃的N2O-C2H2火焰。

(3)使用Al 309.2 nm时灵敏度依赖所用光谱带宽，当光谱带宽减少时，灵敏度增高；

4)低浓度的铝在N2O-C2H2火焰中的电离度可达14 %，但在样品及标样中加入相同量的KCl可抑制其电离而增高其吸收，同时还具有减少不同元素所造成的Al原子化差异的作用。

2 尿液中铬的测定[14，25]

取新鲜的尿液用0.5 %硝酸进行1:1稀释。同法作试剂空白。取样品处理液4份，每份0.90 mL，其中一份加0.10 mL去离子水，另三份分别加0.10 mL不同浓度的铬标准使用液(0.1、0.5、1.0 mg.L-1)，再加去离子水1倍稀释。取20 μL注入石墨炉，测定吸收光度值。

测定条件：波长Cr357.9 nm，灯电流6 mA，光谱带宽0.5 nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是150 ℃/30 s，灰化温度/时间是900 ℃/20 s，原子化温度/时间是2500 ℃/4 s，净化温度/时间是2700 ℃/3 s；Ar载气流量1.0 L.min-1；测量方式峰高；用标准曲线法定量。

检出限为0.002 mg.L-1，分析范围为0~25 mg.L-1，RSD为5.8 %，回收率为91.0% ~98.0%。

注意事项：

(1)铬属于原子化程度中等的元素，需使用热解涂层石墨管，如采用平台石墨管，测定效果最佳。

(2)测定时要使用背景校正器。

(3)为获得高灵敏度，应使用较窄的光谱带宽。Ar357.7nm及Ar360.7nm线干扰Cr357.9nm及Cr360.5nm线，所以使用充氩的空心阴极灯时应小心。

(4)Cr的灵敏度在Air-C2H2火焰中显著地受火焰化学计量的影响，富燃焰有较高的灵敏度，但有来自Fe、Ni及其它元素的影响，在稍贫燃火焰中会减少这些元素的影响。在必须使用富燃焰时，可加入NH4Cl或(NH4)HF2到样品及标样中消除化学干扰，但灵敏度降低一些。

3 尿液中汞的测定[26]

在酸性条件下，采用流动注射氢化物发生器把消化尿样中汞分离出来，将汞蒸气导入特制的石英吸收管内，用原子吸收法测定汞。氢化法反应体系采用正交法选择最佳条件。

50mL比色管中，加纯水5mL，硫酸2mL，混匀，放置5min,冷后加新鲜混匀尿样5.0mL，再加高锰酸钾溶液8.0mL，放45～50℃水浴2h。取出，振摇下滴加盐酸羟铵溶液至完全褪色，敞口放置20min，定容至25mL，混匀待测。

测定条件：波长Hg 253.7 nm，空心阴极灯电流2.0 Ma；FIA-AAS系统工作参数：发生器载气为高纯氩气，流量为100 mL.min-1，电热石英吸收管不通电。

检出限为0.13 μg.L-1，RSD为3.0 %~5.4 %，回收率为90.0 % ~109.0 %。

注意事项：

氢化物原子吸收测定尿汞，受反应体系酸度、硼氢化钠用量以及仪器测试条件等多种因素影响。优化条件可采用L1645正交表安排试验，选择最佳的载气流量、硼氢化钠浓度、载液酸度和试样酸度。

4 尿液中锰的测定[14，27]

取新鲜的尿液用2.0 %硝酸进行1:1稀释。同法作试剂空白。

测定条件：波长Mn279.5 nm，空心阴极灯电流10 mA，光谱带宽0.5 nm；进样体积10 μL；热解涂层石墨管；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是90 ℃/30s，120 ℃/30s；灰化温度/时间是400 ℃/20 s, 1200 ℃/20 s；原子化温度/时间是2400 ℃/3 s；净化温度/时间是2500 ℃/3 s；Ar(或N2 )载气流量1.0 L.min-1(原子化时停气)；测量方式峰高；氘灯扣除背景；用标准曲线法定量。

检出限为0.080 μg.L-1，RSD为3.16 %，回收率为97.2 %。

注意事项：

(1)为要得到最高的灵敏度及良好的校正曲线线性范围，要求Mn279.48 nm谱线半宽度<0.2 nm，所得吸收信号不显著依赖于所使用的灯电流。

(2)测锰一般使用贫燃及化学计量的Air-C2H2焰，火焰的观测高度对吸收信号无强烈影响；

(3)用Air-C2H2焰测锰，实际上没有干扰存在，仅Si对吸收有负干扰，加入CaCl2可消除Si的影响。

15.2.4.3 唾液中微量元素测定

唾液因年龄、性别和季节的差异，分泌速度也因人因时各异，且唾液受精神影响较大，唾液的基体比较复杂。故选用唾液作为检测样品时，应注意其影响因素。

1 唾液中锂的测定[14，28]

采用硫酸辅助灰化以提高锂的回收率，用硫酸铝铵消除试样中约100 mg.L-1Ca、Mg的背景吸收。火焰原子吸收法测定锂。

取唾液0.50 mL于镍坩埚中，加10滴硫酸(1＋1)，置于低温电炉上，小心蒸干。取下用镍盖盖上，稍留缝隙，以防止灰化及灼烧过程中的飞溅损失。将其送入300 ℃马弗炉中，10 ~15 min后以2~3 ℃.min-1的速度升至400 ℃，逸尽烟后关闭炉门，然后升至500 ℃，灼烧30 min，灰分用稀硫酸(1＋9)溶解，并加热至沸。取下，冷却后用少量水吹洗坩埚盖，洗液合并于镍坩埚，过滤后移入10 mL容量瓶，加入3.00 mL铝溶液(硫酸铝铵的饱和溶液)，加水稀释至刻度。试液与标准溶液的酸度控制一致，用标准曲线法或标准加入法定量。同法作试剂空白。

测定条件：波长Li670.8 nm, 空心阴极灯电流4.0 mA，光谱带宽0.1 nm；空气流量10.0 L.min-1，乙炔流量2.0 L.min-1。

检出限为 0.003 mg.L-1，RSD为3.2 %，回收率为98.2 %~105.0 %。

注意事项：

(1)使用空气－乙炔焰时，出现蓝色火焰时燃料配比为最佳；

(2)如果样品中锂含量很少时，锂在碱性溶液中可以和(2,2,2-三甲基乙酰)甲烷生成络合物，用乙醚萃取富集，在氟离子存在下用稀盐酸溶液反萃取；

(3)由于锂在生物组织中的正常含量甚微，要特别注意样品制备过程中的污染问题，对试剂的纯度、容器及实验室空气的洁静，都应严格注意；

(4)在空气-C2H2火焰中测定锂无化学干扰之虑，加入过量的KCl可抑制锂的电离。Li670.8 nm线受SrOH分子带的干扰，应特别注意。

2 唾液中铅的测定[29]

取受检查者彻底漱口三次，第一次用1.5 %柠檬酸溶液，后两次用去离子水。擦干嘴角后，让唾液自张口的嘴角流入塑料管内。取唾液0.10 mL放置于带盖1 mL试管中，加入稀硝酸(1+3) 0.20 mL混匀，于80 ℃ 水浴消化15min。取出后加0.20 mL 1 %磷酸二氢铵基体改进剂。同法作试剂空白。

测定条件：波长Pb283.3 nm，空心阴极灯电流7.5 mA，光谱带宽1.3 nm；全热解角型平台石墨炉；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是80 ℃~120 ℃/30 s，灰化温度/时间是900 ℃/30 s，原子化温度/时间是2000 ℃/30 s，净化温度/时间是2500 ℃/3s。

检出限为0.002 mg.L-1，RSD为2.69 %，回收率为96.6 %~100.5 %。

注意事项：

如果空心阴极灯内充Ar而不充Ne，则Ar(Ⅱ)217.14 nm将干扰高灵敏的Pb217.00 nm线，同时在该波长下Air-C2H2焰背景噪声很高，使得检出限变坏。

15.2.4.4 头发中微量元素测定

正常人体的头发生成速度为0.7~1.2 cm/月，不同长度的头发可反映不同时期人体状况，特别有些有毒元素如As，Cd，Hg，Pb等在头发中蓄积时间长。因此，当人体与其脱离接触后，有毒元素在血液、尿液中含量已经明显降低，而在头发中含量仍较为稳定。 因此，检测头发中某些元素的含量，具有一定的意义。

1 头发中铝的测定[30]

准确称取经洗涤、烘干的头发0.2000 g于聚四氟乙烯消化罐中，加入浓硝酸2.00 mL，过氧化氢4.00 mL，放在微波炉中进行微波消解。然后将消化好的样品用亚沸水稀释至50.00 mL，混匀。同法作试剂空白。

测定条件：波长Al308.2 nm，铝空心阴极灯电流4 mA，光谱带宽0.7 nm；进样体积20μL；石墨炉升温程序：干燥温度90~120 ℃，斜坡升温时间/保持时间是5 ~6 s/10 ~20 s；灰化温度300~1400 ℃，斜坡升温时间/保持时间是2 ~2 s/4 ~6 s，原子化温度2400 ℃，斜坡升温时间/保持时间是1 s/5 s，净化温度2600 ℃，斜坡升温时间/保持时间是1 s/2 s；测量方式峰面积。

检出限为2.52 μg.L-1，RSD为0.9%~4.4 %，回收率为94.7 %~105.0 %。

2 头发中锰、铁、锌、铜的测定[31，32]

采用混酸（硝酸和盐酸为3：1）和高压密封罐溶解样品，以火焰原子吸收法测定头发中铁、锰、铜、锌。

准确称取用洗涤剂及高纯水洗净、烘干的头发0.2000g，置于聚四氟乙烯坩埚中，加入硝酸3 mL和盐酸1mL，置于烘箱中，逐级升温至200℃，保温60min后，自然冷却，然后转入50mL容量瓶中。加入 10g.L-1氟化铵溶液2mL后测定铜、锌和锰，加入10g.L-1氯化锶溶液3mL后测定铁。

测定条件：波长Mn279.5 nm，Fe248.3 nm，Zn213.9 nm，Cu324.7 nm；灯电流Mn8 mA，Fe7 mA，Zn4 mA ，Cu 5mA；光谱带宽Mn 0.2 nm，Fe0.2 nm，Zn 0.4 nm,Cu 0.4 nm ；空气流量Fe是16.5 L.min-1, Mn、Zn、Cu是17.0 L.min-1；乙炔流量Fe是3.0 L.min-1，Mn、Zn、Cu是3.5 L.min-1。

线性范围0～3.0μg.mL-1，Mn、Fe 、Zn、Cu 的RSD分别为0.5%、 0.4%、4.5%、2.1%；Mn、Fe 、Zn、Cu的回收率分别为94 %、97.6 %、Zn97 %、Cu 93%。

注意事项：

以相对标准偏差小于±5%为限，数百倍量的锰、铁、锌、铜互不干扰测定，可用氯化锶、氟化铵或抗坏血酸消除其它共存离子的影响。

3 头发中的铅的测定[33]

对雾化器进行了改进，在雾化器的空气气路上加一管道，用蠕动泵将硼氢化钠通过管道引入雾化器内，并由高速气流带入雾化器内，在雾化器喷嘴处，样品溶液中的铅与硼氢化钠发生反应生成氢化物，经载气将雾化后的气溶胶和生成的氢化物气体同时载入原子化器，用K3Fe(CN)6作氧化剂在盐酸介质中测定人发中的铅。

称取洗净烘干的发样1.000g于100mL烧杯中，加入15mL HNO3置于电热板上低温加热消解，待样品完全溶解，取下冷却，然后加入5mL HClO4，继续加热至冒尽白烟，取下冷却，用水溶解并定容至10mL。

测定条件：波长Pb283.3 nm，空心阴极灯电流1.5 mA，光谱带宽0.2 nm；燃烧头高度2mm；空气流量6.5 L.min-1，乙炔流量1.5 L.min-1；样品进样流量6.0m L.min-1，硼氢化钠流量0.7 L.min-1；测量方式为时间积分法，读数时间1.0s。

检出限为2.8μg.L-1，RSD为1.4%，回收率为96%~99 %。

注意事项：

(1)在盐酸介质中，强氧化剂K2Cr2O7、(NH4)2Ce(NO3)6和较温和的氧化剂K3Fe(CN)6比较，K3Fe(CN)6体系更有利于铅氢化物的生成，它可以有效消除干扰离子的影响。

（2）当共存离子浓度(mg.L-1)在下列数值时，不影响铅的测定结果：K（4000）， Na(4000),Ca(3000),Mg(500),Fe(400),Zn(400),Cu(60),Al(60),Cd(10),Cr(10)。

15.2.4.5 脏器及其它组织中微量元素测定

某些脏器如心、肝、肾、肺、脑及指甲等样品，在尸解或手术后可获得，测定组织中某些元素含量变化，对探讨某些疾病的病因，有时比发样、血样更具有临床意义，因它取样量大、元素含量高，更便于分析。

1 脑组织中钠、钾、钙的测定[34]

准确称量0.05g～0.10g烘干至恒重的小白鼠脑组织于50mL三角瓶中，加入3mL HNO3和2mL HClO4放置48h，然后小火加热消化至冒白烟，待溶液呈无色透明粘稠液体且近干（约0.5mL左右）时，用水浸取转移并定容至10mL。从中准确吸取0.5mL溶液移至具塞10mL比色管中，加入1%CsCl1mL，用水稀释至刻度并混匀，供测定K、Na。再从原样品溶液中准确移取5mL移至10mL比色管中，加入5%LaCl31mL，用水稀释至刻度并混匀，供测定Ca。

测定条件：波长Na589.0 nm，K769.9 nm，Ca422.7 nm；灯电流Na2mA，K 2mA，Ca 3mA；光谱带宽Na 0.2 nm，K0.2 nm，Ca 0.2 nm ；空气流量Na 200 L.min-1，K 180 L.min-1，Ca 422.7 L.min-1；测Na采用的煤气流量为60 L.min-1；测K和Ca采用的乙炔流量分别为2.0 L.min-1和3.0 L.min-1。

RSD 钙、钾、钠分别为0.8%、0.7%、0.9%；回收率钙、钾、钠分别为96%～103 %、100.3 %～104%、97.5%～102.4%。

注意事项：

在K、Na、Ca三者中，电离电位依次增加，由于脑组织中K、Na的含量远大于Ca，故在测定Ca时，样品本身中的K、Na即可抑制Ca的电离，可保证测定Ca的灵敏度不降低。同样，在测定K、Na时，通过外加电离电位小于K、Na的铯盐来抑制K、Na的电离。

2 指甲中铜的测定[35，36]

将指甲样品先用微沸水煮数次，并刮除少部分已溶胀了的角质化蛋白质，再用1 %十二烷基磺酸钠溶液浸泡，搅拌30 min，煮沸，反复用去离子水洗涤至溶液清亮，指甲呈现洁白状态时，即可置于表面皿上于80 ℃烘干。称取预处理后的指甲0.4000 g置于聚四氟乙烯压力溶样器内，加入浓高氯酸1.00 mL，浓硝酸5.00 mL，立即旋紧不锈钢盖。在80 ℃烤箱内先预热1 h，再升温至120 ℃，恒温2 h，指甲即可完全溶解。冷却后，将聚四氟乙烯压力溶样器置于沸水浴上蒸发，浓缩至体积少于5.00 mL。用1 %硝酸定容至5.00 mL。同法作试剂空白。

测定条件：波长Cu324.8 nm，空心阴极灯电流3.0 mA，光谱带宽0.5 nm；乙炔流量1.8 L.min-1，空气流量8.0 L.min-1；喷雾时间8 s，积分时间5 s。

检出限为0.2 mg.L-1，RSD为2.95 %，回收率为86.4% ~108.9 %。

注意事项：

(1)配制铜标准溶液所用的纯铜丝，使用前应先用乙醚洗涤，再用去离子水洗，最后用丙酮浸洗，放在干燥器中干燥保存备用。如果没有纯铜丝，还可选用硫酸铜等铜盐，但必须要预先进行干燥；

(2)当铜含量高时，可用Cu249.2 nm线测定铜。

(3)铜空心阴极灯操作电流对灵敏度影响较大，随着电流的增高其灵敏度下降。大量的Fe、Cr、Nb等元素存在时，降低铜的吸收信号。

3 趾甲中硒的测定[37]

将趾甲样品在沸水中煮沸，然后将趾甲内侧溶胀部分角质化蛋白刮除，再用1%十二烷基磺酸钠溶液浸泡30min，煮沸，用去离子水反复洗涤至水溶液清亮至无泡沫，将样品放于表皿上，在烤箱中用80℃烘干，备用。

准确称取上述样品（约0.2g）于聚四氟乙烯溶样器中，加入混合酸（HNO3-HClO4=5+1）3mL，放入不锈钢罐中并扭紧钢盖，在烘箱120℃下烘烤并恒温2h，冷却，取出聚四氟乙烯溶样器置于水浴上蒸发，浓缩至体积少于2mL时，冷却，加入2mLHCl，再在沸水中加热浓缩至1mL左右，取下冷却，用30%的HCl定容于20mL刻度石英管中，待测，同时，做试剂空白试验。

测定条件：波长Se196nm，灯电流主阴极5.0 mA，副阴极3 mA，光谱带宽1.0nm；石英吸收管温度800～950℃；载气的流量为60mL.min-1；还原剂为KBH4；读数方式为积分法，积分时间20s。

回收率为93.9%～106.0%，RSD为2.7%。

注意事项：

(1)载气流量、盐酸的酸度以及还原剂的浓度都会影响分析的灵敏度，应通过试验选择最佳值。

（2）在10ng.mL-1的Se标准溶液中分别加入不同量的干扰离子（为趾甲含量的10倍左右，μg.mL-1）:Co(30),Ni(15),Fe(200),Cd(5)等均对Se的测定无影响，而5μg.mL-1的铜对硒有严重抑制作用，这种干扰可通过增加HCl的浓度及相对的样品稀释倍数来解决。

4 骨骼中锌的测定[14，38]

采用干法处理样品，以邻菲罗啉－高氯酸钠体系为金属螯合配位体，在一定酸度下用1,2-二氯乙烷萃取－火焰原子吸收法测定。

称取骨骼2.0000 g～5.0000 g，放置马福炉中灰化，约540 ℃灰化3 h。冷却后，将灰化样品在玛瑙研钵中研碎。然后倒入100 mL烧杯中，用少量水浸湿，加入浓硝酸溶解，在电炉上蒸至近干。加水10.00 mL溶解后，将溶液转入50 mL比色管中，加水稀释至20.00 mL，然后加入HAc-NaAc缓冲溶液5.00 mL， 0.5 %邻菲罗啉10.00 mL， 0.1 mol.L-1NaClO4.H2O 10.00 mL，0.1 %抗坏血酸5.00 mL，摇匀。再加入1,2-二氯乙烷(水饱和) 5.00 mL，萃取5 min，静置分层。同法作试剂空白。按仪器条件测定有机相中锌含量。

测定条件：波长Zn213.8 nm，空心阴极灯电流3.0 mA，光谱带宽0.5 nm；乙炔流量1.0 L.min-1，空气流量6.0 L.min-1。

检出限为0.0042 mg.L-1，RSD为3.00 %，回收率为92.8%~105.0 %。

注意事项：

(1)如果锌空心阴极灯的阴极为黄铜材料，为防止Cu线的通过，可使用宽度为2.0nm或更小的光谱带宽；

(2)Air-C2H2焰在Zn 213.86 nm有背景吸收噪声，但干扰较少。

5 脑组织和骨中铁的测定[39]

脑组织和骨样品采用混合酸HNO3-HCLO4湿法消化，然后采用脉冲微量进样火焰原子吸收光谱法测定铁。

脑组织用去离子水冲洗干净，洗干表面水分，精确称取0.4g（湿量）左右，骨样于80℃烘干、恒重后，准确称取0.17g（干量）左右，样品置于小烧杯中，加3mLHNO3放置过夜，次日于电热板上加热消化，待大量NO2逸出后，加0.5mLHClO4继续加热，消化至近干。用体积分数1.5%HCl将消化液定容到5.0mL容量瓶中。

测定条件：波长Fe248.3 nm，灯电流5 mA，光谱带宽0.2 nm；燃烧器高度4mm；空气流量5.3 L.min-1，乙炔流量0.8 L.min-1；进样体积100μL；提升速度2 mL.min-1。

检出限为0.0079 mg.L-1，特征浓度为0.056 mg.L-1，脑组织和骨样品RSD分别为1.1%和2.3 %，回收率分别为99.4 %和100.1 %。

注意事项：

采用脉冲微量进样法时，需将仪器阻尼调至最低档，以峰高表示吸光度值。另外，在保证足够灵敏度和精密度的条件下，要使进样体积尽可能少。

6 骨中钙的测定[40]

采用加压微波消解技术消解骨样品，用1%的氯化镧溶液定容标准系列及样品消解液，用火焰原子吸收法直接测定样品中的钙含量。

准确称取粉碎后的骨样品0.5000g，置于干燥的聚四氟乙烯溶样杯中，加入10mL硝酸，混合均匀。将溶样杯插入电热板的消解孔中，于150℃进行预消解处理30min。取下散尽黄烟，加盖密入消解罐中。将消解罐置于微波消解仪中，按照微波消解仪操作规程操作。待压力下降后取出消解罐，冷却。将消解后的溶液用1%的氯化镧溶液定容成25mL，混匀，稀释。同时制备试剂空白溶液。

测定条件：波长Ca422.7 nm，灯电流1.0 mA，光谱带宽1.0 nm；乙炔流量15 L.min-1，空气流量5.0 L·min-1；燃烧器高度7.0 mm，负高压283.7V。

回收率为98.0%～99.5%，RSD为2.08%。

注意事项：

（1）若熔样杯中溶液透明但微显黄色，可滴加30%的过氧化氢溶液使之褪色。采用微波消解样品对基体有机质的破坏较为完全。

（2）用1%的氯化镧溶液作介质进行稀释定容，可以减少其它元素对钙的干扰

7 人胆结石中锰、锌的测定[41]

称取研磨混匀的胆结石200.0mg于50mL烧杯中，加15mLHNO3和2mLHClO4,加盖表面皿，轻摇均匀，在电热板上低温加热30min，然后加热至微沸，消化样品至溶液无色透明（如有碳化现象补加HNO3），继续加热分解至HClO4冒白烟，蒸发样品至残渣微湿润状，取下，冷却。用少量稀HNO3（1+99）溶解残渣，并定容至10.0mL，同时制备试剂空白溶液。

测定条件：波长Mn279.5 nm，Zn213.8nm；空心阴极灯电流Mn7.5 mA，Zn7.5 mA；光谱带宽Mn0.4 nm，Zn1.3 nm；燃烧器高度Mn7.5mm，Zn6.0mm；乙炔压力Mn 30KPa，Zn 25KPa，空气压力均为160 KPa。

回收率锰为94%～102%，锌为95%～117%，RSD锰为2.6%，锌为3.8%。

注意事项：

（1）测锌时，燃烧器高度影响较大，须仔细选择。

（2）K+、Na+、SO42-、PO3-500 mg.L-1,Cu2+100 mg.L-1,Fe2+、Mg2+50 mg.L-1,Mn2+、Zn2+10 mg.L-1对测定无影响，Ca2+1000mg.L-1对测定锌无影响，但Ca2+1000mg.L-1对测定锰有明显负干扰。

15.3. 药品

《药品管理法》规定，药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等。按照药典要求，对药品中的有疗效的金属元素、有毒重金属及其杂质金属元素的含量必须严格控制和分析检测。2001年7月1日，中华人民共和国对外贸易经济合作部发布了《药用植物及制剂进口绿色行业标准》，其中规定了重金属铅、镉、汞、铜、砷以及重金属总量的限量指标。2005版中国药典中，已有多种药品中金属元素规定可用原子吸收光谱法测定，新版药典一部首次规定了含铅、镉、汞、砷、铜的限度[3，42]。

国内外对药品中金属元素的检测多采用分光光度法、原子发射光谱法、电化学和原子吸收光谱法。原子吸收光谱法以其灵敏度高、干扰少以及准确快速的特点越来越广泛地用于药品中金属元素的分析检测。原子吸收法除了可用来检测药品中金属元素，还可采用间接法测定有机药物待测成分含量，即采用间接原子吸收法，不检测待测成分本身，而是测定能与待测成分进行定量化学反应的其它元素的原子吸收。

原子吸收法在中药金属元素检测方面的应用一直是药品分析研究的热点之一，包括中药中微量元素成分分析、活性作用及药效分析、中成药中有毒重金属的限量标准研究等。在对中药材有效成分的研究中，无机成分尤其是金属元素的药理活性作用日益引起人们的关注。另外，因含重金属的中药制剂，多具剧毒性，因使用不当造成急性、慢性中毒之事件时有所闻，故临床上都必须遵从规定使用，并严格控制其用量。中药的种类大体可分为植物药、动物药、矿物药、中成药等。在形态上又可分为散剂、胶囊剂、片剂、水丸、栓剂、蜜丸等。植物药因产地的土壤成份与自然条件的不同、农药的施用、环境污染以及人为加工等因素，皆可能造成各地中药材微量元素含量之差异。矿物类药部分是自然的形成物如天然的矿物，其它如依靠人工制炼才能获得。中医临床较常用的汞化合物、铅化合物、铜化合物以及砷化合物等都属于矿物类药。中国药典对所收的矿物药材大部分列出了主成分的化学鉴别方法和含量测定方法，部分列有重金属、砷盐及其它杂质的限量检查项。中药制剂的杂质，有来自中药本身者，如非药用部分的混入、泥沙末除净，以及农药、化肥所带来之重金属、钾、钠、钙、镁等离子。此外，由于制剂过程中溶剂、试剂不纯以及机械设备的腐蚀等，也会混入杂质。世界上许多国家都对中药材及中成药制订了严格的规定，或禁用或有最低限量标准，已成为中药及其制剂出口的主要障碍之一[43]。近几年来在不同国家或地区多次发生因我国出口中药的“重金属超标”而拒绝进口或遭查禁、烧毁等事件，给我国出口造成巨大损失。由于中草药重金属的浸出率高，平均为76.7%，尤其补益类药材用药周期长，重金属易在体内蓄积，不易分解，达一定数量即可呈现毒性作用。因此，控制药物中的重金属和某些微量元素的含量，对于中药材生产中的质量控制和临床中的安全用药以及开拓中药国际市场是非常重要的。

随着原子吸收光谱仪的日益普及，原子吸收光谱法在药品检测分析中将发挥更大作用。

药品种类繁多，成分、制法、性质及形态各不相同。其前处理分为取样和制样两个过程。因药品的成分、制法、性质及形状各不相同，所以无论取样还是制样，都要针对不同情况选择适当的样品采集和样品制备方式。

15.3.1 样品的采集

安全、正确地采集样品是分析工作的第一步。药品的采样方法因其类型不同而异，采集的样品是否具有代表性、典型性至关重要。取样时应首先明确取样和分析的目的。取样和分析的目的不同，取样的方法、允许误差、所需时间以及费用都不尽相同。其次，取样必须有充分的可行性，所取样品能够正确代表原来的样品总体，且取样精度满足取样目的和要求。

药物样品按形态可分为固体或半固体样（单一粉末或软固体）、润滑脂类（单一润滑脂类液体）、中药材（完整型、切断型和粉末状）和制剂（混合粉体、片剂、混合润滑脂类、混合液剂、悬浊剂及乳剂）。其中，制剂又可分为溶液类剂型（如注射液、酊剂、合剂、酒剂等）、固体和半固体类剂型（如流浸膏、软膏、丸剂、栓剂等）及片剂和胶囊剂。

片剂的取样一般一次取样10片以上，准确称取其重量而研成粉末。所取药品应能代表其群体，取样和处理样品的过程就决定了分析值对群体是否有价值。

混合粉体制剂包括粉剂和粒剂。由于这类药品除主药外，还配有成形剂、着色剂、矫味剂等各种粉末，不同粉末的粒径、密度、光滑程度不同，故均匀性往往不好，片剂中主药的偏差主要由粉体混合不匀和压片重量不均匀引起的，取样时应引起注意。

软膏是以一种或几种单一成分的油脂为主剂，再加入其它药品混匀制得的制剂。熔解后配制的制剂容易均匀，也不会受温度影响而变质，但简单拌和的制剂容易产生偏差。

单一液体类药物包括化学药品、溶剂、制剂原料助剂等，液体容易均匀，取样较为容易，几乎不会产生取样偏差。混合溶液类剂型的药品包括注射液、糖浆、酊剂、合剂等，这些混合溶液剂是以水或乙醇等作为溶剂将液体或固体药品混合、溶解、浸出制得的，可认为是均匀的，不会有取样误差。但因密封安瓶时的熔烧，玻璃器皿的污染，软木塞和橡皮塞中可溶性物质的溶出等因素会使样品质量变差，从而给取样带来偏差。悬浊注射液、糖浆、乳剂等宏观上是均匀的，但这些制剂放置时间较长，粒子会发生沉降或产生不均匀现象，取样时必须摇匀。

中药材的取样则需根据其形体大小而采取相应的方法。形体小的中药材、切断的中药材和粉末状的中药材，经搅拌均匀后取50g～250g试样，形体大的中药材经搅匀后取250g～500g试样。粉末状中草药试样混匀后就可作为分析用试样。非粉末状中草药，则除有特殊规定外，都需研磨成粉末。通常用四分法从试样中取有代表性的部分，作为分析用试样。

采取的样品试样量较大时还需将其缩分，以便在实验室对其进行处理。以缩分所得试样作为分析用试样。缩分大批样品时不能使试样平均组成发生变化。糖衣片等因外皮坚硬在粉碎时不易成细末，为降低缩分误差，通常必须先将其粉碎、混合、用适当溶剂将其溶解后再进行缩分。分析用试样因原样性质、分析方法和分析目的而异,应根据取样多少和缩分全面考虑。用粉碎、混合或配制试液的方法制备出均匀的分析用试样。

15.3.2 样品的制备

按照药品成分、制法、性质及形态及原料来源的不同，药品大致可分为中药，化学药物及其制剂、生物制剂等。制剂形式的药品多为复方制剂，基体成分复杂。除部分溶液类及可溶性的药品外，采集来的样品多数不能直接用于测定，需要经过样品预处理，通过破坏有机基体，制备成均匀的分析用试样或将样品转变成溶液后才能用于测定。样品制备方法除经典的稀释法、浸提法、湿式消解法、干式灰化法外，微波消解法和加压分解法等的应用也越来越广泛。

稀释法适用于液态及可溶于水或试剂的化合物类药品。稀释剂常用去离子水、稀酸和有机溶剂。其优点是不需要进行化学处理，避免了试样分解中可能引入的污染。缺点是灵敏度降低，存在基体干扰(有机物或无机物)。合理的稀释比取决于试样中待测元素的含量、测定方法的检出限以及样品的组成。

浸提法是利用浸提液解离某些与待测元素结合的键，并对待测元素或含待测元素的组分有良好的溶解力，而从试样中将含有待测元素的部分浸提出，这是一种比较简单、安全、并且在某种情况下具有特殊意义的样品预处理方法。由于浸提法未经激烈反应，被它浸提的仅限于以游离形式存在或结合键易被破坏的元素，或能溶于浸提液的含待测元素的分子。浸提法因元素、样品基体、样品颗粒大小、浸提液种类、浓度、浸提时间以及浸提温度变化而影响浸提元素的形态和量。因此应用浸提法应结合实际目的并需经过预实验。这种方法常用于中草药中某些特定元素的测定。

干灰化法在处理大量样品时保持了其经典方法的地位。由于试样、测定元素、所用仪器设备以及操作者的习惯和经验不同，操作步骤及参数各不相同。灰化的样品须彻底干燥，否则在高温下能造成爆溅，使样品丢失或沾污。对于某些难灰化的样品，可在炭化冷却后加入2 mL~5 mL硝酸(1+11)。小火蒸干后再移入高温炉中灰化2 h。由于灰化元素损失程度与灰化温度和时间有关，因此干法灰化重要的是根据试样的性质和目标元素，选择最佳灰化条件，如铅、锌、铁、铬炉温不应超过550 ℃，金、铜、银炉温应不超过500 ℃。对各种元素灰化时间尽可能短些。

湿式消解法与干灰化法一样用于不溶于水或试剂溶液的药品的制备，是药品制备、尤其是中药材制备常用的方法之一。对于中药材来说，植物药的花叶一般用硝酸，个别的可用硝酸+高氯酸混合酸消解，根茎则视其种类须添加硫酸或氢氟酸。矿物类、动物类药品大多数需用混合酸。湿法消解法也存在某些元素挥发损失，如Hg、Se在还原条件下或炭化时，被还原而挥发损失。在试样含有氯时，Ge、As变成GeCl4和AsCl3(沸点分别为83.1 ℃和132 ℃)挥发损失等。比之干法，它具有简单，被测元素挥发小，容器吸附小的优点。其缺点是由于消化时使用的试剂中不纯物质使空白样可以检出不应检出的微量元素。

微波消解法对于易挥发元素的测定结果的准确性较湿式消解和干灰化法高，消解氧化剂一般选用硝酸+过氧化氢、硝酸-高氯酸。采用微波消解应以最小称样量和使用最少量的试剂开始；以最可能小的功率和最短时间开始，采用逐步增加功率的方法，消解时间根据功率和样品组成而定。微波消解液中有时会残留一些不溶物，是Al、Ca、Mg等元素与F离子形成的氟化物。如要测定这些元素，需在消化液中加入饱和H3BO3溶液，密封后，重新加热几分钟，使沉淀生成四氟硼酸盐溶解。

增压或加压分解法和微波消解法一样，也可以防止As、B、Cr、Hg、Sb、Se、Sn等易挥发元素的损失。该法一般用聚四氟乙烯制成容器，置于烤箱或马福炉加热增压消化样品，温度一般控制在150 ℃以内。

药品样品制备除以上列举的这些一般性方法外，实际应用中有些额外的处理也是很必要的。例如用火焰原子吸收法分析某些药品中含量低而共存元素含量大的元素如Pb、Cd、Cu、Zn等，样品消解后还需用萃取法进行分离富集。所以制备方法的选择需要根据药品的形态、成分、待测元素含量以及实验室的实际条件来确定[44]。

15.3.3 分析方法

15.3.3.1 中药中微量元素测定

1 中药中硒与锗的测定[45]

准确称取灵芝孢子粉0.4g于高压罐中，加5mLHNO3，再加入1mLH2O2，于150℃烘箱中消解6h，冷却后用水反复冲洗样品液于烧杯中，微热蒸干，最后加Ni(NO3)2500μL，定容至5mL（1mg.mL-1 Ni(NO3)2）。

测定条件：波长Se196.0 nm，Ge265.2 nm；灯电流Se10 mA，Ge5 mA；光谱带宽Se 1.3 nm，Ge 0.4 nm；进样体积为20μL；Se石墨炉升温程序：干燥温度/时间是80 ~120 ℃/27 s，灰化温度/时间是450 ℃/27 s，原子化温度/时间是2500 ℃/10 s，净化温度/时间是2800 ℃/3s。 Ge石墨炉升温程序：干燥温度/时间是80~120 ℃/27 s，灰化温度/时间是1100 ℃/27 s，原子化温度/时间是2900 ℃/10 s，净化温度/时间是3000 ℃/3 s。

硒的检出限为8.49×10-12g，回收率86%，RSD为8.05%；锗的检出限为1.02×10-13g，回收率为90.5%,RSD为6.6%。

注意事项：石墨炉原子吸收法测定硒、锗时，在灰化阶段常有损失，因此为了减少被测元素的损失，在分析时应适当加入锌、银、镍等化学改进剂。在样品分析中加入 Ni(NO3)2，吸光度明显增高，并可消除Fe、Mg、 Na、 K、SO42-的干扰，使吸收信号达到稳定。

2 中药中镉的测定[46]

将中药洗净，80℃烘2h后用粉碎器粉碎，过20目筛，准确称取0.5g样品于聚四氟乙烯高压罐中，加入2mLHClO4 和5mLHNO3，盖好后采用微波消解，至消解液呈透明或浅黄色并无固体残留。冷却后取出，微热蒸干赶除多余的酸，将样品定容于50mL容量瓶中，同时做空白试液。在处理好的样品溶液和元素标准溶液系列中，分别加入同量的化学改进剂Ni(NO3)2，定容后使其浓度为400mg.L-1。

测定条件：波长Cd283.3 nm，石墨炉升温程序是：干燥温度/时间是120 ℃/30 s，灰化温度/时间是600℃/30 s，原子化温度/时间是1900 ℃/7 s，净化温度/时间是2000 ℃/7s。

镉的检出限为0.08μg.L-1，回收率96.4%～108.3%，RSD为2.5%～7.5%。

注意事项：

（1）铅、砷、镉等易挥发元素用石墨炉法测定时，若不加入化学改进剂，因灰化温度较低，会产生严重的背景吸收。加入化学改进剂可以改善石墨炉原子吸收中待测元素的热稳定性，因而可以采用较高的灰化温度，保证待测元素原子化之前没有损失，同时又可以最大限度地除去基体。

（2）对于0.5ng/mL Cd，8000倍的Ca2+；3000倍的Na+；2000倍的Cu2+, Fe3+, Mn2+,Zn2+； 1000倍的Co2+；700倍的Mg2+无干扰。

3 中药中铬的测定[47]

常温消解样品：取市售双黄连、清开灵及抗病毒四种口服液，取2.0mL的样品用混合酸（HNO3+HClO4+H2O2=3+0.5+1）在常温下消解5min以上，稀释至一定体积按仪器工作条件进行测试。

微波消解样品：设定压力为0.5MPa，预消化1min，再调节压力为1.0MPa，加热消解5min，微波功率为650W。

测定条件：波长Cr357.9.3 nm，光谱带宽0.5nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是120～250℃/25 s，灰化温度/时间是700℃/30 s，原子化温度/时间是2400 ℃/3 s，净化温度/时间是2500 ℃/3s。

检出限为0.527μg.L-1，回收率为83.4%～113.0%，RSD〈5.0%。

注意事项：

（1）将口服液直接进样，试样黏度大，干燥和灰化时样品易飞溅和爆沸，且背景干扰很大。

（2）用微波消解样品试样有背景干扰，加入NH4H2PO4为化学改进剂，通过提高灰化温度可消除干扰。

4  中药中铅的测定[48]

精密称取样品1.00g于具塞锥形瓶中，加混酸HNO3-HClO4（5+1）10mL，加盖浸泡过夜。去塞加一小漏斗， 然后于电热板上低温消解至发泡结束，加大温度使产生的棕色烟转为白色烟，待瓶口白烟冒净后，瓶内液体再产生白烟视为消化完全，溶液应为清亮无色或略带黄色，放冷。加10mL水继续加热驱酸至产生白色烟，冷却，定量转移至50mL量瓶中，加水稀释至刻度，混匀，作为供试品液，同法作空白。

测定条件：波长Pb217.0nm，灯电流6.0 mA；载液为0.5%HCL；原子化温度为860℃；载气（氮气）的流速为100～200mL.min-1；还原剂为KBH4；读数方式为峰面积，延迟时间2s，读数时间10s；标准曲线法定量。

回收率为103.9%；RSD为4.6%。

注意事项：

（1）氢化物的发生决定于离子/氢化物的标准电极电位等因素，氢在Pb上有很大的过电位，阻碍了BH4-离子的解离、抑制了铅烷的生成。采用碱性硼氢化钾体系，使铅烷的发生效率大大提高，稳定性增加。

（2）采用流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法克服了间断法的缺点，减少样品耗量，加快了分析速度。

5 中药中砷的测定[49]

准确称取约0.5000g磨碎的中药样品于100mL三角烧瓶中，加入10mL混合酸，瓶中放一弯颈小漏斗（用于回流，减少酸用量），置于电热板上低温加热微沸1.5h，取下弯颈小漏斗，继续加热消化至样品溶液冒高氯酸白烟并呈无色或淡黄色时，取下，冷却后，用10%（体积分数）HCl溶液将样品溶液转入25mL具塞比色管中，加入150mg/mLKI溶液2mL，放置30min，使砷（V）还原为砷（Ⅲ），用10%（体积分数）HCl定容至刻度。同时做空白试验。

测定条件：波长As193.7nm，灯电流6.0 mA，光谱带宽0.5nm；载液为1% HCl溶液；载气（氩气）流量是100mL.min-1；还原剂为KBH4；电热石英原子化器加热电压是100V。

线性范围为0～30μg.L-1，检出限为0.59μg. mL-1，回收率91%～103%，RSD为2.6%～4.1%。

注意事项：

（1）电热石英管原子化器的温度是通过调节电压来控制的，温度过低，影响氢化物的原子化效率；温度过高，则使气体过度膨胀，稀释氢化物，两种情况下均使吸光度降低；

（2）本法与二乙基二硫代氨基甲酸银比色法（药典法）测定结果基本一致。

6 中药中锰的测定[50]

精密称取300g已干燥的黄芪草药，用适量水分3次煎好，然后用水定容于250mL容量瓶中。取25mL该溶液于烧杯中，加入硝酸-高氯酸混合酸（3+1）18mL，在电热套中加热消化，直至冒白烟约2～3min，冷却后，用水定容于25mL容量瓶中。

测定条件：波长Mn279.5nm，灯电流4mA ,光谱带宽0.2nm；燃烧器高度5mm；空气流量与乙炔流量比：4.5:1；进样量 6mL.min-1。

检出限为0.0378μg.mL-1，回收率为96.0%～106.5%，RSD 为1.54% 。

注意事项：

当相对误差在±5%以内时，335倍的Cu2+，285倍的Na+,100倍的Zn2+、Fe3+、Pb2+,20倍的Co2+,10倍的Cu2+不干扰测定。

7 中药中铜、镍、钴的测定[51]

取一定量中药样品在105℃条件下烘干，粉碎后装在小广口瓶中，并在干燥器中保存。准确称取0.5000g的样品于150mL锥形瓶中，加入10.0mLHNO3和2.0mLHClO4,小心摇动，使混酸液面浸没样品，勿使样品粘附在瓶壁上，静置12h以上，然后在电炉上小心硝化至冒浓白烟，消化液为无色透明或淡黄色近干时为止。冷却，转入25mL比色管中，用0.5%HNO3洗涤消化3次以上，洗涤液并入比色管中，用0.5%HNO3定容。

测定条件：波长Cu324.8nm，Ni232.0nm ,Co240.7nm；灯电流Cu 6.0mA ,Ni 8.0 mA ,Co 8.0 mA；光谱带宽均为0.2nm；空气流量与乙炔流量比8:1。

铜、镍、钴检出限分别为0.0320μg.mL-1、0.050μg.mL-1、0.022μg.mL-1；铜、镍、钴回收率分别108.4%、114.9%、115.2%；铜、镍、钴RSD分别为0.36%、1.25%、0.68%。

注意事项：

与高温干灰化法、低温干灰化法和湿法消化法相比，采用干灰化法时，金属离子损失较严重，表现在各种离子的低回收率上。湿法消化采用HNO3和HClO4的混酸体系作消化液较为理想。

8  中药中镁、铁和锌的测定[52，53]

准确称取样品(部分药、食两用花卉)1.0000 g，放于高型烧杯中，加入浓HNO3 5.00 mL和浓HClO41.00 mL，浸泡过夜，在电炉上加热消化至溶液清亮并继续加热至近干，放冷，加水5.00 mL，微沸数分钟，以水定容于50mL容量瓶中。同法作试剂空白。

测定条件：波长Mg285.2 nm，Fe248.3 nm，Zn213.9 nm；灯电流 Mg4 mA，Fe5 mA，Zn 5 mA；光谱带宽Mg 0.5 nm，Fe0.2 nm，Zn 1.0 nm；空气流量均是4.5 L.min-1，乙炔流量Ca 1.5 L.min-1，Fe、Zn和Mg 均为1.4 L.min-1。

回收率Fe为118.24 %，Mg为96.81 %，Zn为113.01 %。

注意事项：

(1) 使用Fe248.33 nm时,为防止靠近分析线的弱线通过，光谱带宽可选窄些。空气-乙炔贫燃火焰可减小火焰法测Fe的干扰；

(2)空气-乙炔火焰对Zn213.86 nm线会有一些背景吸收噪声，但干扰不大。

(3)测定Mg是用10 %La溶液稀释。

9 中药中铂的测定 [54,55]

将样品稀释至合适的浓度范围后，直接用石墨炉原子吸收分析测定。

测定条件：波长 Pt266.0 nm，光谱带宽0.2 nm；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是60 ~115 ℃/11 s，灰化温度/时间是1900 ℃/16 s，原子化温度/时间是2880 ℃/3 s，烧净温度/时间是2950 ℃/4 s。

回收率为95.0%~111.0 %，RSD为<5.0 %。

注意事项：

其他贵金属的干扰,可加入高浓度的Cu或用 Cu+Cd 及La消除。

10 中药中汞的测定[56，57]

准确称取（0.5000±0.0001）g人参于消化管中，加入HNO310mL、V2O540mg，室温下静止30min后，启动微波消解程序。待消解程序结束后，冷却。将消化液移于25mL容量瓶中，加入几滴KMnO4饱和溶液，保持1～2min不褪色，待测定前滴加盐酸羟胺使紫色褪去，用水定容于刻度，混匀，待测。同时作空白。

测定条件：测定波长为Hg 253.7 nm，灯电流为4 mA，光谱带宽0.5 nm；Ar载气压力0.35 MPa，测量延迟时间55 s,去离子水流速为1.0 mL.min-1，还原剂SnCl2流速为1.0 mL.min-1，样品流速为7.0 mL.min-1。

检出限为0.15 μg.L-1，RSD为4.9 %~15.77 %，回收率为91.0% ~116.0 %。

注意事项：

(1)为了在较短时间内达到完全消解，消解能量十分重要。如果能量太高，会造成样品的逸散。分五步分别采用功率30%、40%、50%、60%、70%即能达到要求。

(2) 密闭式微波消化系统消化完毕后，消化液中仍有残余的氮氧化物和未完全分解的过氧化氢，它们可抑制还原态汞的形成，导致结果偏低或精密度变差，所以必须在测定之前除去。

(3) 分别向试样中加入锰、镁、钙、铁、锌标准溶液，使其浓度分别为Mn100μg.mL-1、Mg200μg.mL-1、Ca200μg.mL-1、Fe200μg.mL-1、Zn200μg.mL-1进行试验，均无干扰。

11 中药中锡的测定 [58]

准确称取样品(中成药心灵丸)0.4000 g，置聚四氟乙烯坩埚中，加硝酸5.00 mL，放置过夜。次日放置于消化罐内，置烘箱120 ℃恒温4 h消化。取出自然冷却。用1 %硝酸转移至25 mL量瓶中，用水稀释至刻度。吸取上清液，作为样品贮备液。同法作试剂空白。

测定条件：波长Sn286.3 nm，灯电流6.0 mA (并调节辅助阴极电流使能量达到最大)，光谱带宽1.3 nm；进样量20μL；石墨炉升温程序：干燥温度/时间是80 ~120 ℃/30s，灰化温度/时间是1200 ℃/20 s，原子化温度/时间是2900 ℃/5 s，净化温度/时间是2950 ℃/1 s；保护气Ar流量为0.2 L.min-1，原子化时停气；测量方式为峰高法；用标准加入法分析定量。

RSD为4.4 %，回收率为98.0%~108.5 %。

注意事项：

以氯化钯-硝酸镁作混合基体改进剂，锡在1200℃灰化仍稳定，可消除磷酸盐等基体的干扰。

12 中草药中铜、锰、铁、锌的形态分析[59]

样品处理与微量元素总量测定：将党参于60～65℃下烘干至恒重，研磨粉碎待用。准确称取样品1.0g，加入16mL浓HNO3和4mLHClO4，浸泡过夜后在电炉上低温加热，直至棕色烟雾消失，再升高温度加热至冒白烟，冷却后定容至25mL，如有不溶物，需加适量HCl加热溶解，以同样方式处理空白溶液1份，火焰法测定微量元素含量。

悬浮态和可溶态的分离：按中草药中微量元素初级形态分析流程制备党参的水煎液和煎渣，用0.45μL滤膜过滤水煎液，滤液为元素的可溶态，滤渣为悬浮态。

无机态和有机态的分离：用稀HCl和NaOH溶液将可溶态pH调为3.0，以2mL.min-1的流速通过LSA-10树脂柱（树脂预先用乙醇浸泡24h，然后装柱，用二次水冲洗干净后使用），用二次水淋洗至流出液呈中性，得到元素的无机态。用25mL甲醇洗脱树脂吸附物，即得元素的有机态。

测定条件：波长Cu324.8 nm，Mn279.7nm，Fe248.4 nm，Zn213.9 nm；灯电流Cu2 mA，Mn 4mA ,Fe8 mA和Zn为5 mA；空气流量均是0.40 m3.h-1；乙炔流量Cu和 Mn为0.10 m3.h-1，Fe为0.11 m3.h-1，Zn为0.08 m3.h-1。

Cu、Mn、Fe、Zn无机态的加标回收率分别为105%、104%、101.6%、106%。

注意事项：

（1）用常规水煎法处理甘草、陈皮等中草药样品，Cu、Mn、Fe、Zn中微量元素提取率均小于40%，大部分元素仍留在煎渣中，形态未知。为了研究水煎渣中的元素形态，可用CCl4和HCl依次对其进行提取。CCl4提取的是水煎渣中微量元素的有机结合态，HCl提取的是水煎渣中微量元素的无机态。

（2）党参中Cu、Mn、Fe、Zn4种元素的可溶态均大于悬浮态，这是因为中草药中的有机物多为大分子高聚物，易形成胶体吸附微量元素形成更大分子而被滤膜截留。无机态占绝大部分的水煎液由于分子小而易于通过滤膜。

15.3.3.2 化学药物、制剂以及生物制品中微量元素测定

1 孕多维胶囊中钙、铁、锌的测定[60]

样品研细，取约0.1g（相当于碳酸钙30mg），准确称量，置小烧杯中，用少量水湿润，加硝酸5mL，盖上表面皿，在电热板上控制酸液微沸，逐滴加入双氧水，直到棕黄色退去为止，随样做空白。以水洗涤表面皿与小烧杯，洗液并入100mL量瓶中，以1%盐酸定容，吸取5mL置50mL 量瓶中，用1%盐酸定容（测钙时加入5%氯化镧溶液及1%氯化钾溶液各1mL）

测定条件：波长Ca422.6 nm，Fe248.3 nm，Zn213.8 nm；灯电流Ca6 mA，Fe8 mA，Zn4 mA；光谱带宽Ca 0.5 nm，Fe0.2 nm，Zn 0.5 nm；空气流量8 L.min-1；乙炔流量2.0 L.min-1。

钙、铁和锌的线性范围分别为8μ～16μg.mL-1、3～11μg.mL-1、0.5～3.5μg.mL-1；钙、铁和锌的回收率分别为99.3 %、102.2 %、100.6%。RSD为0.34%。

注意事项：

（1）测定钙时加入氯化镧作释放剂，可提高其测定灵敏度；同时加入消电离剂氯化钾，可消除钙轻微电离干扰；

（2）1μg.mL-1钙、铁和锌标准溶液加入不同浓度的硝酸和盐酸测定吸光度，硝酸浓度在10%内对钙、铁和锌测定没有影响，在1%盐酸介质中，钙、铁和锌吸光值最大。

2 多维元素药片中铬和镍的测定[61]

取20片药片，研细，混匀。准确称取1片试样于100mL锥形瓶中，加入硝酸10mL，在电热板上加热至黄烟冒尽，必要时补加硝酸，取下放冷，加水50mL，继续加热30min，放冷，转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。同时做空白。

测定条件：波长Cr357.9 nm，Ni232.0 nm；灯电流Cr7.0 mA，Ni4.0 mA；光谱带宽Cr0.5 nm，Ni0.2 nm；Cr石墨炉升温程序：干燥温度/时间是85～120 ℃/55 s，灰化温度/时间是1000 ℃/10s，原子化温度/时间是2600 ℃/5s。Ni石墨炉升温程序：干燥温度/时间是85～120 ℃/55 s，灰化温度/时间是800 ℃/15s，原子化温度/时间是2400 ℃/5s。

铬和镍的回收率为90%～94 %，RSD小于2.4%。

注意事项：

P、Cl以及维生素A、B1、B2、B6、B12、C、D2、E、叶酸、生物素、烟酸胺、泛酸等对测量无显著影响。硫酸盐、磷酸盐和硅酸盐产生的干扰，可加入适量氯化镧予以消除。

3  间接原子吸收法测定青霉素V钾[62]

基于青霉素V钾在酸性条件下的水解产物分子可与Pb2+生成沉淀，用火焰原子吸收光谱法测定沉淀中铅的含量，可以间接测定药片中青霉素V钾的含量。

准确称定两粒青霉素V钾药片的质量，研细，准确称取约0.2000g粉末于25mL比色管中，用水溶解并定容，用滤纸干过滤，弃去初滤液，取续滤液，作为青霉素V钾样品溶液。

测定条件：Pb283.3 nm，灯电流4mA ,光谱带宽 1.0nm；燃烧器高度5mm；空气流量6.0L.min-1，乙炔流量2.0L.min-1。

线性范围是5.15×10-5～4.12×10-4 mol.L-1，检出限为7.392×10-7 mol.L-1，回收率为97.8%～102.0%，RSD为0.06%～0.69%。

注意事项：

(1)当相对误差在±5%以内时，等量的葡萄糖饱和溶液和淀粉饱和溶液，100倍的Na+、Mg2+不干扰测定。

(2)本法采用火焰原子吸收法间接测定青霉素V钾含量，与药典法相比，方法简便，测定结果准确，干扰小。

4 间接原子吸收法测定诺氟沙星[63]

诺氟沙星分子中含有弱碱性有机胺结构,可与Zn(SCN)42-形成离子缔合物沉淀,将沉淀分离后，用火焰原子吸收光谱法测定沉淀中锌(Ⅱ)的含量，间接测定诺氟沙星的含量。

取5粒诺氟杀星胶囊，准确称取其质量，将粉末倒出后，把空壳用软毛刷刷净，准确称量空壳质量，计算每粒胶囊中粉末的平均质量。准确称取约0.5000g粉末，置于50mL容量瓶中，加1.00mL盐酸溶液，使其溶解，用水定容至50mL，以干燥滤纸过滤，弃去初滤液，取续滤液作为样品溶液。移取0.50mL样品溶液于10mL离心管中，分别依次加入硫酸锌溶液0.50mL、0.30moL/L硫氰酸钾溶液0.50mL、盐酸溶液0.50mL，立刻出现白色沉淀，震荡，使反应完全，静置10min，离心分离，小心移去上层清液，用0.50mol.L-1硫氰酸钾溶液洗涤沉淀3次，用适量水溶解沉淀并定容于50mL容量瓶中，摇匀。

测定条件：Zn213.9 nm，灯电流4mA ,光谱带宽 0.4nm；燃烧器高度5mm；空气流量与乙炔流量之比：5.5:1。

线性范围是1.2×10-2～3.8×10-2 mg.mL-1，检出限为1.41×10-3 mg.mL-1，回收率为95.3%～102.8%，RSD为1.55%。

注意事项：

（1）在相对误差在±5%以内，285.9倍的Na+、335.8倍的K+、118.0倍的Mg2+、20倍的Ca2+均不干扰测定。

（2）我国药典中采用滴定法测定诺氟沙星胶囊的含量，与药典法相比，采用间接原子吸收法测定使用的药品价廉，操作简便。

5 间接原子吸收法测定硫酸阿托品[64]

在pH=5.0的溶液中，当四苯硼钠过量时，四苯硼钠与硫酸阿托品形成沉淀，在滤液中加入过量的氯化钾沉淀剩余的四苯硼钠，再测定过量的钾可以计算得到的硫酸阿托品的含量。

在50mL容量瓶中，精确加入0.010mol/L的四苯硼钠标准溶液10.00mL，加入2mol. L-1 NaAc-HAc(PH=5.0)缓冲溶液10mL，准确移取样品溶液（约含3×10-5mol.L-1的硫酸阿托品）5.00mL，在不断震荡下缓慢加水稀释至刻度，摇匀，放置5min。干过滤，用移液管吸取滤液25.00mL于50mL容量瓶中，准确加入0.01mol.L-1氯化钾标液10.00mL，定容，干过滤，吸取滤液15.00mL于100mL容量瓶中，定容，待测。

测定条件：K766.5nm，光谱带宽1.0nm，灯电流5.0mA 。

RSD为1.1%，回收率为97%～101%。

注意事项：

（1）沉淀剂四苯硼钠的用量与沉淀反应的完全程度有关，当四苯硼钠过量50%以上，测定结果准确。

（2）选用钾的灵敏线测定，当存在Na、Fe、Al、Ca、Mg时，对K766.5nm线无干扰。

（3）溶液中不能存在Rb+、Ag+、NH3+ 离子，因为它们能与四苯硼钠形成沉淀，使测定结果偏离。

6 间接原子吸收法测定盐酸苯海拉明[65]

盐酸苯海拉明在适当的酸性条件下与锌试剂、Cu2+定量形成摩尔比为1：1：1的三元络合物，用MIBK萃取，通过测定萃取液中铜来间接测定苯海拉明。

片剂样品：取盐酸苯海拉明片10片，研磨成粉混匀，准确称取适量（约含盐酸苯海拉明200mg），用水溶解，过滤定容至100mL容量瓶中。

针剂样品：取盐酸苯海拉明针剂20支，混合均匀，准确移取10mL于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。取以上处理好的样品溶液15mL于100mL容量瓶中，用pH=4.0的邻苯二甲酸氢钾缓冲液稀释至刻度，然后准确移取此溶液1.0mL、锌试剂、氯化铜各1.0mL于25mL比色管中，混匀，充分震荡1min后，静置25min，以空白为参比，将有机相引入空气-乙炔火焰，按仪器测定条件测定。

测定条件：波长Cu324.7nm，灯电流3.0mA ,光谱带宽 0.2nm；燃烧器高度6mm；空气流量与乙炔流量之比5:1.2。

检出限为0.4μg.mL-1，RSD 为1.07%.

注意事项：

（1）当pH值在3.5～6.0之间铜的吸光度稳定，pH值小于3.5时，吸光度值随pH值变小，当pH值大于7.0时，由于Cu2+在碱性介质中易生成Cu(OH)2沉淀，络合物不易生成，吸光值减小，故本文采用pH=4.0。

（2）1，2-二氯乙烷，氯仿及MIBK作为萃取剂比较，1，2-二氯乙烷萃取能力低，且燃烧时火焰吸收严重，还不稳定；氯仿萃取效果虽然好，但在火焰中燃烧效果差，无法直接引入火焰，而MIBK 萃取效果好，而且在火焰中燃烧效果也不错，故选用MIBK作萃取剂。

（3）震荡时间小于30s,两相接触不完全，吸收值不理想，震荡时间过长，大于5min，分层出现乳化现象，需静置很长时间才能消除，故选择震荡时间1min，静止时间30min为宜。

7 生物制剂中铜、铁、锌、锰、钴、镍的测定[66]

胸腺肽和转移因子两种注射液稀释后直接测定

测定条件：波长Cu422.6 nm，Fe248.3 nm，Zn213.8 nm, Mn279.5 nm，Co240.7 nm，Ni232.0 nm；灯电流Cu3.0 mA，Fe4.0 mA，Zn4.0 mA，Mn2.0 mA，Co4.0 mA，Ni4.0 mA；光谱带宽Cu0.2 nm，Fe0.1 nm，Zn0.2 nm, Mn0.1 nm，Co0.3 nm，Ni0.1 nm；空气流量分别为Cu5.0 L.min-1，Fe4.0 L.min-1，Zn4.0 L.min-1 , Mn5.0 L.min-1 ，Co5.0 L.min-1，Ni6.0 L.min-1 ,乙炔流量均为1.0 L.min-1。

铜、铁、锌、锰、钴、镍回归方程和相关系数分别为：Cu c=3.894A+0.004，r=1.000；Fe c=10.015A-0.006，r=0.998；Znc=39.494A-0.226，r=0.999；Mn c=12.248A-0.025，r=0.997；Co c=18.424A+0.001，r=1.000；Ni c=7.630A-0.025，r=0.997。

参考文献

1 陈清. 微量元素与健康.北京：北京大学出版社，1989.12

2 迟锡增.微量元素与人体健康. 北京：化学工业出版社，1887.3

3 中华人民国和国卫生部药典委员会. 中华人民国和国药典（一部、二部、三部）. 北京：化学工业出版社，2005

4 赵德山,何邦平,李东方等.微量元素与心脑血管疾病.哈尔滨:黑龙江科技出版社,1995.50

5 何华焜,舒永红.分析试验室,2001,20(1):101

6 邓勃.分析仪器,2001,(3):3

7 何华焜,舒永红.分析试验室,2001,20(1):101

8 冯尚彩.理化检验-化学分册，2005，41：210

9 刘伟明,朱志国,冷红霞.光谱学与光谱分析,2004,24(3):360

10 仇佩虹，张华杰，吴丽慧.理化检验-化学分册，200，37（5）：209

11 张源，罗文鸿，李慧.理化检验-化学分册，2003，39（4）：217

12 罗晓芳,王荣,秦文华等.理化检验－化学分册,1997,33(9):417

13 王 夔.生命科学中的微量元素分析与数据手册.北京:中国计量出版社,1998.80

14 李安模,魏继中.原子吸收及原子荧光光谱分析.北京:科学出版社,2000.320~322；326；334；353~355；390

15 马春琪,迟锡增,时彦.光谱学与光谱分析,1996,16(5):92

16 卜海富,孙昕,窦红漫.光谱学与光谱分析.1999,19(5):726

17 李玉珍,邓宏筠.原子吸收分析应用手册.北京:北京科学技术出版社,1990.251

18 方荣.原子吸收光谱法在卫生检验中的应用.北京:北京大学出版社,1991.208

19 单玲，严方，李俊花.化学分析计量，2004，13（2）：49

20 马玲.中国卫生检验杂志，2003，13（6）：729

21 应英，鲁丹.检验医学教育，2003，10（4）：42

22 杨翠英，霍建勋，刘平.微量元素与微量研究，2004，21（3）：43

23巩国明,崔唏,刘萍.石墨炉原子吸收法直接稀释测定尿中铝.见:张月霞主编.微量元素研究进展(第二辑).北京:万国学术出版社,1997.117

24 Trentini PL, Ascanelli M, Zanforlini B, et al. J .Anal. Atom.Spectrom.,

1993,8(6):905

25丁文军,柴之芳,丰伟悦,等.广东微量元素科学,1997,4(11):44

26 武景福,赵建明.中国卫生检验杂志,2003,13(6)

27 鲁丹,姜建民,赵海英.理化检验－化学分册,2001,37(8):372

28 汪明礼,陈国平.光谱学与光谱分析,1992,12(1):123

29 石磊,刘世海,王桂珍.光谱实验室,1996,13(2):43

30 胡彬,邹宗富.理化检验－化学分册,2000,36(2):64

31 李枚枚.辽宁化工，2004，33(5):305

32 王淑荣.微量元素与健康研究，2005，22(1):46

33 淦五二，张召香，苏庆德等.光谱学与光谱分析，2004，24（4）：484

34 杨建男,罗示平.光谱学与光谱分析,2002,22(1):154

35 张松林,王洪星,李宝红.光谱学与光谱分析,1996,16(6):99

36 张德玲,赵勤,张德娥.理化检验,2003,39(8):488

37 张太强，吴廷照，张松林.光谱实验室，2000,17(3):15

38 张勇,潘景浩,范文标.光谱学与光谱分析,1997,17(3):86

39 籍雪平,张瑛,刘满英等.分析实验室,2002,21(6):90

40 牛江梅.河南预防医学杂志,2004,15(1):15

41 林春竹，谢镇远. 火焰原子吸收法测定人胆结石中锰、锌.见:张月霞主编.微量元素研究进展(第二辑).北京:万国学术出版社,1997.1

42 卢进，申明亮. 中国中药信息杂志，1995，2（10）：10

43 金宗濂.中国食品与营养,2001,(5):21

44 孙汉文. 原子吸收光谱分析技术. 北京：中国科学技术出版社，1992.1

45 周林爱，曹民杰，汤楠. 分析试验室，2001，20（4）：87

46 马强，刘军，苏星光. 吉林大学学报（理学版），2004，（4）:42

47 范华均，李攻科，黎蔚波.分析实验室，2005，24（3）：10

48 张晖芬，赵春杰，金成宇等.中国药学杂志，2004，39（4）：296

49 邓世林，李新凤，罗德美等.化学分析计量，2003，12（1）：16

50 彭吉.化学分析计量，2004，13（4）：47

51王新平. 光谱学与光谱分析，2005，25（2）：293

52黄国清,欧阳崇学,彭珊珊.广东微量元素科学,1999,6(6):20

53李洪刚.中医药学刊，2005，23（6）：1122

54 Aucelio RQ, et al . J Anal At Spectrom.,1998,13(49):112

55 Charlotte K, et al ,Ther Drug Monit,1999,21(6):631

56 吴抒怀,蔡怡鹃.光谱实验室,1998,4:14

57 王飞，闰树峰，王硕.广东微量元素科学，2001，8（7）：51

58 梁祈,陆惠文.光谱学与光谱分析,1996,16(5):88

59 李爱红，孙建民，孙汉文.河北大学学报（自然科学版），2003，23（2）：147

60 王勇.微量元素与健康研究，1999，16（1）：71

61 杜青.环境监测管理与技术，2004，16（3）：25

62 王尚芝，关翠林，任玉荣.化学分析计量，2004，13（4）：47

63 郭子英,王尚芝，梁国熙.化学分析计量，2003，12（1）：22

64 张雨青，王伟.光谱实验室，2005，19（5）：665

65 李媛，郎素云，谭峰.分析实验室，2000，19（5）：1

66 冷红霞，刘伟明，朱志国等.光谱学与光谱分析，2004，24（5）：625

（字数30121）